Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technická specifikace)

| Veřejná zakázka: | Dodávka techniky pro měřicí vozy kvality ovzduší |
| --- | --- |

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	2

2.	Technická specifikace	2

2.1.	Kontejnery měřicích vozů s vybavením a kontejner měřicího přívěsu s vybavením a podvozkem	2

2.2.	Meteorologické stožáry	5

2.3.	Meteorologická čidla	5

2.4.	Analyzátory SO2, NOx, CO, O3	6

2.5.	Analyzátory BTX	10

2.6.	Analyzátory PM10 a PM2,5	11

2.7.	Zařízení pro kontrolu správné funkce analyzátorů SO2, NOx, CO, O3	11

3.	Další požadavky zadavatele	12

4.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	12

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontejnery měřicích vozů s vybavením a měřicí technikou | 2 | 38434000-6 38300000-8 34221000-2 |
| 2 | Kontejner měřicího přívěsu s vybavením, podvozkem a měřicí technikou | 1 | 38434000-6 38300000-8 34221000-2 |

# Technická specifikace

## Kontejnery měřicích vozů s vybavením a kontejner měřicího přívěsu s vybavením a podvozkem

Dodávka dvou kontejnerů měřicích vozů pro mobilní automatické měřicí stanice čistoty ovzduší – nástavby na stávající podvozky vozidel Mercedes Benz a jednoho kontejneru měřicího přívěsu. Všechny tři kontejnery budou dodány s totožným vybavením a měřicí technikou. (Není-li dále řečeno jinak nebo nevyplývá-li jednoznačně z kontextu, je samostatně stojícím slovem „kontejner“ míněn vlastní kontejner měřicího vozu i kontejner měřicího přívěsu.)

- rozměr kontejnerů měřicích vozů musí být přizpůsoben stávajícím vozidlům Mercedes Benz

- rozměry kontejnerů musí být přizpůsobeny zákonům a vyhláškám platných v silniční dopravě

- vnitřní výška kontejnerů měřicích vozů musí být 200 cm (±5 %)

- vnější rozměry kontejnerů měřicích vozů: šířka 200 cm, délka 340 cm výška 210 cm, výška nástaveb na střeše kontejneru max. 40 cm (vše ±5 %)

- kontejner přívěsu musí odpovídat podvozku o minimálních rozměrech: šířka 110 cm, délka 210 cm s výškou minimálně 180 cm (vše ±5 %)

- kontejnery měřicích vozů musí být vybaveny elektromechanickým nebo pneumatickým zařízením pro vyložení a naložení z/na  přepravní vozidlo, mechanické provedení nutno přizpůsobit stávajícím přepravním vozidlům; dodávka a instalace tohoto zařízení je součástí dodávky (podrobnosti a fyzická prohlídka dle bodu 2.4 zadávací dokumentace); případné úpravy provedené na stávajících vozidlech Mercedes Benz musí být pouze takového charakteru, aby bylo nadále možno používat stávající kontejnery

- konstrukce kontejneru musí umožňovat bezpečné upevnění pro převoz podle všech zákonů a vyhlášek platných v silniční dopravě

- dodavatel zajistí a dodá veškerá potřebná schválení a homologace potřebné pro použití kontejnerů na vozidlech i celého měřicího přívěsu v běžném provozu na pozemních komunikacích, u přívěsu včetně osvědčení o registraci vozidla a registrační značky (státní poznávací značky)

- celková váha kontejneru s vybavením a měřicí technikou, včetně přepravního vozidla a posádky, nesmí přesáhnout 3500 kg

- kontejner měřicího přívěsu bude vybaven samostatným podvozkem, který je součástí dodávky, s možností přepravy za osobním automobilem

- celková váha měřicího přívěsu s kompletním vybavením (tj. kontejnerem měřicího přívěsu s vybavením a měřicí technikou) nesmí překročit 1300 kg

- kontejner (stěny, strop i podlaha) musí být zhotoveny sendvičovými panely bez oken; všechny ocelové komponenty musí být buď vyrobeny z nerezu, nebo pozinkovány a pokryty antikorozní a ohnivzdornou barvou, která neovlivňuje měřené veličiny vně ani uvnitř

- po sejmutí kontejneru měřicího vozu z přepravního vozidla nesmí kontejner ležet přímo na zemi - musí být od země oddělen vrstvou vzduchu min. 10 cm; kontejner musí stát na příčných nebo podélných nosnících nebo na rámu, které budou pevnou součásti konstrukce kontejneru nebo na odnímatelných nohách (jejichž montáž a demontáž bude moci být provedena obsluhou bez speciálního vybavení, které nebude součástí dodávky) a musí umožňovat bezproblémové naložení kontejneru zpět na přepravní vozidlo

- protiskluzová antistatická podlaha s nosností min 250 kg/m2 v každém bodu podlahy

- tepelná prostupnost sendvičových panelů musí být menší nebo rovna 0,6 W/(m2.K)

- pochozí rošt po celé ploše střechy kontejneru (s nosností minimálně 200 kg/m2 v každém bodu roštu) se sklopným  zábradlím, odnímatelným pevně upevnitelným žebříkem (zábradlí a žebřík musí splňovat všechny aktuálně platné požadavky bezpečnostních předpisů dle ČSN 74 3305)

- napájení 3x400/230 V s ochranou před úrazem elektrickým proudem proudovým chráničem, přepěťovou ochranou a s kontinuálním měřením napětí ve všech 3 fázích napájení

- přípojný kabel o délce 50m na elektricky ovládaném navíjecím bubnu s elektrickým pohonem, napájeným z autobaterie

- elektrický systém musí být rozdělen do několika nezávislých obvodů se samostatnými jističi pro monitorovací zařízení, odběrová zařízení, systém sběru a zpracování dat, klimatizace, apod.

- rozvaděč s podružným měřením elektrické energie

- kontejner musí být vybaven nepřerušitelným zdrojem napájení (UPS); požadované parametry UPS jsou:

  - výstupní napětí: AC 230 V, 50 Hz

  - 2000 VA

  - doba zálohování minimálně 5 min

- systém musí umožňovat automatické spuštění všech zařízení bez zásahu obsluhy po ukončení výpadku napětí

- prostor kontejneru musí být vybaven vnitřním osvětlením s intenzitou minimálně 500 Lux

- kontejner musí mít dveře s tříbodovým zamykacím systémem s dvěma nezávislými zámky; dveře budou vyrobeny ze stejného materiálu jako stěny kontejneru a budou vybaveny gumovým těsněním zamezujícím průnik prachu i vody; dveře musí mít minimální šířku 0,85 m a výšku 1,9 m

- kontejner musí být vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem proti neoprávněnému vniknutí (vč. signalizace otevření dveří) a požárním alarmem; alarmy budou mít vizuální a zvukovou signalizací a současně automaticky odešlou signál na centrální stanici

- kontejner a všechna jeho zařízení musí splňovat všechny hygienické, požární (vč. práškového hasicího přístroje) a bezpečnostní předpisy, včetně zvukové izolace a umístění tlakových lahví v držácích (2x10 litrů)

- kontejner musí být vybaven systémem ochrany proti přepětí v síti a před bleskem zahrnujícím vnější i vnitřní ochranu dle ČSN 62305 ed. 2 (jímače budou součástí sklopného zábradlí)

- mechanická pevnost kontejneru musí umožňovat přichycení vzorkovače (30 kg) alespoň na jednu stěnu v místě přístupném pro obsluhu

- elektronicky regulovaný systém s klimatizací (s chladícím výkonem min. 3500 W) a topením zajišťující udržení stabilní teploty nastavitelné v rozmezí 10–30 °C s krokem 1 °C, vybavený externím čidlem umístěným ve vnitřním prostoru kontejneru s kontinuálním měřením, s možností ovládání na dálku a s možností automatického vypnutí stanice při teplotách mimo toto rozmezí a s možností nastavení mezních teplot

- přenos všech měřených parametrů stanice do řídící jednotky stanice (vnitřní teplota, fázové napětí, průtok odběrovou sondou, indikace výpadku napájení a otevření vstupních dveří), všechny čidla musí umožňovat snímání dat pomocí RS232 nebo RS485 a LAN/Ethernet.

- možnost nezávislé GPRS komunikace s centrální stanicí bez použití řídící jednotky stanice včetně zabezpečovacího a kontrolního systému stanice, s možností celkového restartu stanice včetně vypnutí a zapnutí hlavního napájení (3x400/230 V)

- nuceně provětrávaný odběrový systém s výškou odběru 3,5 m nad zemí z borosilikátového skla s venkovní částí chráněnou trubkou a hlavicí z nerezové oceli, s ochranou proti dešti a vniknutí hmyzu a s min. osmi výstupy pro  ¼” hadici, s měřením a regulací průtoku v rozsahu 10-100 l/min  pro analyzátory plynů splňující požadavky norem ČSN EN 14212:2013, ČSN EN 14211:2013 ČSN EN 14625:2013 ČSN EN 14626:2013 a s maximální délkou přívodních hadic k analyzátorům 1,5 m

- rozvody plynů (přívodu vzorků vzduchu k analyzátorům, rozvod kalibračních plynů) musí být z inertních materiálů (nerez, teflon)

- elektrické rozvody i rozvody plynů musí být umístěny v lištách, které umožňují snadný přístup k těmto rozvodům

- instalace a připojení zařízení pro automatické ověřování správné funkce analyzátorů (jeden třícestný solenoid ovládaný řídící jednotkou pro každý analyzátor včetně pneumatického připojení)

- dva přístrojové 19” stojany s nastavitelnými lištami pro umístění analyzátorů:

- pracovní stůl, židle (administrativa, manipulace se vzorky a analyzátory)

- sada (kufr) se servisním nářadím umožňujícím montáže a demontáže základních konstrukčních prvků kontejneru

- stabilní kabeláž mezi vnitřním prostorem kontejneru a střechou umožňující připojení čidel umístěných na střeše (např. meteorologických) včetně jejich napájení bez nutnosti zřizování dodatečných průstupů stěnou kontejneru

Součástí každého kontejneru je řídící jednotka stanice:

- s možností analogového snímání dat (5 s vzorky) z analyzátorů a čidel i digitální obousměrné komunikace (RS232, RS485, USB a LAN/ETHERNET) s analyzátory a čidly vybavenými těmito komunikačními porty

- externí ethernet switch s min. 16 vstupy s možností montáže do 19” přístrojového stojanu

- s archivací 10 min, 1 h průměrů min. po dobu 1000 dnů, okamžitých hodnot (5 s vzorky) minimálně po dobu 365 dní

- s přenosovým modemem pro komunikaci pomocí GPRS (musí umožňovat využití rychlých sítí 3G) s možností dálkového ovládaní stanice v reálném čase (vzdálená plocha, restart řídící jednotky a přenosových komponent)

- s minimálně RAID 1 se zrcadlením dvou fyzických disků

- s minimálně 4 USB porty (2.0 nebo 3.0) – alespoň jeden na čelním panelu řídící jednotky

- s napojením na záložní zdroj stanice včetně komunikace se záložním zdrojem

- s ovládáním externích zařízení (ventily, relé apod. min. 8 kanálů)

- kompatibilní se systémem provozovaným v ČHMÚ (WinImag, SQLView) včetně komunikace s centrální sběrnou stanicí a musí umožnit instalaci stávajícího software z  původních řídících jednotek včetně GPRS přenosu

- s LCD monitorem (úhlopříčka min. 17”, poměr stran 4:3) s možností instalace do 19” přístrojového stojanu, klávesnice, myš

- průmyslové provedení s možností montáže do 19” stojanu

- všechna zařízení a software se musí automaticky spouštět po výpadku napájecího napětí (do

funkčního stavu a s nastavením, které bylo před výpadkem)

- veškerá měřicí a pomocná technika musí být připojena k centrální k řídící jednotce stanice a musí být zajištěna kompatibilita se stávajícím systémem ČHMÚ; preferovaným způsobem připojení k řídící jednotce (pokud to příslušná měřicí technika umožňuje pak je tento způsob povinný) je oboustranná komunikace prostřednictvím sítě LAN.

## Meteorologické stožáry

- pneumatický meteorologický stožár včetně ovládání 10 m vysoký s přípravou pro montáž:

  - ultrasonických snímačů směru a rychlosti větru (WV,WD) s vyhříváním

  - čidel relativní vlhkosti (h) a teploty (T2m v nastavitelné výšce 2,5 m– 3,5 m nad terénem)

  - intenzity slunečního záření (GLRD) v nastavitelné výšce 2,5 m–3,5 m

- stožár musí být vybaven systémem ochrany před bleskem zahrnující vnější i vnitřní ochranu dle ČSN 62305 ed. 2

- ovládání stožáru z kontejneru, vysunutý stožár musí být trvale natlakovaný

- ve vysunutém stavu nesmí být jištěn žádnými aretačními prvky, které znemožňují jeho ovládání z kontejneru

Všechna zařízení a software se musí automaticky spouštět po výpadku napájecího napětí (do funkčního stavu a s nastavením, které bylo před výpadkem).

Součástí instalace je hardwarové i softwarové připojení snímání dat do systému řídící jednotky stanice a pneumatická rozvody.

## Meteorologická čidla

Čidlo směru a rychlosti větru – ultrazvukový anemometr 3D - umístěný v 10m na stožáru.

- provozní mód:    volitelný, prvotní data nebo průměry, vektorové a skalární průměrování v rozsahu 1 až 3600 sec

- veličiny:                   složky věru u, v, w, směr větru, vodorovná rychlost větru, virtuální teplota

- měřicí rozsahy:       rychlost 0 až 60 m/s, směr větru 0 až 360°, virtuální teplota -40 až 60 °C

- přesnost:                  rychlost 0.1 m/s nebo 2%, směr 2°, pro rychlost 5 m/s

- rozlišení:                   0,01 m/s, 0,01°C, 0,1°,

- přenos dat:              rozhraní RS 232

- interní datalogger a preprocesing dat, online výpočet turbulentních toků a charakteristik - směrodatné odchylky σu, σv, σw, σT, frikční rychlost u*, frikční teplota T*, Monin-Obuchovova délka L, kovarinace měřených veličin cov(u,v), cov(u,w), ov(v,w), cov(v,T), cov(w,T), vertikální tok tepla a hybnosti, intenzita turbulence (eddy correlation method)

- vodotěsnost, vyhřívání, odolnost proti námraze a padajícím námrazkům

Čidla T2m, h, press a GLRD umístěná na výložníku cca. 3,5m nad zemí.

Teplotní čidlo

- měřicí element: 				Pt100

- měřicí rozsah:				-45°C až 45°C

- přesnost:					0,1°C

- rozlišení:					0,01°C

- radiační kryt: 				žaluziový

Čidlo měření tlaku

- měřicí rozsah 				750 – 1050 hPa

- provozuschopnost v rozsahu teplot	-45°C až 45°C

- přesnost					lepší než 1hPa

Čidlo relativní vlhkosti

- kapacitní čidlo

- měřicí rozsah:				0 – 100%

- přesnost:					lepší než 2%

- rozlišení:					1%

- provozní rozsah teplot:			-45°C až 45°C

- radiační kryt:				žaluziový

Čidlo pro měření globálního záření-pyranometr

- kalibrační certifikát jako součást dodávky

- korekce na kosinovou chybu pod 3%

- minimální rozsah měření			0 – 1400 W/m2

- spektrální obor, minimální rozsah 		0,4 – 1,1 µm

- linearita					lepší než 1%

- absolutní chyba				lepší než 10%

- provozuschopnost v rozsahu teplot -30°C až 45°C

Připojitelnost ke stávajícímu řídícímu systému monitorovací stanice bez dalších nákladů

Parametry všech čidel musí splňovat požadavky a doporučení WMO.

Vše musí být demontovatelné při převozu kontejneru.

Všechna zařízení a software se musí automaticky spouštět po výpadku napájecího napětí (do funkčního stavu a s nastavením, které bylo před výpadkem).

Součástí instalace je hardwarové i softwarové připojení snímání dat do systému řídící jednotky stanice.

## Analyzátory SO2, NOx, CO, O3

Společné požadavky pro analyzátory SO2, NO-NO2-NOx, O3, CO:

- Typové schválení:

  - v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

  - plnění směrnice musí být doloženo certifikátem laboratoře akreditované podle EN 17025:2005

- Splnění norem:

  - ČSN EN 14211:2013 pro NO-NO2-NOx

  - ČSN EN 14212:2013 pro SO2

  - ČSN EN 14626:2013 pro CO

  - ČSN EN 14625:2013 pro O3

  - ISO 13528:2005 pro mezilaboratorní zkoušky

  - parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

  - požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislá pouze na vlastním měřicím systému, nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů

- Nejistota laboratorní:

  - rozšířená nejistota měření (k = 2) testovaných analyzátorů v laboratorních podmínkách při koncentracích dle výše uvedených norem

- Nejistota polní:

  - rozšířená nejistota měření (k = 2) testovaných analyzátorů v polních podmínkách při koncentracích dle výše uvedených norem

- Výstupy:

  - hodnota měřené koncentrace v jednotkách [nmol/mol] nebo [ppb]

  - digitální propojení všech analyzátorů do jednoho PC vstupu LAN/ETHERNET

- Display:

  - v základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

  - při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace

- Menu:

  - zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla

- Diagnostika:

  - komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla

  - výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v EEPROM paměti měřidla

  - plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru

  - nastavení limitů pro alarmy

- Software pro PC:

  - zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

  - dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

- Rozměry:

  - montáž do standardního stojanu 19”, montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru

- Čerpadlo:

  - interní

- Vstupní filtr:

  - interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

- Připojení:

  - Swagelok ¼” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

- Průtok vzorků:

  - součet průtoků vzorku pro analyzátory  SO2 + NO-NO2-NOx + CO ≤ 2,6 l/min a  pro  analyzátor O3 ≤ 1,6 l/min

- Vstup vzorku:

  - přímo na filtr a/nebo do měřicího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3)

- Pracovní teplota:

  - 15-35 °C

- Napájecí napětí:

  - 230 V / 50 Hz, euro PC kabel

- Příkon náběh/provoz:

  - < 300 W náběh / < 150 W střední příkon při provozu

- Dokumentace:

  - odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

- Servis:

  - garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let

- Spotřební materiál:

  - seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů)

Všechna zařízení a software se musí automaticky spouštět po výpadku napájecího napětí (do funkčního stavu a s nastavením, které bylo před výpadkem).

Součástí instalace je hardwarové i softwarové připojení snímání dat do systému řídící jednotky stanice.

Analyzátory SO2

Analyzátor mimo splnění společné technické specifikace analyzátorů SO2, NO-NO2-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto parametry pro kontinuální měření oxidu siřičitého v ovzduší:

- Měřicí metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřicí rozsah:		≥ 0 – 5000 nmol/mol

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový pro 0 – 500 nmol/mol

- Nejistota laboratorní:	relativní nejistota do 7 % (k=2) při koncentraci SO2 132 nmol/mol

- Nejistota polní:		relativní nejistota do 12 % (k=2) při koncentraci SO2 132 nmol/mol

- Rozlišení displeje:		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty:	≤ 0,30 nmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤ 0,5 nmol/mol

- Drift nuly (24 hod):		≤ 1,0 nmol/mol

- Drift zesílení (24 hod):	≤ ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Přesnost:			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost:		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Linearita:			≤ ± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤ 0,6 l/min (0,8 l/min při splnění společných podmínek)

Analyzátory NO-NO2-NOx

Analyzátor mimo splnění společné technické specifikace analyzátorů SO2, NO-NO2-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto parametry pro kontinuální měření oxidů dusíku v ovzduší:

- Měřicí metoda:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřicí rozsah:		≥ 0 – 10000 nmol/mol

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

- Nejistota laboratorní:	relativní nejistota do 7 % (k = 2) při koncentraci NO 500 nmol/mol

- Nejistota polní:		relativní nejistota do 12 % (k = 2) při koncentraci NO 500 nmol/mol

- Rozlišení displeje:		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty:	≤ 0,30 nmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤ 0,50 nmol/mol NOx

- Drift nuly (24 hod):		≤ 1,0 nmol/mol NOx

- Drift zesílení (24 hod):	≤ ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Přesnost:			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost:		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Linearita:			≤ ± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Průtok vzorku:		≤ 0,6 l/min (0,8 l/min při splnění společných podmínek)

- Vysoušeč pro zdroj O3:	permeační (bezobslužný)

- Odstraňovač O3:		katalytický (bezobslužný)

Analyzátory CO

Analyzátor mimo splnění společné technické specifikace analyzátorů SO2, NO-NO2-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto parametry pro kontinuální měření oxidu uhelnatého v ovzduší:

- Měřicí metoda: 		nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty

a tlaku vzorku

- Měřicí rozsah:		≥ 0 – 50000 nmol/mol

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

- Nejistota laboratorní:	relativní nejistota do 5 % (k = 2) při koncentraci CO 8600 nmol/mol

- Nejistota polní:		relativní nejistota do 14 % (k = 2) při koncentraci CO 8600 nmol/mol

- Rozlišení displeje:		≤ 10 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty:	≤ 30 nmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤ 40 nmol/mol RMS

- Drift nuly (24 hod):		≤ 100 nmol/mol

- Drift zesílení (24 hod):	≤ ± 1 % z rozsahu

- Odezva:			≤ 40 s pro 90 % rozsahu

- Přesnost:			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 100 nmol/mol

- Opakovatelnost:		≤ 0,5 % z rozsahu 10000 nmol/mol

- Linearita:			≤ ± 1 % z rozsahu 10000 nmol/mol

- Průtok vzorku:		≤ 1,0 l/min

Analyzátory O3

Analyzátor mimo splnění společné technické specifikace analyzátorů SO2, NO-NO2-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto parametry pro kontinuální měření ozónu v ovzduší:

- Měřicí metoda:		ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku 				vzorku

- Měřicí rozsah:		≥ 0 – 10000 nmol/mol

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

- Nejistota laboratorní:	relativní nejistota do 6 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

- Nejistota polní:		relativní nejistota do 12 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

- Rozlišení displeje:		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty:	≤ 0,30 nmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤ 0,60 nmol/mol

- Drift nuly (24 hod):		≤ 1,0 nmol/mol

- Drift zesílení (24 hod):	≤ ± 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

- Přesnost:			≤ ± 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost:		≤ 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

- Linearita:			≤ ± 1 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤ 1,6 l/min

## Analyzátory BTX

- Typové schválení:

  - v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

  - plnění směrnice musí být doloženo certifikátem laboratoře akreditované podle EN 17025:2005

- Rozměry:

  - montáž do standardního stojanu 19”, montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru

- Čerpadlo:

  - interní

- Vstupní filtr:

  - interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

- Připojení:

  - Swagelok ¼” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

- Pracovní teplota:

  - 15-35 °C

- Datový výstup:

  - LAN/ETHERNET

- Napájecí napětí:

  - 230 V / 50 Hz, euro PC kabel

- Měřicí metoda:		plynový chromatograf s PID

- Měřicí rozsah:		≥ 0 – 300 µ/m3 (BZN, TLN)

- Detekční limit:		≤ 1 µ/m3 pro 15. min. vzorkování

- Linearita:			≤ ± 3 % z rozsahu

Všechna zařízení a software se musí automaticky spouštět po výpadku napájecího napětí (do funkčního stavu a s nastavením, které bylo před výpadkem).

Součástí instalace je hardwarové i softwarové připojení snímání dat do systému řídící jednotky stanice a pneumatické rozvody

## Analyzátory PM10 a PM2,5

- rozsah měření:			0 – 5000 µg/m3

- detekční limit:			4 µg/m3 pro 1h průměr a 2 µg/m3 pro 24h průměr

- stabilita průtoku:			± 2 % s vestavěným regulátorem

- provozní teplota:			0 – 40 °C

- teplota vzorkovacího systému:	max. 50 °C s regulovaným vyhříváním

- průtok vzorku:			> 4 l/min

- interval měření:			průběžně nebo max. 1 h průměr

- napájení:				230 V/50 Hz ± 10 Hz

- rozměry:				montáž do 19” přístrojového stojanu

- výstup:				digitální   LAN/ETHERNET

- odpovídá požadavkům ČSN P CEN/TS 16450

- univerzální certifikovaná hlavice umožňující, po záměně dílu pro distribuci částic, odběr a separaci PM10 nebo  PM2,5 se systémem znemožňujícím odcizení (je-li v měřícím systému použita)

- display zobrazující základní funkce a nastavení

- eliminace vzniku vlhkosti v měřicí části analyzátoru (např. vyhřívání potrubí)

- teplotní a tlakové čidlo pro určení aktuálních (venkovních) podmínek odběru v radiačním krytu

- výstupní hodnoty koncentrací přepočítané na aktuální podmínky odběru

- přístroj musí umožňovat

  - digitální obousměrnou komunikaci včetně ovládaní na dálku a diagnostiky

  - digitální propojení do PC LAN/ETHERNET

  - ruční ovládání z klávesnice

- minimálně 100 dní nepřetržitého měření bez nutnosti výměny záchytného filtru

- spotřební materiál pro min. 2 roky provozu (záchytné filtry, ND k čerpadlům apod.)

Všechna zařízení a software se musí automaticky spouštět po výpadku napájecího napětí (do funkčního stavu a s nastavením, které bylo před výpadkem).

Součástí instalace je hardwarové i softwarové připojení snímání dat do systému řídící jednotky stanice.

## Zařízení pro kontrolu správné funkce analyzátorů SO2, NOx, CO, O3

- napájení: 						230 V/50 Hz ± 10 Hz

- provozní teplota:					10-30 °C

- referenční teplota/tlak:				20 °C/1013,25 hPa

- rozsah průtoku - referenční plyn:			0,1 – 5 l/min

- rozsah průtoku – směsný plyn:			0,1 – 50 ml/min

- chyba měření průtokoměrů:			± 1 % z plného rozsahu

- chyba linearity průtokoměrů:			± 0,5 % z plného rozsahu

- opakovatelnost průtokoměrů			± 0,2 % z plného rozsahu

- rychlost odezvy na výstupu:				< 1 min

- výstupy standardu pro teflonovou hadici:		¼”

- výstupní průtok:					min. 4,5 l/min

- pracuje na principu ředění směsí plynů z láhví referenčním (ředícím) plynem

- splňuje podmínky pro ověření funkce analyzátorů SO2, NO-NO2-NOx, CO a O3 podle ČSN EN 14212:2013, ČSN EN 14211:2013, ČSN EN 14626:2013, ČSN EN 14625:2013 (kontrola ZERO-SPAN a kontrola linearity analyzátorů)

- interní zdroj referenčního plynu s odstraňovači H2O, O3, NO2, SO2, CO, HC a H2S s bezolejovým kompresorem (min. tlakem 8 bar s výtlakem min. 100 l/min )

- tlaková nádoba kompresoru o objemu max. 10 litrů s bezpečnostním součinem max. 10 dle vyhlášky ČÚBP a ČB č. 18/1979 Sb.

- nerezový redukční ventil pro směs SO2, NO a CO v N2,

- display zobrazující základní funkce a nastavení

- ovládání ruční (klávesnice) i dálkové LAN/ETHERNET

- možnost použití v 19” stojanu

- spotřební materiál pro instalaci a připojení k analyzátorům (hadice, šroubení apod.)

- spotřební materiál pro minimálně jednu výměnu náplní na každou jednotku

- interní generátor ozonu s možností změny koncentrací generovaného O3 pro kontrolu ZERO-SPAN a kontrolu linearity analyzátorů O3  ČSN EN 14626 (platí jen pro zařízení na ověřování správné funkce analyzátorů pro SO2, NO-NO2-NOx, CO, O3)

Všechna zařízení a software se musí automaticky spouštět po výpadku napájecího napětí (do funkčního stavu a s nastavením, které bylo před výpadkem).

Součástí instalace je hardwarové i softwarové připojení snímání dat do systému řídící jednotky stanice a pneumatické rozvody včetně elektricky ovládaných solenoidů pro oddělení pneumatických cest v odběrovém systému plynů.

# Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace a uvedení do provozu v místě plnění

- seznámení pracovníků s přístrojovou technikou

- záruční doba minimálně 24 měsíců

- reakce na oznámenou závadu nejpozději v následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do pěti pracovních dní, pokud se strany nedohodnou jinak

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s §44, odst. 3, písmeno j) zákona následující požadavky:

- Uchazeč prokáže splnění požadavků zadavatele na technickou specifikaci dodávky prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky.

- Uchazeč musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Uchazeč musí předložit doklady (potvrzení výrobce, certifikát apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).