Příloha A6

- Technická specifikace a požadavky na předmět

- plnění veřejné zakázky

Místa dodávky (instalace) - plnění:

Český hydrometeorologický ústav, meteorologické stanice (MS) a observatoře (OBS).

Tab.  Instalace – umístění meteorologických přístrojů

| Stanice | Laserový ceilometr + BL-View | Počasový senzor - dohledoměr | Anemometr ultrasonic | Digitální tlakoměr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok realizace / počet | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 |
| MS Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MS Přimda | 1 | 1 | - | 1 |
| MS Churáňov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MS Kocelovice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MS Ústí n/Labem | - | - | 1 | - |
| MS Praha - Karlov | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MS Pec p. Sn. | 1 | 1 | 1 | - |
| MS Plzeň - Mikulka | - | - | 1 | 1 |
| MS Přibyslav | 1 | 1 | 1 | - |
| MS Ústí n/Orlicí | 1 | 1 | - | - |
| MS Kost. Myslová | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MS Kuchařovice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MS Luká | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MS Červená | - | - | 1 | - |
| MS Šerák | 1 | 1 | - | - |
| MS Holešov | 1 | 1 | - | - |
| MS Liberec | - | 1 | - | 1 |
| OBS Temelín | - | 1 | 8 | 1 |
| OBS Dukovany | 1 | 1 | 10 | 1 |
| OBS Libuš | - | - | 1 | 1 |
| OBS Doksany | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OBS Košetice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OBS Tušimice | - | - | 1 | 1 |
| OPT Libuš | - | - | 2 | 2 |
| CELKEM | 16 | 18 | 36 | 18 |

OPT Libuš: Oddělení přístrojové techniky Praha – Libuš. Zde bude 2x anemometr a 2x digitální

tlakoměr pouze předán, bez instalace, montáže.

Doba plnění a počty kusů:

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen dodat, nainstalovat a zprovoznit měřící techniku (zboží), meteorologické přístroje, maximálně do 30. září 2018.

16 ks - Laserový ceilometr, měřič výšky a pokrytí oblohy oblačností

18 ks - Počasový senzor – dohledoměr

36 ks – Digitální anemometr – ultrasonic

18 ks – Digitální tlakoměr.

Stanovení technických podmínek a jiných požadavků zadavatele na předmět plněné této veřejné zakázky:

Nabízené přístroje musí splňovat minimálně tyto parametry:

Digitální tlakoměr:

rozsah měření: 600 - 1100 hPa

přesnost při 20°C: +/- 0,15 hPa

provozní teplotní rozsah:  -40 °C… +60 °C

přesnost v provozním teplotním rozsahu  -40 °C… + 60 °C :  +/-  0,15 hPa

připojení: konektor DB9 female

napájecí napětí: 10…35 VDC

měření: dva nezávislé senzory (1x redundance)

výstup:  RS232, uživatelsky konfigurovatelné přenosové parametry

formát dat: textový, uživatelsky konfigurovatelný  (počet des. míst, počet hodnot)

Ke každému přístroji kalibrační list z akreditované laboratoře s min. roční platností od data dodávky.

Ultrasonický anemometr:

digitální, vyhřívaný, schopný operovat v zhoršených zimních podmínkách, extrémním počasí (posílené vyhřívání, zabraňující tvorbě ledu, námrazy, usazování sněhu)

rozsah měření:  0 … 60 m/s ; 0° …360°

provozní teplota : - 40°C … + 60°C

přesnost rychlost:  +/- 0,5 m/s, rozlišení 0,1 m/s

přesnost směr:  +/-  2°, rozlišení 1°,

minimální detekční rychlost:  0,1 m/s

perioda měření: 1s

napájecí napětí:  10 … 35 V

min. výkon vyhřívání 150W

výstup:  RS 232 konfigurovatelné přenosové parametry

formát dat:  NMEA, ASCII a uživatelsky konfigurovatelný

konfigurovatelná diagnostická zpráva o stavu přístroje

jednotky:  m/s

provozní mód: automatický či na vyžádání.

Montážní sada na vodorovné rameno …40 x 40 mm, nebo na svislý stožár průměr 60 mm.

Připojovací kabel min. délky 10 m pro každé čidlo a pro anemometry instalované na meteorologických stožárech OBS Dukovany a OBS Temelín (18 ks) v délce 20 m!!!

Ke každému přístroji kalibrační list z akreditované laboratoře s min. roční platností od data dodávky.

Počasový senzor – dohledoměr

Senzor dohlednosti a stavu počasí - digitální, optický

rozsah měření MOR: min. 30 000 m

přesnost:   +/- 10%   do 10 km

+/-  20%   v rozsahu 10 - 30 km

detekce počasí a typ srážek (mlha, kouřmo, zákal, déšť, mrznoucí déšť, mrholení, mrznoucí mrholení, déšť se sněhem, sněžení).

zprávy počasí: WMO 4680 (SYNOP), WMO 4678 (METAR), NWS kód

minimální výčet - specifikace kódů WMO 4680 (SYNOP) – 00, 04, 05, 10, 20 – 25, 30 - 34, 40, 41, 42, 50 – 56, 60 – 68, 70 – 76, 80 – 87.

měření srážek: typ, intenzita, úhrn,

detekční citlivost srážek:  0,05 mm/h

napájení: 12-50 VDC.

provozní teplota:  -40°C … 60°C

provozní rozsah vlhkosti:  0 ... 100 % RH

vyhřívání optických částí

provozní rozsah rychlosti větru: 55 m/s

min. krytí: IP65,

výstup: RS232, RS485 konfigurovatelné přenosové parametry

provozní mód: automatický, na vyžádání

formát dat: ASCII, konfigurovatelný

Kompatibilita se staničním software MONITWIN.

Montážní sada na vodorovné rameno, profil … 40 x 40 mm.

Připojovací kabel min. délky 5 m.

Laserový ceilometr:

Měřič výšky a pokrytí oblohy oblačností.

rozsah (dosah) měření: 5m …min 10km

rozlišení: min. 5m

přesnost proti pevnému terči: +/- 15m

bezpečný zdroj laserového záření třídy 1M

výstup:  RS232 / RS485, LAN (ethernet, protokol TCP/IP) konfigurovatelné přenosové parametry

výstupní formát dat: ASCII

typy zpráv, výstupy:

- detekce výšky základen oblaků minimálně tří jednotlivých vrstev

- algoritmus pro výpočet pokrytí oblačností v osminách

- vizualizace, stanovení přítomnosti aerosolů v mezní vrstvě atmosféry, vizualizační program instalován bezpodmínečně jako služba operačního systému, umožňující komunikaci v režimu client-server via TCP

- výška směšovací vrstvy

- informace o stavu zařízení

- spojitý záznam a ukládání dat

- grafické uživatelské rozhraní, zobrazení dat

Zaručená kompatibilita se staničním software Monitwin a databázovým systémem CLIDATA.

(Export kvalitativních parametrů směšovací vrstvy v textovém formátu pro  databázový systém CLIDATA ČHMÚ).

provozní rozsah teploty:  - 40 ...+ 60 °C

provozní rozsah vlhkosti:  0 ... 100 % RH

provozní rozsah rychlosti větru: 55 m/s

napájení: 230 VAC ± 10 %, 50-60 Hz

min. krytí: IP65

automatické vyhřívání a ventilace výstupního okénka

podstavec.

Poznámka - upozornění:

Pro vizualizaci dat, není potřeba další zobrazovací zařízení (počítač, monitor nebo podobné zařízení). Technické zadání pro laserový ceilometr předpokládá, že přístroj generuje data, která umožňují číselně resp. graficky popsat stav a výšku mezní vrstvy s ohledem na přítomnost aerosolů.

Vizualizaci těchto dat bude provádět účastníkem zadávacího řízení dodaný nezávislý SW, který bude instalován na PC MS a OBS. Licenční podmínky účastníka umožní instalaci vizualizačního SW na libovolném počtu PC zadavatele, například na regionálním prognózním pracovišti zadavatele. Dodávku dat na předem určená pracoviště zajistí zadavatel.

Počítače zadavatele, na kterém bude SW provozován, jsou vybaveny operačním systémem W7 prof. 64 bit nebo W10. Operační paměť těchto počítačů se pohybuje mezi 4-16 GB. Diskový prostor obvykle 250-300 GB.

Upozornění:

Výše uvedené parametry a požadavky jsou minimálními požadavky zadavatele, které účastník musí dodržet. Pokud by nabízené zařízení tyto minimální požadavky / požadavek nesplnilo, byla by příslušná nabídka vyřazena z posuzování, hodnocení a účastník následně vyloučen ze zadávacího řízení.

Skutečné parametry a další konkrétní specifické údaje pro jednotlivá zařízení účastník uvede v následujících přehledových tabulkách.

Požadované příslušenství:

- Diagnostická jednotka pro komunikaci s přístroji se sériovým komunikačním rozhraním.

- Kalibrační přípravky (sady) pro počasový senzor – dohledoměr a pro ceilometr, potřebné pro servisní činnosti techniků - zaměstnanců zadavatele.

Jedná se vždy o 1 kus, sadu.

- Připojovací boxy s přepěťovou ochranou sériové linky a napájecího vedení pro anemometry, senzory počasí a ceilometry

- Další příslušenství včetně všeho nezbytného pro zajištění řádné funkce dodaného zboží, včetně propojení do stávajícího systému SW MONITWIN zadavatele.

Všeobecné požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky:

- Meteorologické přístroje musí sloužit zadavateli po dobu nejméně 8 let od předání, včetně zajištění náhradních dílů a servisu po celou tuto dobu.

- Instalační (servisní) a provozní dokumentace bude poskytnuta v českém a anglickém jazyce, v tištěné a v elektronické podobě na CD.

- Zaručená kompatibilita se staničním software Monitwin, platí pro všechny meteorologické přístroje.

Záruční doba minimálně 24 měsíců po předání zařízení, oboustranného podepsání předávacího protokolu.

- Další požadavek zadavatele:

- Účastník prokáže (samostatná příloha nabídky) splnění požadavků zadavatele na technickou specifikaci dodávky prostřednictvím podrobného technického popisu všech položek předmětu veřejné zakázky.

- Účastník uvede v nabídce odkaz na internetové stránky serveru výrobce, pro možnost kontroly splnění technické specifikace dle této přílohy ZD zadavatelem.

- Účastník vyplní, viz níže uvedené tabulky pro digitální tlakoměr, ultrasonický anemometr, počasový senzor – dohledoměr a laserový ceilometr.

Technická specifikace přístrojů, přehledové tabulky

Zde účastník uvede přesný název přístroje a další specifické údaje a parametry, které platí pro účastníkem nabízený konkrétní přístroj.

| Digitální tlakoměr (přesný název přístroje) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavky zadavatele |  |  |  | Nabídka účastníka ZŘ |  |
| Digitální tlakoměr s redundancí |  |  |  |  |  |
| Rozsah měření: 600 - 1100 hPa |  |  |  |  |  |
| provozní teplotní rozsah: -40 °C… +60 °C |  |  |  |  |  |
| přesnost při + 20 °C : +/- 0,15 hPa |  |  |  |  |  |
| připojení: konektor DB9 female |  |  |  |  |  |
| napájecí napětí: 10…35 VDC |  |  |  |  |  |
| měření: dva nezávislé senzory (1x redundance) |  |  |  |  |  |
| výstup: RS232, uživatelsky konfigurovatelné přenosové parametry |  |  |  |  |  |
| formát dat: textový, uživatelsky konfigurovatelný (počet des. míst, počet hodnot) |  |  |  |  |  |
| Krytí: IP65 |  |  |  |  |  |
| Montáž na zeď či vodorovnou podložku |  |  |  |  |  |
| Ke každému přístroji kalibrační list z akreditované laboratoře s min. roční platností od data dodávky, instalace. |  |  |  |  |  |
| Ultrasonický anemometr (přesný název přístroje) |  |  |  |  |  |
| Požadavky zadavatele |  |  |  | Nabídka účastníka ZŘ |  |
| digitální, vyhřívaný, schopný operovat v zhoršených zimních podmínkách, extrémním počasí (posílené vyhřívání, zabraňující tvorbě ledu, námrazy, usazování sněhu). Min výkon vyhřívání 150W |  |  |  |  |  |
| rozsah měření: 0 … 60 m/s ; 0° …360° |  |  |  |  |  |
| provozní teplota : - 40°C … + 60°C |  |  |  |  |  |
| přesnost rychlost: +/- 0,5 m/s, rozlišení 0,1 m/s |  |  |  |  |  |
| přesnost směr: +/- 2°, rozlišení 1°, |  |  |  |  |  |
| minimální detekční rychlost: 0,1 m/s |  |  |  |  |  |
| perioda měření: 1s |  |  |  |  |  |
| napájecí napětí: 10 … 35 V |  |  |  |  |  |
| výstup: RS 232 konfigurovatelné přenosové parametry |  |  |  |  |  |
| - formát dat: NMEA, ASCII a uživatelsky konfigurovatelný - konfigurovatelná diagnostická zpráva o stavu přístroje |  |  |  |  |  |
| jednotky: m/s |  |  |  |  |  |
| provozní mód: automatický či na vyžádání. |  |  |  |  |  |
| Montážní sada na vodorovné rameno …40 x 40 mm, nebo na svislý stožár průměr 60 mm. |  |  |  |  |  |
| Připojovací kabel min. délky 10 m pro každé čidlo a pro čidla OBS Dukovany a Temelín (18 ks) 20 m. |  |  |  |  |  |
| Ke každému přístroji kalibrační list z akreditované laboratoře s min. roční platností od data dodávky, instalace. |  |  |  |  |  |
| Počasový senzor – dohledoměr (přesný název přístroje) |  |  |  |  |  |
| Požadavky zadavatele |  |  | Nabídka účastníka ZŘ |  |  |
| Senzor dohlednosti a stavu počasí. |  |  |  |  |  |
| Digitální, optický. |  |  |  |  |  |
| Rozsah měření MOR: 10 ... min. 30 000 m |  |  |  |  |  |
| Přesnost : +/- 10% 10 ... 10 000 m |  |  |  |  |  |
| +/- 20% 10 ... 30 km |  |  |  |  |  |
| Detekce počasí: typ srážek (déšť, mrznoucí déšť, mrholení, mrznoucí mrholení, déšť se sněhem, sníh, krupky) |  |  |  |  |  |
| Zprávy počasí: WMO 4680 (SYNOP), WMO 4678 (METAR), NWS kód specifikace kódů WMO 4680 (SYNOP) – 00, 04, 05, 10, 20 – 25, 30 - 34, 40, 41, 42, 50 – 56, 60 – 68, 70 – 76, 80 – 87 |  |  |  |  |  |
| Měření srážek: typ, intenzita, úhrn |  |  |  |  |  |
| Vyhřívání optických částí přístroje |  |  |  |  |  |
| Detekční citlivost srážek: 0,05 mm/h |  |  |  |  |  |
| Napájení: 12-50 VDC |  |  |  |  |  |
| Provozní teplota: - 40 °C ... + 60 °C Provozní vlhkost: 0-100 % RH |  |  |  |  |  |
| Provozní rozsah rychlosti větru: 55 m/s |  |  |  |  |  |
| Krytí: IP65 |  |  |  |  |  |
| Výstup: RS232/485 konfigurovatelné přenosové parametry. |  |  |  |  |  |
| Provozní mód: automatický, na vyžádání. |  |  |  |  |  |
| Formát dat: ASCII, konfigurovatelný. |  |  |  |  |  |
| Montážní sada na vodorovné rameno ... 40 x 40 mm. |  |  |  |  |  |
| Připojovací kabel min. 5 m. |  |  |  |  |  |

| Laserový ceilometr: (přesný název přístroje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavky zadavatele |  | Nabídka účastníka ZŘ |
| Měřič výšky a pokrytí oblohy oblačností. |  |  |
| Rozsah (dosah) měření: 5 m ... min. 10km |  |  |
| Rozlišení: min. 5 m |  |  |
| Přesnost proti pevnému terči: +/- 15 m |  |  |
| Bezpečný zdroj laserového záření třídy 1M |  |  |
| Výstup: RS232/RS485, LAN konfigurovatelné přenosové parametry |  |  |
| Zaručená kompatibilita se staničním software Monitwin a databázovým systémem CLIDATA. |  |  |
| Typy zpráv, výstupy: |  |  |
| - Detekce výšky minimálně tří jednotlivých vrstev |  |  |
| - Algoritmus pro výpočet pokrytí oblačností v osminách |  |  |
| - Vizualizace, stanovení přítomnosti aerosolů v mezní vrstvě atmosféry a její výšky - Vizualizační program jako servis operačního systému zobrazovacího PC - Výška směšovací vrstvy Vizualizaci dat bude provádět účastníkem dodaný nezávislý SW, který bude instalován na PC MS a OBS. Licenční podmínky účastníka umožní instalaci vizualizačního SW na libovolném počtu PC zadavatele, například na regionálním prognózním pracovišti zadavatele. - Spojitý záznam a ukládání dat |  |  |
| - Diagnostické informace o stavu zařízení |  |  |
| Provozní rozsah vlhkosti: 0 ... 100 % RH |  |  |
| Provozní rozsah rychlosti větru: 55 m/s |  |  |
| Ochrana průhledového okénka přístroje proti atmosférickým vlivům, automatické vyhřívání a ofukování |  |  |
| Krytí IP65 |  |  |
| Napájení: 230 V. |  |  |