Příloha č. 8 ZD

Technická specifikace a požadavky na předmět plnění

| Veřejná zakázka: | Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj (SIMIR) |
| --- | --- |
| Část: | 1. Speciální měřící technika v SSIM |

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	2

2.	Místo plnění	2

3.	Technická specifikace	2

3.1.	Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI	2

3.2.	Vzorkovače DRUM s možností frakcionace aerosolů	8

3.3.	Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx, pro pozaďové stanice a stanice EMEP	8

3.4.	Analyzátory pro měření za pohybu	12

4.	Další požadavky zadavatele	22

5.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	22

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI | 2 | 38434000-6 |
| 2 | Vzorkovač DRUM | 6 | 38434000-6 |
| 3 | Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP | 2 | 38434000-6 |
| 4 | Analyzátory plynných částic a čítač částic včetně příslušenství pro měření za pohybu | 4 | 38434000-6 |

# Místo plnění

| Číslo | Název | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |
| 2 | Vzorkovač DRUM | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 /* |
| 3 | Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 /* |
| 4 | Analyzátory plynných částic a čítač částic včetně příslušenství pro měření za pohybu | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4/* |

/* umístění na místo plnění  provede ČHMÚ po kontrole v KLI,CLI

# Technická specifikace

## Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI

Technické podmínky analyzátorů pro kalibrační laboratoř imisí společné pro všechny analyzátory

- Analyzátory SO2, NO-NOx, CO a O3 tvoří typovou sadu od jednoho výrobce

Typové schválení:

- V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

- Splnění směrnice EU a příslušných norem musí být doloženo certifikátem renomované laboratoře

Splňuje normy:

- Podle ČSN EN 14211 pro NO-NOx, ČSN EN 14212 pro SO2, ČSN EN 14625 pro O3 a ČSN EN 14626 pro CO

- Pro mezilaboratorní zkoušky splnění normy ISO 13528:2005 pro laboratorní měření

- Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

Provozní podmínky:

- Minimálně měsíční bezobslužný provoz, bez nutnosti přívodu chladícího nebo jiného média pro vlastní měření

Referenční úroveň:

- Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislá pouze na stabilitě vlastního měřícím systému,

- nesmí být vázána nebo korigována v závislosti na externích nebo interních referenčních a/nebo kalibračních zdrojích

Nastavení parametrů:

- Všechny kalibrační parametry měřidel musí být dostupné a manuálně měnitelné elektronickými potenciometry, referenční

- úroveň a citlivost měřidla musí být nezávislá na jakémkoliv dalším nedostupném parametru umožňujícím změnu kalibrace.

- Standardní parametr citlivosti měřidla (span) pro správnou kalibraci musí být přibližně roven jedné.

Nejistota měření:

- Požadovaná stabilita a rozšířená nejistota měření pro k=2 analyzátorů při laboratorním použití v rozsahu teplot 20÷28°C

- a normálním barometrickém tlaku v nadmořské výšce 300 m (988 hPa) je stanovena v TP každého typu analyzátoru.

Výstupy:

- Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb (nebo µmol/mol, ppm) na displeji i digitálním výstupu

- Digitální vstupně/výstupní propojení všech analyzátorů do PC pomocí LAN vstupu/výstupu

Display:

- Hodnota měřené koncentrace v rozlišení podle typu měřidla s indikací záporných hodnot

- V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

- Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu a nastavení všech parametrů majících vliv na kalibraci měřidla

Časová konstanta:

- Nastavitelná od 20 do 300 sec, bez dynamického přepínání nebo možností vypnutí dynamického přepínání

Diagnostika:

- Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení všech kalibračních parametrů měřidla

- Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v non-volatilní paměti měřidla

- Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru s nastavením limitů pro alarmy

Software pro PC:

- Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

- Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry:

- montáž do standardního stojanu 19", montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru

Čerpadlo:

- Interní pro všechny analyzátory

Vstupní filtr:

- Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

Připojení:

- Swagelok 1/4" z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

Průtok vzorků:

- Součet průtoků vzorku pro analyzátory SO2 + NOx + CO ≤  2,7 l/min a pro analyzátor O3 ≤  1,6 l/min

Vstup vzorku:

- Přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3 se zdrojem O3)

Pracovní teplota:

- 15-35 °C

Napájecí napětí:

- 230 V / 50 Hz, euro PC kabel

Příkon náběh/provoz:

- < 300 W náběh / < 150 W střední

- Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí

Dokumentace:

- Odborně přeložená dokumentace v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor

- včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

Servis:

- Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů podle ISO 9001 nejméně po dobu 10ti let

- Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující  pracovní den

- Oprava závad a uvedení měřidla do bezvadného stavu do tří pracovních dnů v místě dodávky.

Spotřební materiál:

- Seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů)

Technické podmínky analyzátoru SO2 pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidu siřičitého v ovzduší:

- Měřící metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah:		≥ 0÷1000 nmol/mol

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový pro 0÷500 nmol/mol

- Rozlišení displeje:		≤  0,1 nmol/mol (ppb) nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Temný proud PMT *):	odpovídá měřené hodnotě na displeji ≤  20 nmol/mol při teplotě                  PMT > 10 °C

- Šum nulové hodnoty **):	≤  0,20 nmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤  0,4 nmol/mol

- Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol

- Šum měřené hodnoty **):	≤  2 nmol/mol RMS při koncentraci 500 nmol/mol

- Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Přesnost:			≤  +/- 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost ***):	≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Průtok vzorku:		≤  0,6 l/min (0,8 l/min při splnění součtu průtoků SO2+NOx+CO)

*) PMT  - fotonásobič

**) při časové konstantě 60 sec

***) při změně teploty okolí < 2°C

Technické podmínky analyzátoru NO-NO2-NOx pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidů dusíku v ovzduší:

- Měřící metoda:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah:		 ≥ 0÷2000 nmol/mol

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

- Rozlišení displeje:		≤  0,1 nmol/mol (ppb) nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Temný proud PMT *):	odpovídá měřené hodnotě na displeji ≤  4 nmol/mol při teplotě PMT > -5 °C

- Konvertor NO2 >> NO:	molybdenový

- Vysoušeč pro zdroj ozónu:	permeační (bezobslužný)

- Odstraňovač ozónu:	katalytický (bezobslužný)

- Šum nulové hodnoty **):	≤  0,30 nmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤  0,5 nmol/mol NO-NOx

- Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol NO-NOx

- Šum měřené hodnoty **):	≤  2 nmol/mol RMS při koncentraci 500 nmol/mol NOx

- Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol NOx

- Přesnost:			≤  +/- 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost ***):	≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Průtok vzorku:		≤  0,8 l/min (1,0 l/min při splnění součtu průtoků SO2+NOx+CO)

*) PMT  - fotonásobič

**) při časové konstantě 60 sec

***) při změně teploty okolí < 2°C

Technické podmínky analyzátoru CO pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidu uhelnatého v ovzduší:

- Měřící metoda:		nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah:		≥ 0÷50000 nmol/mol (0÷50 µmol/mol)

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

- Rozlišení displeje:		≤  1 nmol/mol (ppb) nebo 0,1 % měřené hodnoty nebo

≤  0,001 µmol/mol (ppm) nebo 0,1 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty **):	≤  30 nmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤  20 nmol/mol

- Drift nuly (30 min.):		≤  30 nmol/mol

- Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  200 nmol/mol

- Šum měřené hodnoty **):	≤  40 nmol/mol RMS při koncentraci 20000 nmol/mol

- Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,3 % z rozsahu 20000 nmol/mol

- Přesnost:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 20000 nmol/mol

- Opakovatelnost ***):	≤  0,2 % z rozsahu 20000 nmol/mol

- Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 20000 nmol/mol

- Linearita:			≤  +/- 0,2 % z rozsahu 20000 nmol/mol

- Průtok vzorku:		≤  1,0 l/min

**) při časové konstantě 60 sec po dobu 30 min. a změně teploty okolí < 1°C

***) při změně teploty okolí < 1°C

Technické podmínky analyzátoru O3 pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření ozónu v ovzduší:

- Měřící metoda:	ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah:	≥ 0÷10000 nmol/mol

- Rozsahy interní:	interně jednorozsahový

- Rozlišení displeje:	≤  0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- SRP kompatibilita:	- RS232 sériový port pro připojení ke Standardnímu referenčnímu fotometru NIST USA

- - včetně funkčního ovladače pro přenos dat do řídícího programu SRP v.4.4.1 a novější

- - s možností nastavení všech parametrů sériového přenosu

- Vstup vzorku:	vstupní solenoidový ventil se softwarovým řízením přepnutí na interní zdroj ozónu

- Šum nulové hodnoty *):	≤  0,20 nmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤  0,4 nmol/mol

- Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol

- Šum měřené hodnoty *):	≤  1 nmol/mol RMS při koncentraci 1000 nmol/mol

- Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,4 % z rozsahu 1000 nmol/mol

- Přesnost:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost:		≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Průtok vzorku:		≤  1,6 l/min,

- Interní zdroj ozónu:		regulovatelný interní zdroj ozónu 2÷1000 nmol/mol při průtoku 5l/min

*) při časové konstantě 60 sec

## Vzorkovače DRUM s možností frakcionace aerosolů

- vzorkovače pro odběr venkovního ovzduší s průtokem alespoň 10 l/min

- součástí vzorkovače musí být zařízení pro separaci aerosolu alespoň do 8 velikostních frakcí

- největší vzorkovaná velikostní frakce musí mít horní hranici velikostí v rozmezí do minimálně 2,5 µm

- nejmenší vzorkovaná velikostní frakce musí mít dolní hranici velikostí maximálně 0,1 µm

- nejmenší vzorkovaná velikostní frakce musí mít horní hranici velikostí maximálně 0,3 µm

- vstupní předseparátor oddělující částice větší, než maximálně 10 µm

- automatické obnovení odběru po výpadku elektrického napájení; všechna naměřená data a nastavení zařízení musí být bezpečně uloženo v paměti zařízení

- možnost nastavení intervalu měření od alespoň 12 hodin do alespoň 168 hodin

- možnost odloženého startu měření (start od určitého data a hodiny)

- odběrová hlavice ve výšce v rozmezí 1,5 metru až 2,5 metru nad povrchem

- zařízení musí být umístěno v nerezovém boxu nebo v provedení vylučujícím rezavění a poškození povětrnostními podmínkami s ochranou proti rezavění

- podpěrná konstrukce vzorkovače s délkou nohy nebo podstavce v takové délce, aby bylo možné vzorkovače obsluhovat – pokud je odběrová hlavice výše než 1,8 m nad povrchem, součástí dodávky každého vzorkovače musí být schůdky/podstavec/štafle pro přístup k odběrové hlavici pro její čištění

- vzorkovač musí umožňovat bezpečný a spolehlivý provoz ve venkovním prostředí po celý rok, musí spolehlivě pracovat při teplotách v rozmezí od −30 do +40 °C, při dešti i sněžení, tj. v nížinách i na horách

Další požadavky zadavatele

- 1 ks kalibrovaného průtokoměru plynu s rozsahem průtoků od 0 l/min do pracovního průtoku dodávaného vzorkovače +15 % (alespoň 8 kalibračních bodů)

## Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx, pro pozaďové stanice a stanice EMEP

Technické podmínky společné pro všechny analyzátory

Analyzátory SO2 a NO-NOx tvoří typovou sadu od jednoho výrobce

Typové schválení:

- V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

- Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem renomované laboratoře

Splňuje normy:

- Podle ČSN EN 14211 pro NO-NOx, ČSN EN 14212 pro SO2

- Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

Nejistota laboratorní:

- Rozšířená nejistota měření (k=2) testovaných analyzátorů v laboratorních podmínkách při koncentracích dle norem

Nejistota polní:

- Rozšířená nejistota měření (k=2) testovaných analyzátorů v polních podmínkách při koncentracích dle norem

Referenční úroveň:

- Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislá pouze na vlastním měřícím systému, příp.

- na měření temného proudu fotonásobičů, nesmí být korigována pomocí interních referenčních nebo kalibračních zdrojů

Provozní podmínky:

- minimálně měsíční bezobslužný provoz, bez nutnosti přívodu chladícího nebo jiného média

Výstupy:

- Hodnota měřené koncentrace v nmol/mol (ppb) nebo pmol/mol (ppt)

- Úplná kompatibilita sběru dat a ovládání s analyzátory SSIM.

Display:

- V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

- Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace

- Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu a nastavení všech základních parametrů majících vliv na kalibraci měřidla

Diagnostika:

- Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla

- Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně týdenních naměřených dat v non-volatilní paměti měřidla

- Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru kompatibilní s analyzátory SSIM

- Nastavení limitů pro alarmy, diagnostika

Software pro PC:

- Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

- Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry:

- montáž do standardního stojanu 19", montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru

Vstupní filtr:

- Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

Připojení:

- Swagelok 1/4" nebo 6 mm z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

Vstup vzorku:

- Přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Pracovní teplota:

- 15-35 °C

Napájecí napětí:

- 230 V / 50 Hz, euro PC kabel

- Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí

Dokumentace:

- Odborně přeložená dokumentace v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor

- včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

Servis:

- Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů podle ISO 9001 nejméně po dobu 10ti let

- Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den

- Oprava závad a uvedení měřidla do bezvadného stavu do tří pracovních dní v místě dodávky.

Spotřební materiál:

- Seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů)

Technické podmínky analyzátoru SO2

Analyzátor je součástí sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2 a NO-NOx musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidu siřičitého v ovzduší:

- Měřící metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah:		≥ 0÷200 nmol/mol

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

- Rozlišení displeje:		≤  10 pmol/mol Nejistota měření:		30 pmol/mol (ppt) nebo 5 % (k=2)

- Šum nulové hodnoty:	≤  25 pmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤  50pmol/mol

- Drift nuly (24 hod):		≤  200 pmol/mol

- Drift zesílení (24 hod):	≤  +/- 01 % z rozsahu 100 nmol/mol

- Přesnost:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

- Linearita:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

- Průtok vzorku:		≤  1,5 l/min

- Čerpadlo:			Interní

Technické podmínky analyzátoru NO-NO2-NOx

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidů dusíku v ovzduší:

- Měřící metoda NO:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící metoda NO2:	konverze NO2 > NO pomocí selektivního konvertoru PLC/BLC

- Měřící rozsah:		≥ 0÷500 nmol/mol

- Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

- Rozlišení displeje:		≤  10 pmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Nejistota měření NO:	30 pmol/mol (ppt) nebo 3 % (k=2)

- Nejistota měření NO2:	50 pmol/mol (ppt) nebo 5 % (k=2)

- Šum nulové hodnoty:	≤  NO: 25 pmol/mol RMS, NO2: 25 pmol/mol RMS

- Detekční limit:		≤  NO: 50 pmol/mol, NO2: 100 pmol/mol

- Drift nuly (24 hod):		≤  NO:  100 pmol/mol, NO2: 100 pmol/mol

- Drift zesílení (24 hod):	≤  +/- 1 % z rozsahu 100 nmol/mol

- Přesnost:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

- Linearita:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

- Průtok vzorku:		≤  2,2 l/min

- Vysoušeč pro zdroj ozónu:	permeační (bezobslužný)

- Odstraňovač ozónu:	katalytický (bezobslužný)

- Čerpadlo:			Interní nebo externí.

## Analyzátory pro měření za pohybu

Analyzátory musí plnit uvedené parametry pro kontinuální měření jednotlivých polutantů ve vnějším ovzduší v klimatických podmínkách odpovídajících území České republiky.

Analyzátory plynných polutantů musí být z jedné typové řady jednoho výrobce.

Kombinovaný analyzátor oxidů dusíku NO, NO2, NOX a troposférického ozónu O3

- Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21.5.2008.

- Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

- Splnění normy ČSN EN 14211:2013, nebo US EPA FNA-1194-099 pro NO, NO2, NOX a ČSN EN 14625:2013 nebo US EPA EQOA-0514-214 pro O3.

- Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

- Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část pro oxidy dusíku

- Měřící metoda		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah		0 ÷ 10 000 nmol/mol

- Rozsahy interní		interně jednorozsahový

- Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty	≤ 0,30 nmol/mol RMS

- Detekční limit		≤ 0,50 nmol/mol NOX

- Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol NOX

- Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Průtok vzorku		≤ 0,8 l/min

- Vysoušeč pro zdroj O3	permeační (bezobslužný)

- Odstraňovač O3		katalytický (bezobslužný)

Měřicí část pro ozón

- Měřící metoda		ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah		0 ÷ 1 000 nmol/mol

- Rozsahy interní		interně jednorozsahový

- Nejistota laboratorní	rel. nejistota do 6 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

- Nejistota polní		rel. nejistota do 12 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

- Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty	≤ 1,00 nmol/mol RMS

- Detekční limit		≤ 2 nmol/mol

- Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol

- Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

- Přesnost			≤ ± 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

- Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 1000 nmol/mol

- Průtok vzorku		≤ 1,6 l/min

Vstup vzorku

- Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

- Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

- Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3).

Výstupy

- Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

- Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériové rozhraní RS232.

Display

- V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

- Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

- Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

- Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

- Výpočet minutových průměrů a uložení naměřených dat ve vnitřní paměti alespoň pro uplynulých 24 hodin.

- Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

- Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

- Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

- Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

- Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry

- Montáž do standardního stojanu 19”.

- Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

- Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

- 15 ÷ 35 °C

Napájení

- Napětí AC 230 V / 50 Hz

- Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

- Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu pro každou měřenou látku.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

- Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

- Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

- Hmotnost jednotlivého přístroje je ≤ 25 kg včetně případného externího čerpadla.

- S analyzátorem bude dodáno externí čerpadlo vzorku dostatečného výkonu plus jedno záložní identické.

- Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor oxidu siřičitého SO2

- Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008.

- Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

- Splnění normy ČSN EN 14212:2013 nebo US EPA EQSA-0495-100.

- Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

- Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část

- Měřící metoda		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah		0 ÷ 5 000 nmol/mol

- Rozsahy interní		interně jednorozsahový pro 0 ÷ 500 nmol/mol

- Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty	≤ 0,30 nmol/mol RMS

- Detekční limit		≤ 0,5 nmol/mol

- Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol

- Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

- Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

- Průtok vzorku		≤ 0,8 l/min

- Interní čerpadlo vzorku

Vstup vzorku

- Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

- Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

- Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Výstupy

- Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

- Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Display

- V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

- Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

- Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

- Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

- Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat ve vnitřní paměti.

- Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

- Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

- Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

- Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí.

- Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla.

Rozměry

- Montáž do standardního stojanu 19”.

- Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

- Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

- 15 ÷ 35 °C

Napájení

- Napětí AC 230 V / 50 Hz

- Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

- Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

- Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

- Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

- Hmotnost přístroje je ≤ 25 kg.

- Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor oxidu uhelnatého CO

- Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21.5.2008.	Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

- Splnění normy ČSN EN 14626:2013, nebo US EPA RFCA-1093-093.

- Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

- Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část

- Měřící metoda 		nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

- Měřící rozsah		0 ÷ 50000 nmol/mol

- Rozsahy interní		interně jednorozsahový

- Rozlišení displeje		≤ 10 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

- Šum nulové hodnoty	≤ 30 nmol/mol RMS

- Detekční limit		≤ 40 nmol/mol RMS

- Drift nuly (24 hod)		≤ 100 nmol/mol

- Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 1 % z rozsahu

- Odezva			≤ 40 s pro 90 % rozsahu

- Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 100 nmol/mol

- Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 10000 nmol/mol

- Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 10000 nmol/mol

- Průtok vzorku		≤ 1,0 l/min

- Interní čerpadlo vzorku

Vstup vzorku

- Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

- Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

- Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Výstupy

- Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

- Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Display

- V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

- Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

- Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

- Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

- Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat ve vnitřní paměti.

- Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

- Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

- Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

- Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí.

- Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla.

Rozměry

- Montáž do standardního stojanu 19”.

- Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

- Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

- 15 ÷ 35 °C

Napájení

- Napětí AC 230 V / 50 Hz

- Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

- Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

- Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

- Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

- Hmotnost přístroje je ≤ 25 kg.

- Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor suspendovaných částic PMX

- Přístroj musí být v souladu se standardem VDI 4202-1, VDI 4203-3.

- Přístroj musí mít prokázánou ekvivalenci s referenční metodou (ČSN EN 12341) pro frakce aerosolových částic PM10 a PM2,5 podle návodu na prokázání ekvivalence (ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/equivalence.pdf) a být v souladu s normovanou metodou pro automatické měření aerosolových částic (ČSN P CEN/TS 16450).

- Certifikován v souladu s EN 15267-1 a 2 (type approval).

- Splnění podmínek musí být doloženo certifikáty akreditované laboratoře.

Měřicí část

- Měřicí metoda			Optická aerosolová spektrometrie

- Měřicí rozsah (velikost)		≤ 0,20 ÷ 100 μm

- Měřicí rozsah (počet částic)		0 ÷ 20 000 částic/cm3 a vyšší

- Měřicí rozsah (hmotnost)		0 ÷ 10 000 μg/m3 a vyšší

- Průtok vzorku			3 ÷ 5 l/min

- Kontinuální měření

- Interval zobrazení a ukládání výsledků volitelný	≤ 5 s ÷ 1 h nebo delší

Výstupy

- Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

- Možnost interního ukládání RAW dat minimálně 24 hodin měření.

Display

- Dotyková obrazovka se zobrazením provozních a alarmových stavů a okamžitých výsledků měření, umožňující nastavení přístroje.

- Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Software pro PC

Software umožňující ukládání, prohlížení a základní editaci dat na externím počítači a plné dálkové ovládání přístroje.

Rozměry

- Stolní provedení umožňující variantně montáž do standardního stojanu 19” a vnějšího housingu.

- Výška přístroje maximálně 10,5“ (ovládací část bez měřicí sondy).

- Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

- 15 ÷ 35 °C

Napájení

- Napětí AC 230 V / 50 Hz

- Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

- Střední příkon při provozu ≤ 200 W.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

- Součást dodávky je sonda s TSP hlavicí určená do běžných atmosférických podmínek střední Evropy pro celoroční měření.

- Variantně oddělitelná měřicí část přístroje pro umístění mimo přístroj, dodávka včetně boxu „housingu“ měřicí části je-li výrobcem předepsán nebo doporučen a ohebného propojení měřicí a ovládací části v minimální délce 3 m.

- Oddělení a propojení měřicí části nevylučuje úplnou kontrolu a ovládání přístroje, není požadován autonomní provoz měřicí části.

- Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy. Tyto filtry musí být vyměnitelné bez demontáže přístroje.

- Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření. Je ≤ 10 min od zapnutí.

- Přístroj umožní minimálně 30ti denní provoz bez zásahu obsluhy včetně sběru a interního ukládání naměřených dat v desetiminutových intervalech.

- Přístroj umožní uživatelskou kontrolu funkce a nastavení pomocí externího média.

- Přístroj umožní připojení soupravy čidel pro kontrolu podmínek vnějšího prostředí v minimální sestavě teplota, relativní vlhkost, tlak a tyto údaje bude zobrazovat a ukládat. Provoz přístroje nebude podmíněn připojením těchto čidel.

- Hmotnost přístroje je ≤ 10 kg.

- Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

- Součástí dodávky je venkovní skříň „housing“ uzpůsobená pro montáž přístroje ve složeném stavu (sonda a měřicí část není oddělena od ovládací) včetně prostupů pro napájení s ochranou materiálu proti účinkům vnějšího prostředí a výstrojí, která umožní udržet podmínky vnitřního prostředí skříně v mezích předepsaných pro provoz přístroje za jakýchkoli vnějších atmosférických podmínek běžných pro Českou republiku. Maximální velikost 2 000 × 700 × 500 mm (v-š-h). Maximální hmotnost včetně příslušenství a přístroje 70 kg. Nejnižší požadované elektrické krytí sestavy je IP 65 dle ČSN EN 60 529. Skříň musí být uzamykatelná.

- Součástí dodávky je souprava meteočidel ke sledování podmínek vnějšího prostředí včetně propojení s přístrojem v minimální sestavě t, h, p. Údaje zobrazitelné, ukládané. Čidla musí mít možnost uživatelského nastavení a kontroly.

- Součástí dodávky je souprava pro uživatelskou kontrolu funkce přístroje pomocí vnějšího média včetně tohoto média.

Přenosný počítač (notebook)

- Odolné chassis a víko displeje.

- Odolný vůči vibracím.

- Displej antireflexní, 15” ÷ 16” s rozlišením 1920 × 1080 a vyšší.

- Síťové rozhraní LAN (konektor RJ-45).

- Česká klávesnice včetně numerické.

- Nainstalovaný operační systém.

- Nainstalovaný software k obsluze a dálkovému řízení všech analyzátorů a ukládání on-line naměřených hodnot z analyzátorů.

- Adaptér pro napájení ze sítě 230 V / 50 Hz.

Switch

- Přenosová rychlost 100/1000 Mb/s.

- 8 a více portů RJ-45.

- Odolné pouzdro.

- Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz.

Ostatní

- Dodávka bude obsahovat propojovací kabeláž pro komunikaci přes LAN (Ethernet).

- Nutnou součástí dodávky bude osazení aparatury do stojanu odběratele, zapojení kompletní sestavy, zprovoznění a předvedení funkčnosti.

- Konfigurace a výkon hardwaru bude umožňovat současný běh systémů pro správu a řízení všech analyzátorů.

# Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace, uvedení do provozu v místě instalace

- seznámení obsluhy s přístrojovou technikou

- záruční doba minimálně 24 měsíců

- reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení, pokud se strany nedohodnou jinak

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s  § 103, odst. 4 zákona následující požadavky:

- Účastník prokáže splnění požadavků zadavatele na technickou specifikaci dodávky prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky.

- Účastník musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Účastník musí předložit doklady (certifikát, osvědčení apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).