Příloha č. 8 ZD

Technická specifikace a požadavky na předmět plnění

| Veřejná zakázka: | Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj (SIMIR) |
| --- | --- |
| Část: | 2. Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší |

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	2

2.	Místo plnění	2

3.	Technická specifikace	2

3.1.	Analyzátor GC-FID pro analýzy BTX	2

3.2.	Analyzátor HR ICP MS  (High Resolution ICP-MS)	4

3.3.	Spektrofotometr pro analýzy NH3 a NH4+	5

4.	Další požadavky zadavatele	6

5.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	6

6.	Příloha  – Seznam prekurzorů ozonu podle směrnice 2002/3/EC	6

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyzátor GC-FID pro analýzy BTX (plynový chromatograf s plamenově ionizačními detektory (FID) a prekoncentrátoru s příslušenstvím včetně hardwaru) | 1 | 38432210-7 |
| 2 | Analyzátor HR ICP MS (High Resolution ICP-MS) | 1 | 38433100-0 |
| 3 | Spektrofotometr pro analýzy NH3 a NH4+ | 1 | 38433000-9 |

# Místo plnění

| Číslo | Název | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analyzátor GC-FID pro analýzy BTX (plynový chromatograf s plamenově ionizačními detektory (FID) a prekoncentrátoru s příslušenstvím včetně hardwaru) | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |
| 2 | Analyzátor HR ICP MS (High Resolution ICP-MS) | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |
| 3 | Spektrofotometr pro analýzy NH3 a NH4+ | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |

# Technická specifikace

## Analyzátor GC-FID pro analýzy BTX

Plynový chromatograf

vytvoření teplotních programů (minimálně 4 teplotní rampy, přírůstek 1 °C)

rychlost ochlazení ze 200 °C na 40 °C maximálně 300 sekund

rychlost nárůstu teploty až 120 °C/min

injektor split/splitless s automatickou kontrolou průtoku a tlaku

elektronické pneumatické řízení a kontrola tlaku nosného plynu

dvoukolonový systém kapilárních kolon pro stanovení a dokonalé rozdělení (doba analýzy maximálně 50 minut) prekurzorů ozonů (uvedené ve směrnici 2002/3/EC)

možnost paralelní analýzy (jedna kolona s rozsahem stanovovaných látek ethan-isopren, druhá kolona s rozsahem stanovovaných látek heptan-1,2,3 trimethylbenzen, nepožadujeme separaci m-xylen a p-xylen)

požadovaná životnost kolon minimálně 1000 analýz

2x plamenově ionizační detektor (FID)

analýza vzorku v koncentračním rozsahu pmol∙mol−1 – µmol∙mol−1 (ppt a ppm) v jedné sekvenci a stanovení různě těkavých organických látek

možnost externího startu a výstupu „ GC ready“ pro požadavky termálního desorbéru

funkce testování netěsnosti spojení tepelného desorbéru a plynového chromatografu

možnost ovládání přístroje pomocí software PC a zároveň přímo z panelu přístroje

základní sada spotřebního materiálu pro provoz přístroje na dobu 5 let

Prekoncentrátor

zařízení pro minimálně dvoustupňovou termální desorpci

zakoncentrování desorbovaného vzorku s použitím kapalného dusíku

kryofokusická past s teplotním rozsahem −190 °C – +100°C (s přírůstkem minimálně 10 °C/min)

v průběhu zakoncentrování vzorku odstranění vody, kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého

možnost přenosu desorbovaných par vzorku proudem inertního plynu do plynového chromatografu vyhřívanou trubicí (teplota přechodové trubice 50 – 200 °C)

přímé zavedení vzorku do prekoncentrátoru

objem dávkovaného vzorku minimálně 100ml

možnost dávkování vzorku o různé koncentraci bez nutnosti provádět ruční ředění

hmotnostní průtokoměr v rozsahu 20 – 180 ml/min

opakovatelnost nástřiku vzorku minimálně ± 0,5 %

analýza vzorku v koncentračním rozsahu pmol∙mol-1 – µmol∙mol-1 (ppt a ppm) v jedné sekvenci a stanovení různě těkavých organických látek

zamezení kontaminace a ztrátě těkavých organických látek před a po analýze

Hardware

PC vhodný pro GC/FID software a software pro termální desorpci (min. Core i5, min. 4 GB RAM, značkový – nikoliv OEM zdroj)

nejméně 22“ LED LCD monitor

nejméně 2x HDD 1TB RAID 1

DVD RW mechanika

Software

operační systém kompatibilní s MS Windows Profesional v poslední aktuální verzi, kompatibilní s Microsoft Office Profesional v nejaktuálnější distribuované verzi

SW umožňující kompletní programování a ovládání plynového chromatografu,

SW umožňující kompletní programování a ovládání termálního desorbéru

SW pro sběr, vyhodnocení a analýzu dat s popisem manuální a automatické detekce (možnost převést výsledky do Microsoft Office Excel)

SW pro kontrolu QA/QC parametrů

ke každému individuálnímu softwaru validační protokol a manuál v českém jazyce

Příslušenství:

na dobu provozu 5let:  1 x náhradní kolona od každého typu

Provozní podmínky

Přístroj bude umístěn v laboratoři za provozních podmínek (15 – 30 °C).

Požadujeme zařízení od jednoho výrobce.

Požadujeme uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, odzkoušení a odladění metody pro analýzu prekurzorů ozonu na opakovaném nástřiku standardu dodaném kalibrační laboratoří imisí  ČHMÚ.

Mez stanovení metody je minimálně 5 pmol∙mol-1 (ppt) při nástřiku vzorku 200 ml. Seznam stanovovaných prekurzorů ozonu je uveden v příloze této technické specifikace.

Zabezpečení provozu měřícího systému – související služba

Seznámení pracovníka pro obsluhu GC/FID a termální desorpce se zařízením na pracovišti v laboratoři.

Seznámení  pracovníka s HW a SW v sídle dodavatele nebo na jiném pracovišti v ČR.

Délka záruční doby minimálně 2 roky. V případě prodloužené záruky uveďte její délku.

Záruční a pozáruční servis zařízení.

## Analyzátor HR ICP MS  (High Resolution ICP-MS)

HR ICP-MS analyzátor včetně příslušenství

analyzátor HR – ICP-MS vyrobený výrobcem s platnou certifikací ISO 9001

polohovatelná plazmová hlavice (v osách x, y a z) s možností optimalizovat polohu za chodu plazmy a nastavení této polohy uložit

RF generátor plazmy s maximálním výkonem alespoň 1600 W

schopnost měřit ročně alespoň 15.000 vzorků

způsobilost měřit bez dozoru obsluhy (např. přes noc)

dlouhodobě stabilní na všech hmotách spektra (uveďte příklady pro Ni, As, Cd, Pb)

možnost automatického i ručního ladění parametrů

možnost uložení výsledku ladění parametrů do profilu nastavení

manuálně nastavitelné napětí detektoru

ochrana proti poškození přístroje při poklesu tlaku chladicí vody nebo poklesu tlaku argonu

možnost změny vlastnosti vzorků po doměření experimentu (např. co je kalibrační standard a jaká je jeho koncentrace, změna názvů vzorků, faktory ředění…)

možnost vyřadit vzorky z kalibrace po doměření experimentu (např. špatná poloha v dávkovači)

exportování dat do formátu přijatelného Microsoft Excelem

možnost „semi-kvantitativní kalibrace“

automatický dávkovač vzorků s kapacitami alespoň 200 vzorků (zkumavky o objemu 13 až 14 ml –průměr přibl. 16 mm) a 80 vzorků (nádobky o průměru 25 mm) s ochranou analyzovaných vzorků proti prachu (např. formou zakrytí dávkovače)

vhodný chladící okruhu (chiller)

náhradní sadu konusů, plazmovou hlavici, mlžnou komoru a zmlžovač

obslužné PC s vhodným SW pro zpracování naměřených výsledků (např. MS Excel)

SW pro vedení regulačních diagramů (např. EffiValidation)

síťová laserová tiskárna s oboustranným tiskem do formátu A3

síťový router s GLAN rozhraním

externí 2,5“ HDD pro zálohování technologických dat o kapacitě alespoň 1 TB s rozhraním alespoň USB 3.0 a vyšším

záložní zdroj UPS:

napěťově a frekvenčně nezávislá

výkon alespoň 20 kVA

3-fázový vstup, výstup podle dodaného HR ICP-MS analyzátoru

možnost připojení více zařízení (HR ICP-MS, dávkovač, pumpa, PC, router,…)

s web-managementem (LAN kartou)

schopná poslat signál pro vypnutí více zařízení po LAN

schopnost self-testů a odeslání jejich výsledků automaticky po e-mailu

## Spektrofotometr pro analýzy NH3 a NH4+

Automatický průtokový spektrofotometrický analyzátor pro stanovení amonných iontů ve srážkách a v ovzduší včetně příslušenství:

jednokanálová systémová jednotka s analytickým modulem pro měření amonných iontů ve vodném prostředí

automatický podavač vzorků, autosampler pro minimální počet 100 vzorků

MD 0,01 mg/l NH4+

rozsah měření 0,01 – 4 mg/l NH4+ bez objemové úpravy vzorků

dilutor on-line pro ředění vzorků ležících mimo rozsah kalibrace

množství vzorku na 1 nasátí: do 5ml

doba trvání 1 analýzy: do 5 minut

čerpadlo

použití netoxických chemikálií (bez fenolová metoda)

externí řídící počítač s monitorem, myší, klávesnicí a laserovou tiskárnou

uživatelský software pracující pod MS Windows nejméně 7

exportování dat do formátu Microsoft Excel

operační příručka k použití v českém jazyce

instalace a seznámení obsluhy s přístrojovou technikou

# Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace a uvedení do provozu v místě dodání

- seznámení  obsluhy s přístrojovou technikou na pracovišti

- záruční doba minimálně 24 měsíců (v případě prodloužené záruky uveďte její délku)

- reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení, pokud se strany nedohodnou jinak.

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 103, odst. 4 zákona následující požadavky:

- Uchazeč prokáže splnění požadavků zadavatele na technické podmínky plnění prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky. V nabídce předloží oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace výrobce. Pokud to tímto způsobem není možné, předloží zájemce v nabídce vyjádření výrobce o splnění těchto požadavků zadavatele.

- Uchazeč musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Uchazeč musí předložit doklady (platný certifikát, osvědčení apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni výrobcem na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).

# Příloha  – Seznam prekurzorů ozonu podle směrnice 2002/3/EC

etan

eten

propan

propen

2-methylpropan

butan

trans-but-2-en

but-1-en

cis-but-2-en

2-methylbutan

pentan

1,3-butadien

trans-pent-2-en

pent-1-en

2-methylpentan

hexan

isopren

heptan

benzen

2,2,4-trimethylpentan

oktan

toluen

ethylbenzen

m,p-xylen

o-xylen

1,3,5-trimetylbenzen

1,2,4-trimetylbenzen

1,2,3-trimetylbenzen