Kupní smlouva

Kupní smlouva č.

uzavřená ve smyslu ust. § 2  2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“ nebo občanský zákoník“)

„Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj“

(SIMIR)

Speciální měřící technika v SSIM (dále část 1)

Smluvní strany

Český hydrometeorologický ústav (dále též „ČHMÚ“)

se sídlem:				Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4

IČ:				00020699

DIČ:				CZ00020699

Statutární orgán: 				Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel

Zastoupený ve věcech smluvních:		RNDr. Jan Macoun, Ph. D.

tel.: xxxxx,e-mail: xxxx

Zastoupený ve věcech technických: 		xxxx

tel.: xxxx, e-mail: xxxx

dále jen „kupující“

a

ENVItech Bohemia s.r.o.

se sídlem: 				Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6

IČ: 				47119209

DIČ:  				CZ47119209

Zastoupená 				Ing. Zdeněk Grepl, ředitel společnosti

bankovní spojení: 				xxxx

účet: 				xxxx

měna účtu: 				CZK

dále jen „prodávající“

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

Tato Kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení dle § 54 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem „Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj“ (SIMIR), Speciální měřící technika v SSIM (dále část 1).

V rámci předmětné veřejné zakázky byla vyhodnocena, jako nejvhodnější nabídka prodávajícího ze dne 4. 7. 2017,

- Prodávající tímto výslovně potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné,

- Prodávající tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Kupujícího, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Kupující stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti,

- uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.

Vymezení předmětu plnění

- Na základě této Smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat věc Kupujícímu, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt k ní vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu stanovenou touto Smlouvou.

- Předmětem koupě dle této Smlouvy je dodávka, instalace a zprovoznění speciální měřící techniky v SSIM:

- 2 sad analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro Kalibrační laboratoř imisí (KLI)

- 6 ks vzorkovačů DRUM

- 2 sad citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP

- 3 ks analyzátorů plynných částic (kombinovaný analyzátor NO-NOx a O3, analyzátor SO2 a analyzátor CO) a 1 ks čítače částic včetně příslušenství pro měření za pohybu.

Přesná specifikace Dodávky, k jejímuž dodání se Prodávající ve prospěch Kupujícího zavázal, je uvedena v Příloze 1 a 2  Smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.

- Součástí Dodávky do místa plnění, je nastavení včetně prověření bezchybné funkčnosti Dodávek a jejich Součásti. Součástí Dodávek je také dodání veškerých technických dokumentací a uživatelských příruček Kupujícímu v českém jazyce (je-li originál v anglickém jazyce, bude kromě překladu předložena i původní verze) a seznámení příslušného personálu Kupujícího s obsluhou předmětu koupě. Součástí Dodávky jsou rovněž související veškeré práce, které jsou blíže specifikovány v Příloze 1 této Smlouvy a které mají zabezpečit řádné uvedení předmětu koupě do provozu.

- Předmět smlouvy bude spolufinancován prostředky OPŽP. V případě nezískání předpokládané dotace si zadavatel vyhrazuje právo předmět plnění v daném rozsahu snížit.

Článek II.

Místo a doba plnění

- Místo plnění: viz Příloha 1 Smlouvy.

- Doba plnění: zahájení plnění do 14 dnů od podpisu smlouvy, ukončení plnění: prosinec 2017.

- Dnem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dílčích plnění dle Smlouvy smluvními stranami přechází z Prodávajícího na Kupujícího vlastnické právo k  předmětu koupě. Nebezpečí škody na dané Dodávce nese až do přechodu vlastnického práva na Kupujícího Prodávající.

Článek III.

Kupní cena a platební podmínky

- Cena, kterou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu za funkční Dodávku dle článku 1 této smlouvy, činí dle dohody smluvních stran celkem:

Cena za dodávku Speciální měřící techniky v SSIM celkem:

12.145.380,- Kč bez DPH,

2.550.529,80 Kč DPH (21%) a

14.695.909,80 Kč včetně DPH

Cena za dodávku Speciální měřící techniky v SSIM spolufinancované z OPŽP celkem:

10.323.573,- Kč bez DPH,

2.167.950,30 Kč DPH (21%) a

12.491.523,30 Kč včetně DPH

Cena za dodávku Speciální měřící techniky v SSIM plně hrazené z ČHMÚ celkem:

1.821.807,- Kč bez DPH,

382.579,50 Kč DPH (21%) a

2.204.386,50 Kč včetně DPH

Tyto ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a zahrnují veškeré náklady Prodávajícího vzniklé v souvislosti s dodávkou předmětu díla popsaného v čl. I. této Smlouvy. Podrobný rozpis cen je v Příloze 3 této Smlouvy – nabídková cena.

Kupní cenu lze překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

- pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

- Kupující neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.

- Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu celkovou kupní cenu uvedenou v bodě 1 tohoto článku na základě jeho dílčích faktur v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou.

- Fakturace proběhne po předání dodávky na základě podpisu předávacího protokolu Objednatelem, který musí být součástí vydané faktury. V případě vystavení faktury na více lokalit, bude každá lokalita mít samostatně oboustranně podepsaný předávací protokol.

- Se sjednanou cenou prodávající při fakturaci vyúčtuje také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li prodávající plátcem DPH.

- Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

- Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním dodávky a její součástí, jejím odevzdáním a poskytnutím veškerých souvisejících úkonů této Smlouvy. Cena též zahrnuje zejména dopravu včetně pojištění, předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů jednotlivých dodávek vymezených v této Smlouvě, jakož i seznámení příslušného personálu s obsluhou předmětu koupě, dodání technické dokumentace a uživatelské příručky, dále rovněž náklady na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty, atesty a převod práv apod.

- Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním platebním styku (úhradě faktur). Faktura bude vystavena v Kč. Fakturace bude prováděna Prodávajícím a zasílána na uvedenou adresu Kupujícího v členění:

dodavatel z ČR cena v Kč bez DPH, DPH a cena s DPH,

zahraniční dodavatel  cena v Kč bez DPH.

- Kupní cena bude Kupujícím uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

- Splatnost faktury vystavené v období od 1. 2. daného roku do 31. 10. daného roku je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Splatnost faktury vystavené v období od 1. 11. daného roku do 31. 1. daného roku je 60 dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu.  Fakturace proběhne po předání plnění na základě podpisu předávacího protokolu prodávajícím, který musí být součástí vydané faktury.

- Část plnění spolufinancovaná z OPŽP kupující rozdělí cenu na základě vystavené faktury na 85% (OPŽP) a 15% (vlastní zdroje) této částky a uhradí ji ze dvou samostatných bankovních účtů. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání poslední příslušné částky z účtu Kupujícího a jejím směřováním na účet Prodávajícího.  Na přístroje (1 sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI), které nejsou hrazeny z OPŽP, bude vystavena samostatná faktura.

- Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Prodávajícího, předmět Smlouvy (název projektu OPŽP, název části), číslo smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku.

Článek IV.

Smluvní pokuty

- Pro případ prodlení kupujícího s placením oprávněně fakturovaných částek, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení prodávajícího s dodávkami předmětu plnění, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny včas nedodaného plnění za každý započatý den prodlení.

- Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu prokázané škody způsobené prodlením druhé smluvní strany.

Článek V.

Technické požadavky a záruční podmínky

- Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy na předmětu koupě záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byla dílčí funkční Dodávka Kupujícímu Prodávajícím dodána, resp. dnem, kdy byl oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí Dodávky. V případě výskytu vady po dobu běhu záruky se záruka prodlužuje o dobu od oznámení vady Kupujícím Prodávajícímu po předání Dodávky zpět do řádného a úplného provozu v místě plnění dle této Smlouvy.

- Prodávající prohlašuje, že zařízení mají životnost stanovenou výrobcem na dobu nejméně 10 let a tudíž po dobu jejich užívání garantuje, že v případě oprav a údržby, budou zajištěny a dostupné veškeré náhradní díly a nezbytný servis a podpora po takto stanovenou dobu, jejíž běh počíná běžet od předání posledního plnění a budou zajišťovány na základě požadavků kupujícího, který s prodávajícím bude uzavírán na základě odlišného smluvního vztahu.

- Závady na zboží v záruce uplatňuje zástupce kupujícího u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady na zboží a to písemnou formou e-mailem: na adresu xxxxxxxxxxx. Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Prodávající se zavazuje převzít od kupujícího zboží k odstranění závady v záruce za jakost v místě plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy a po odstranění vady předat kupujícímu v tomto místě plnění zboží zpět, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. Veškeré náklady prodávajícího spojené s odstraňováním oprávněně reklamované vady zboží v záruce za jakost nese prodávající (tj. např. doprava do místa plnění apod.).

Článek VI.

Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze z důvodu podstatného porušení smlouvy, pokud tak stanoví zákon, nebo si tak ujednaly.

- Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy Prodávajícím, když:

- Prodávající přenese svá práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na jiný subjekt.

- Jestliže předmět koupě bude dodán jako neúplný nebo nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v jeho nabídce v zadávacím řízení a v této Smlouvy.

- Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon,

Článek VII.

Postoupení práv ze smlouvy

Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

- Jazyk smlouvy: český jazyk.

- Prodávající je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Smlouvy po dobu minimálně 10 let po roce, kdy Kupující obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení. Po tuto dobu je Prodávající povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“) a dále je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.

- Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- Zadavatel je povinen nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy zveřejnit na svém profilu zadavatele, respektive v registru smluv text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, a to včetně jejích případných změn a dodatků.

- Po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu § 219 odst. 3 zákona zveřejnit na svém profilu zadavatele skutečně uhrazenou cenu za toto plnění.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo Smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a relevantní informace o ní vč. souvisejících dodatků budou obsahem uveřejnění v registru smluv  v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona  a  na určité části obsahu smlouvy vč. příloh může být provedena dle ustanovení § 3 anonymizace.

- Prodávající bere na vědomí, že vstupuje do sítě, která je z pohledu zákona 181/2014Sb. Kritickou informační infrastrukturou (Příloha 4 této Smlouvy)

- Smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) výtisky.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha 1 – Požadovaná technická specifikace dle zadávací dokumentace včetně místa plnění veřejné zakázky

Příloha 2 – Specifikace zboží ze strany prodávajícího (nabídka)

Příloha 3 – Nabídková cena (položkový rozpočet)

Příloha 4 – Doložka o kybernetické bezpečnosti

za Kupujícího                                                                                         za Prodávajícího

Ing. Václav Dvořák, Ph. D. 							Ing. Zdeněk Gepl

ředitel ústavu 						             ředitel společnosti

V Praze, dne:                                                   		               V Praze, dne:

Příloha 1 – Požadovaná technická specifikace dle zadávací dokumentace včetně místa plnění veřejné zakázky

Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI | 2 | 38434000-6 |
| 2 | Vzorkovač DRUM | 6 | 38434000-6 |
| 3 | Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP | 2 | 38434000-6 |
| 4 | Analyzátory plynných částic a čítač částic včetně příslušenství pro měření za pohybu | 4 | 38434000-6 |

Místo plnění

| Číslo | Název | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |
| 2 | Vzorkovače DRUM | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 /* |
| 3 | Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 /* |
| 4 | Analyzátory plynných částic a čítač částic včetně příslušenství pro měření za pohybu | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4/* |

/* umístění na místo plnění provede ČHMÚ po kontrole v KLI,CLI

Technická specifikace

- Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI

Technické podmínky analyzátorů pro kalibrační laboratoř imisí společné pro všechny analyzátory

Analyzátory SO2, NO-NOx, CO a O3 tvoří typovou sadu od jednoho výrobce

Typové schválení:

V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

Splnění směrnice EU a příslušných norem musí být doloženo certifikátem renomované laboratoře

Splňuje normy:

Podle ČSN EN 14211 pro NO-NOx, ČSN EN 14212 pro SO2, ČSN EN 14625 pro O3 a ČSN EN 14626 pro CO

Pro mezilaboratorní zkoušky splnění normy ISO 13528:2005 pro laboratorní měření

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

Provozní podmínky:

Minimálně měsíční bezobslužný provoz, bez nutnosti přívodu chladícího nebo jiného média pro vlastní měření

Referenční úroveň:

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislá pouze na stabilitě vlastního měřícím systému,

nesmí být vázána nebo korigována v závislosti na externích nebo interních referenčních a/nebo kalibračních zdrojích

Nastavení parametrů:

Všechny kalibrační parametry měřidel musí být dostupné a manuálně měnitelné elektronickými potenciometry, referenční

úroveň a citlivost měřidla musí být nezávislá na jakémkoliv dalším nedostupném parametru umožňujícím změnu kalibrace.

Standardní parametr citlivosti měřidla (span) pro správnou kalibraci musí být přibližně roven jedné.

Nejistota měření:

Požadovaná stabilita a rozšířená nejistota měření pro k=2 analyzátorů při laboratorním použití v rozsahu teplot 20÷28°C

a normálním barometrickém tlaku v nadmořské výšce 300 m (988 hPa) je stanovena v TP každého typu analyzátoru.

Výstupy:

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb (nebo µmol/mol, ppm) na displeji i digitálním výstupu

Digitální vstupně/výstupní propojení všech analyzátorů do PC pomocí LAN vstupu/výstupu

Display:

Hodnota měřené koncentrace v rozlišení podle typu měřidla s indikací záporných hodnot

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu a nastavení všech parametrů majících vliv na kalibraci měřidla

Časová konstanta:

Nastavitelná od 20 do 300 sec, bez dynamického přepínání nebo možností vypnutí dynamického přepínání

Diagnostika:

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení všech kalibračních parametrů měřidla

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v non-volatilní paměti měřidla

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru s nastavením limitů pro alarmy

Software pro PC:

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry:

montáž do standardního stojanu 19", montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru

Čerpadlo:

Interní pro všechny analyzátory

Vstupní filtr:

Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

Připojení:

Swagelok 1/4" z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

Průtok vzorků:

Součet průtoků vzorku pro analyzátory SO2 + NOx + CO ≤  2,7 l/min a pro analyzátor O3 ≤  1,6 l/min

Vstup vzorku:

Přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3 se zdrojem O3)

Pracovní teplota:

15-35 °C

Napájecí napětí:

230 V / 50 Hz, euro PC kabel

Příkon náběh/provoz:

< 300 W náběh / < 150 W střední

Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí

Dokumentace:

Odborně přeložená dokumentace v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor

včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

Servis:

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů podle ISO 9001 nejméně po dobu 10ti let

Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující  pracovní den

Oprava závad a uvedení měřidla do bezvadného stavu do tří pracovních dnů v místě dodávky.

Spotřební materiál:

Seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů)

Technické podmínky analyzátoru SO2 pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidu siřičitého v ovzduší:

Měřící metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		≥ 0÷1000 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový pro 0÷500 nmol/mol

Rozlišení displeje:		≤  0,1 nmol/mol (ppb) nebo 0,5 % měřené hodnoty

Temný proud PMT *):	odpovídá měřené hodnotě na displeji ≤  20 nmol/mol při teplotě                  PMT > 10 °C

Šum nulové hodnoty **):	≤  0,20 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  0,4 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol

Šum měřené hodnoty **):	≤  2 nmol/mol RMS při koncentraci 500 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  0,6 l/min (0,8 l/min při splnění součtu průtoků SO2+NOx+CO)

*) PMT  - fotonásobič

**) při časové konstantě 60 sec

***) při změně teploty okolí < 2°C

Technické podmínky analyzátoru NO-NO2-NOx pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidů dusíku v ovzduší:

Měřící metoda:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		 ≥ 0÷2000 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		≤  0,1 nmol/mol (ppb) nebo 0,5 % měřené hodnoty

Temný proud PMT *):	odpovídá měřené hodnotě na displeji ≤  4 nmol/mol při teplotě PMT > -5 °C

Konvertor NO2 >> NO:	molybdenový

Vysoušeč pro zdroj ozónu:	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač ozónu:	katalytický (bezobslužný)

Šum nulové hodnoty **):	≤  0,30 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  0,5 nmol/mol NO-NOx

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol NO-NOx

Šum měřené hodnoty **):	≤  2 nmol/mol RMS při koncentraci 500 nmol/mol NOx

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol NOx

Přesnost:			≤  +/- 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  0,8 l/min (1,0 l/min při splnění součtu průtoků SO2+NOx+CO)

*) PMT  - fotonásobič

**) při časové konstantě 60 sec

***) při změně teploty okolí < 2°C

Technické podmínky analyzátoru CO pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidu uhelnatého v ovzduší:

Měřící metoda:		nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		≥ 0÷50000 nmol/mol (0÷50 µmol/mol)

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		≤  1 nmol/mol (ppb) nebo 0,1 % měřené hodnoty nebo

≤  0,001 µmol/mol (ppm) nebo 0,1 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty **):	≤  30 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  20 nmol/mol

Drift nuly (30 min.):		≤  30 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  200 nmol/mol

Šum měřené hodnoty **):	≤  40 nmol/mol RMS při koncentraci 20000 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,3 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	≤  0,2 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,2 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  1,0 l/min

**) při časové konstantě 60 sec po dobu 30 min. a změně teploty okolí < 1°C

***) při změně teploty okolí < 1°C

Technické podmínky analyzátoru O3 pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření ozónu v ovzduší:

Měřící metoda:	ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:	≥ 0÷10000 nmol/mol

Rozsahy interní:	interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:	≤  0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

SRP kompatibilita:	- RS232 sériový port pro připojení ke Standardnímu referenčnímu fotometru NIST USA

- - včetně funkčního ovladače pro přenos dat do řídícího programu SRP v.4.4.1 a novější

- - s možností nastavení všech parametrů sériového přenosu

Vstup vzorku:	vstupní solenoidový ventil se softwarovým řízením přepnutí na interní zdroj ozónu

Šum nulové hodnoty *):	≤  0,20 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  0,4 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol

Šum měřené hodnoty *):	≤  1 nmol/mol RMS při koncentraci 1000 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,4 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost:		≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  1,6 l/min,

Interní zdroj ozónu:		regulovatelný interní zdroj ozónu 2÷1000 nmol/mol při průtoku 5l/min

*) při časové konstantě 60 sec

- Vzorkovače DRUM s možností frakcionace aerosolů

vzorkovače pro odběr venkovního ovzduší s průtokem alespoň 10 l/min

součástí vzorkovače musí být zařízení pro separaci aerosolu alespoň do 8 velikostních frakcí

největší vzorkovaná velikostní frakce musí mít horní hranici velikostí v rozmezí do minimálně 2,5 µm

nejmenší vzorkovaná velikostní frakce musí mít dolní hranici velikostí maximálně 0,1 µm

nejmenší vzorkovaná velikostní frakce musí mít horní hranici velikostí maximálně 0,3 µm

vstupní předseparátor oddělující částice větší, než maximálně 10 µm

automatické obnovení odběru po výpadku elektrického napájení; všechna naměřená data a nastavení zařízení musí být bezpečně uloženo v paměti zařízení

možnost nastavení intervalu měření od alespoň 12 hodin do alespoň 168 hodin

možnost odloženého startu měření (start od určitého data a hodiny)

odběrová hlavice ve výšce v rozmezí 1,5 metru až 2,5 metru nad povrchem

zařízení musí být umístěno v nerezovém boxu nebo v provedení vylučujícím rezavění a poškození povětrnostními podmínkami s ochranou proti rezavění

podpěrná konstrukce vzorkovače s délkou nohy nebo podstavce v takové délce, aby bylo možné vzorkovače obsluhovat – pokud je odběrová hlavice výše než 1,8 m nad povrchem, součástí dodávky každého vzorkovače musí být schůdky/podstavec/štafle pro přístup k odběrové hlavici pro její čištění

vzorkovač musí umožňovat bezpečný a spolehlivý provoz ve venkovním prostředí po celý rok, musí spolehlivě pracovat při teplotách v rozmezí od −30 do +40 °C, při dešti i sněžení, tj. v nížinách i na horách

Další požadavky zadavatele

1 ks kalibrovaného průtokoměru plynu s rozsahem průtoků od 0 l/min do pracovního průtoku dodávaného vzorkovače +15 % (alespoň 8 kalibračních bodů)

- Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx, pro pozaďové stanice a stanice EMEP

Technické podmínky společné pro všechny analyzátory

Analyzátory SO2 a NO-NOx tvoří typovou sadu od jednoho výrobce

Typové schválení:

V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem renomované laboratoře

Splňuje normy:

Podle ČSN EN 14211 pro NO-NOx, ČSN EN 14212 pro SO2

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

Nejistota laboratorní:

Rozšířená nejistota měření (k=2) testovaných analyzátorů v laboratorních podmínkách při koncentracích dle norem

Nejistota polní:

Rozšířená nejistota měření (k=2) testovaných analyzátorů v polních podmínkách při koncentracích dle norem

Referenční úroveň:

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislá pouze na vlastním měřícím systému, příp.

na měření temného proudu fotonásobičů, nesmí být korigována pomocí interních referenčních nebo kalibračních zdrojů

Provozní podmínky:

minimálně měsíční bezobslužný provoz, bez nutnosti přívodu chladícího nebo jiného média

Výstupy:

Hodnota měřené koncentrace v nmol/mol (ppb) nebo pmol/mol (ppt)

Úplná kompatibilita sběru dat a ovládání s analyzátory SSIM.

Display:

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu a nastavení všech základních parametrů majících vliv na kalibraci měřidla

Diagnostika:

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně týdenních naměřených dat v non-volatilní paměti měřidla

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru kompatibilní s analyzátory SSIM

Nastavení limitů pro alarmy, diagnostika

Software pro PC:

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry:

montáž do standardního stojanu 19", montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru

Vstupní filtr:

Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

Připojení:

Swagelok 1/4" nebo 6 mm z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

Vstup vzorku:

Přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Pracovní teplota:

15-35 °C

Napájecí napětí:

230 V / 50 Hz, euro PC kabel

Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí

Dokumentace:

Odborně přeložená dokumentace v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor

včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

Servis:

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů podle ISO 9001 nejméně po dobu 10ti let

Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den

Oprava závad a uvedení měřidla do bezvadného stavu do tří pracovních dní v místě dodávky.

Spotřební materiál:

Seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů)

Technické podmínky analyzátoru SO2

Analyzátor je součástí sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2 a NO-NOx musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidu siřičitého v ovzduší:

Měřící metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		≥ 0÷200 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		≤  10 pmol/mol Nejistota měření:		30 pmol/mol (ppt) nebo 5 % (k=2)

Šum nulové hodnoty:	≤  25 pmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  50 pmol/mol

Drift nuly (24 hod):		≤  200 pmol/mol

Drift zesílení (24 hod):	≤  +/- 1 % z rozsahu 100 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  1,5 l/min

Čerpadlo:			Interní

Technické podmínky analyzátoru NO-NO2-NOx

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidů dusíku v ovzduší:

Měřící metoda NO:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící metoda NO2:	konverze NO2 > NO pomocí selektivního konvertoru PLC/BLC

Měřící rozsah:		≥ 0÷500 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		≤  10 pmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Nejistota měření NO:	30 pmol/mol (ppt) nebo 3 % (k=2)

Nejistota měření NO2:	50 pmol/mol (ppt) nebo 5 % (k=2)

Šum nulové hodnoty:	≤  NO: 25 pmol/mol RMS, NO2: 25 pmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  NO: 50 pmol/mol, NO2: 100 pmol/mol

Drift nuly (24 hod):		≤  NO: 100 pmol/mol, NO2: 100 pmol/mol

Drift zesílení (24 hod):	≤  +/- 1 % z rozsahu 100 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  2,2 l/min

Vysoušeč pro zdroj ozónu:	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač ozónu:	katalytický (bezobslužný)

Čerpadlo:			Interní nebo externí.

- Analyzátory pro měření za pohybu

Analyzátory musí plnit uvedené parametry pro kontinuální měření jednotlivých polutantů ve vnějším ovzduší v klimatických podmínkách odpovídajících území České republiky.

Analyzátory plynných polutantů musí být z jedné typové řady jednoho výrobce.

Kombinovaný analyzátor oxidů dusíku NO, NO2, NOX a troposférického ozónu O3

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008.

Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy ČSN EN 14211:2013, nebo US EPA FNA-1194-099 pro NO, NO2, NOX a ČSN EN 14625:2013 nebo US EPA EQOA-0514-214 pro O3.

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část pro oxidy dusíku

Měřící metoda		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 10 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	≤ 0,30 nmol/mol RMS

Detekční limit		≤ 0,50 nmol/mol NOX

Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol NOX

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku		≤ 0,8 l/min

Vysoušeč pro zdroj O3	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač O3		katalytický (bezobslužný)

Měřicí část pro ozón

Měřící metoda		ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 1 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Nejistota laboratorní	rel. nejistota do 6 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

Nejistota polní		rel. nejistota do 12 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	≤ 1,00 nmol/mol RMS

Detekční limit		≤ 2 nmol/mol

Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Přesnost			≤ ± 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Průtok vzorku		≤ 1,6 l/min

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3).

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériové rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení naměřených dat ve vnitřní paměti alespoň pro uplynulých 24 hodin.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

- 15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu pro každou měřenou látku.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost jednotlivého přístroje je ≤ 25 kg včetně případného externího čerpadla.

S analyzátorem bude dodáno externí čerpadlo vzorku dostatečného výkonu plus jedno záložní identické.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor oxidu siřičitého SO2

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008.

Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy ČSN EN 14212:2013 nebo US EPA EQSA-0495-100.

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část

Měřící metoda		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 5 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový pro 0 ÷ 500 nmol/mol

Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	≤ 0,30 nmol/mol RMS

Detekční limit		≤ 0,5 nmol/mol

Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku		≤ 0,8 l/min

Interní čerpadlo vzorku

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat ve vnitřní paměti.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

- Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí.

- Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla.

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost přístroje je ≤ 25 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor oxidu uhelnatého CO

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21.5.2008.	Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy ČSN EN 14626:2013, nebo US EPA RFCA-1093-093.

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část

Měřící metoda 		nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 50000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje		≤ 10 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	≤ 30 nmol/mol RMS

Detekční limit		≤ 40 nmol/mol RMS

Drift nuly (24 hod)		≤ 100 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 1 % z rozsahu

Odezva			≤ 40 s pro 90 % rozsahu

Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 100 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 10000 nmol/mol

Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 10000 nmol/mol

Průtok vzorku		≤ 1,0 l/min

Interní čerpadlo vzorku

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat ve vnitřní paměti.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí.

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla.

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost přístroje je ≤ 25 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor suspendovaných částic PMX

Přístroj musí být v souladu se standardem VDI 4202-1, VDI 4203-3.

Přístroj musí mít prokázánou ekvivalenci s referenční metodou (ČSN EN 12341) pro frakce aerosolových částic PM10 a PM2,5 podle návodu na prokázání ekvivalence (ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/equivalence.pdf) a být v souladu s normovanou metodou pro automatické měření aerosolových částic (ČSN P CEN/TS 16450).

Certifikován v souladu s EN 15267-1 a 2 (type approval).

Splnění podmínek musí být doloženo certifikáty akreditované laboratoře.

Měřicí část

Měřicí metoda			Optická aerosolová spektrometrie

Měřicí rozsah (velikost)		≤ 0,20 ÷ 100 μm

Měřicí rozsah (počet částic)		0 ÷ 20 000 částic/cm3 a vyšší

Měřicí rozsah (hmotnost)		0 ÷ 10 000 μg/m3 a vyšší

Průtok vzorku			3 ÷ 5 l/min

Kontinuální měření

Interval zobrazení a ukládání výsledků volitelný	≤ 5 s ÷ 1 h nebo delší

Výstupy

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Možnost interního ukládání RAW dat minimálně 24 hodin měření.

Display

Dotyková obrazovka se zobrazením provozních a alarmových stavů a okamžitých výsledků měření, umožňující nastavení přístroje.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Software pro PC

Software umožňující ukládání, prohlížení a základní editaci dat na externím počítači a plné dálkové ovládání přístroje.

Rozměry

Stolní provedení umožňující variantně montáž do standardního stojanu 19” a vnějšího housingu.

Výška přístroje maximálně 10,5“ (ovládací část bez měřicí sondy).

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Střední příkon při provozu ≤ 200 W.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Součást dodávky je sonda s TSP hlavicí určená do běžných atmosférických podmínek střední Evropy pro celoroční měření.

Variantně oddělitelná měřicí část přístroje pro umístění mimo přístroj, dodávka včetně boxu „housingu“ měřicí části je-li výrobcem předepsán nebo doporučen a ohebného propojení měřicí a ovládací části v minimální délce 3 m.

Oddělení a propojení měřicí části nevylučuje úplnou kontrolu a ovládání přístroje, není požadován autonomní provoz měřicí části.

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy. Tyto filtry musí být vyměnitelné bez demontáže přístroje.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření. Je ≤ 10 min od zapnutí.

Přístroj umožní minimálně 30ti denní provoz bez zásahu obsluhy včetně sběru a interního ukládání naměřených dat v desetiminutových intervalech.

Přístroj umožní uživatelskou kontrolu funkce a nastavení pomocí externího média.

Přístroj umožní připojení soupravy čidel pro kontrolu podmínek vnějšího prostředí v minimální sestavě teplota, relativní vlhkost, tlak a tyto údaje bude zobrazovat a ukládat. Provoz přístroje nebude podmíněn připojením těchto čidel.

Hmotnost přístroje je ≤ 10 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Součástí dodávky je venkovní skříň „housing“ uzpůsobená pro montáž přístroje ve složeném stavu (sonda a měřicí část není oddělena od ovládací) včetně prostupů pro napájení s ochranou materiálu proti účinkům vnějšího prostředí a výstrojí, která umožní udržet podmínky vnitřního prostředí skříně v mezích předepsaných pro provoz přístroje za jakýchkoli vnějších atmosférických podmínek běžných pro Českou republiku. Maximální velikost 2 000 × 700 × 500 mm (v-š-h). Maximální hmotnost včetně příslušenství a přístroje 70 kg. Nejnižší požadované elektrické krytí sestavy je IP 65 dle ČSN EN 60 529. Skříň musí být uzamykatelná.

Součástí dodávky je souprava meteočidel ke sledování podmínek vnějšího prostředí včetně propojení s přístrojem v minimální sestavě t, h, p. Údaje zobrazitelné, ukládané. Čidla musí mít možnost uživatelského nastavení a kontroly.

Součástí dodávky je souprava pro uživatelskou kontrolu funkce přístroje pomocí vnějšího média včetně tohoto média.

Přenosný počítač (notebook)

Odolné chassis a víko displeje.

Odolný vůči vibracím.

Displej antireflexní, 15” ÷ 16” s rozlišením 1920 × 1080 a vyšší.

Síťové rozhraní LAN (konektor RJ-45).

Česká klávesnice včetně numerické.

Nainstalovaný operační systém.

Nainstalovaný software k obsluze a dálkovému řízení všech analyzátorů a ukládání on-line naměřených hodnot z analyzátorů.

Adaptér pro napájení ze sítě 230 V / 50 Hz.

Switch

Přenosová rychlost 100/1000 Mb/s.

8 a více portů RJ-45.

Odolné pouzdro.

Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz.

Ostatní

Dodávka bude obsahovat propojovací kabeláž pro komunikaci přes LAN (Ethernet).

Nutnou součástí dodávky bude osazení aparatury do stojanu odběratele, zapojení kompletní sestavy, zprovoznění a předvedení funkčnosti.

Konfigurace a výkon hardwaru bude umožňovat současný běh systémů pro správu a řízení všech analyzátorů.

Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace, uvedení do provozu v místě instalace

- seznámení obsluhy s přístrojovou technikou

- záruční doba minimálně 24 měsíců

- reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení, pokud se strany nedohodnou jinak

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s §103, odst. 4 zákona následující požadavky:

- Uchazeč prokáže splnění požadavků zadavatele na technickou specifikaci dodávky prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky.

- Uchazeč musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Uchazeč musí předložit doklady (certifikát, osvědčení apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).

Příloha 2 – Specifikace zboží ze strany prodávajícího (nabídka)

Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI | 2 | 38434000-6 |
| 2 | Vzorkovač DRUM | 6 | 38434000-6 |
| 3 | Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP | 2 | 38434000-6 |
| 4 | Analyzátory plynných částic a čítač částic včetně příslušenství pro měření za pohybu | 4 | 38434000-6 |

Místo plnění

| Číslo | Název | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |
| 2 | Vzorkovače DRUM | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 /* |
| 3 | Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 /* |
| 4 | Analyzátory plynných částic a čítač částic včetně příslušenství pro měření za pohybu | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4/* |

/* umístění na místo plnění provede ČHMÚ po kontrole v KLI,CLI

Technická specifikace

- Sada analyzátorů ThermoScientific SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI

Technické podmínky analyzátorů pro kalibrační laboratoř imisí společné pro všechny analyzátory

Analyzátory SO2, NO-NOx, CO a O3 tvoří typovou sadu od jednoho výrobce

Typové schválení:

V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

Splnění směrnice EU a příslušných norem je doloženo certifikátem renomované laboratoře

Splňuje normy:

Podle ČSN EN 14211 pro NO-NOx, ČSN EN 14212 pro SO2, ČSN EN 14625 pro O3 a ČSN EN 14626 pro CO

Pro mezilaboratorní zkoušky splnění normy ISO 13528:2005 pro laboratorní měření

Parametry norem jsou splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

Provozní podmínky:

Více než měsíční bezobslužný provoz, bez nutnosti přívodu chladícího nebo jiného média pro vlastní měření

Referenční úroveň:

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů je závislá pouze na stabilitě vlastního měřícího systému,

není vázána nebo korigována v závislosti na externích nebo interních referenčních a/nebo kalibračních zdrojích

Nastavení parametrů:

Všechny kalibrační parametry měřidel jsou dostupné a manuálně měnitelné elektronickými potenciometry, referenční

úroveň a citlivost měřidla je nezávislá na jakémkoliv dalším nedostupném parametru umožňujícím změnu kalibrace.

Standardní parametr citlivosti měřidla (span) pro správnou kalibraci je přibližně roven jedné.

Nejistota měření:

Požadovaná stabilita a rozšířená nejistota měření pro k=2 analyzátorů při laboratorním použití v rozsahu teplot 20÷28°C

a normálním barometrickém tlaku v nadmořské výšce 300 m (988 hPa) je stanovena v TP každého typu analyzátoru.

Výstupy:

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb (nebo µmol/mol, ppm) na displeji i digitálním výstupu

Digitální vstupně/výstupní propojení všech analyzátorů do PC pomocí LAN vstupu/výstupu

Display:

Hodnota měřené koncentrace v rozlišení podle typu měřidla s indikací záporných hodnot

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu a nastavení všech parametrů majících vliv na kalibraci měřidla

Časová konstanta:

Nastavitelná od 20 do 300 sec, bez dynamického přepínání nebo možností vypnutí dynamického přepínání

Diagnostika:

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení všech kalibračních parametrů měřidla

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v non-volatilní paměti měřidla

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru s nastavením limitů pro alarmy

Software pro PC:

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry:

montáž do standardního stojanu 19", montážní pojezdy (rack-mount) jsou součástí každého analyzátoru

Čerpadlo:

Interní pro všechny analyzátory

Vstupní filtr:

Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

Připojení:

Swagelok 1/4" z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

Průtok vzorků:

Součet průtoků vzorku pro analyzátory SO2 + NOx + CO je 1,5 l/min a pro analyzátor O3 je 1 l/min

Vstup vzorku:

Přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3 se zdrojem O3)

Pracovní teplota:

15-35 °C

Napájecí napětí:

230 V / 50 Hz, euro PC kabel

Příkon náběh/provoz:

< 300 W náběh / < 150 W střední

Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí

Dokumentace:

Odborně přeložená dokumentace v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor

včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

Servis:

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů podle ISO 9001 nejméně po dobu 10ti let

Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den

Oprava závad a uvedení měřidla do bezvadného stavu do tří pracovních dnů v místě dodávky.

Spotřební materiál:

Seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů) je přiložen k této nabídce

Technické podmínky analyzátoru SO2 pro KLI ThermoScientific 43i

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 plní i tyto TP pro kontinuální měření oxidu siřičitého v ovzduší:

Měřící metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		0÷1000 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový pro 0÷500 nmol/mol

Rozlišení displeje:		0,1 nmol/mol (ppb)

Temný proud PMT *):	odpovídá měřené hodnotě na displeji ≤ 20 nmol/mol při teplotě                  PMT > 10 °C

Šum nulové hodnoty **):	≤  0,025 nmol/mol RMS

Detekční limit:		0,05 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol

Šum měřené hodnoty **):	≤  2 nmol/mol RMS při koncentraci 500 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost:			0,2 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	0,23 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  0,5 l/min

- *) PMT  - fotonásobič

**) při časové konstantě 60 sec

***) při změně teploty okolí < 2°C

Technické podmínky analyzátoru NO-NO2-NOx pro KLI ThermoScientific 42i

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 plní i tyto TP pro kontinuální měření oxidů dusíku v ovzduší:

Měřící metoda:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		0÷100000 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		0,1 nmol/mol (ppb)

Temný proud PMT *):	odpovídá měřené hodnotě na displeji ≤  4 nmol/mol při teplotě PMT > -5 °C

Konvertor NO2 >> NO:	molybdenový

Vysoušeč pro zdroj ozónu:	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač ozónu:	katalytický (bezobslužný)

Šum nulové hodnoty **):	≤  0,20 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  0,4 nmol/mol NO-NOx

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol NO-NOx

Šum měřené hodnoty **):	≤  2 nmol/mol RMS při koncentraci 500 nmol/mol NOx

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol NOx

Přesnost:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	0,1 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  0,6 l/min

*) PMT  - fotonásobič

**) při časové konstantě 60 sec

***) při změně teploty okolí < 2°C

Technické podmínky analyzátoru CO pro KLI ThermoScientific 48i

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 plní i tyto TP pro kontinuální měření oxidu uhelnatého v ovzduší:

Měřící metoda:	nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		≥ 0÷1000000 nmol/mol (0÷50 µmol/mol)

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		0,001 µmol/mol (ppm)

Šum nulové hodnoty **):	20 nmol/mol RMS

Detekční limit:		20 nmol/mol

Drift nuly (30 min.):		≤  30 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  200 nmol/mol

Šum měřené hodnoty **):	≤  40 nmol/mol RMS při koncentraci 20000 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,3 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	≤  0,1 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,2 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Průtok vzorku:		0,5 l/min

**) při časové konstantě 60 sec po dobu 30 min. a změně teploty okolí < 1°C

***) při změně teploty okolí < 1°C

Technické podmínky analyzátoru O3 pro KLI ThermoScientific 49i

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 plní i tyto TP pro kontinuální měření ozónu v ovzduší:

Měřící metoda:	ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:	≥ 0÷200000 nmol/mol

Rozsahy interní:	interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:	0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

SRP kompatibilita:	- RS232 sériový port pro připojení ke Standardnímu referenčnímu fotometru NIST USA

- - včetně funkčního ovladače pro přenos dat do řídícího programu SRP v.4.4.1 a novější

- - s možností nastavení všech parametrů sériového přenosu

Vstup vzorku:	vstupní solenoidový ventil se softwarovým řízením přepnutí na interní zdroj ozónu

Šum nulové hodnoty *):	0,20 nmol/mol RMS

Detekční limit:		0,4 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol

Šum měřené hodnoty *):	≤  1 nmol/mol RMS při koncentraci 1000 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,4 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Přesnost:			1 nmol/mol

Opakovatelnost:		0,03 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			+/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		1 l/min,

Interní zdroj ozónu:	regulovatelný interní zdroj ozónu 2÷1000 nmol/mol při průtoku 5l/min

*) při časové konstantě 60 sec

- Vzorkovače DRUM s možností frakcionace aerosolů DRUMAir DELTA 8-DRUM Aerosol Sampler

vzorkovače pro odběr venkovního ovzduší s průtokem 16,7 l/min

součástí vzorkovače je zařízení pro separaci aerosolu do 8 velikostních frakcí

největší vzorkovaná velikostní frakce má horní hranici velikostí v rozmezí do 5 µm

nejmenší vzorkovaná velikostní frakce má dolní hranici velikostí 0,09 µm

nejmenší vzorkovaná velikostní frakce má horní hranici velikostí 0,26 µm

vstupní předseparátor oddělující částice větší, než 10 µm

automatické obnovení odběru po výpadku elektrického napájení; všechna naměřená data a nastavení zařízení budou bezpečně uložena v paměti zařízení

možnost nastavení intervalu měření od 12 hodin do 168 hodin

možnost odloženého startu měření (start od určitého data a hodiny)

odběrová hlavice ve výšce v rozmezí 1,5 metru až 2,5 metru nad povrchem

zařízení bude umístěno v nerezovém boxu nebo v provedení vylučujícím rezavění a poškození povětrnostními podmínkami s ochranou proti rezavění

podpěrná konstrukce vzorkovače s délkou nohy nebo podstavce v takové délce, aby bylo možné vzorkovače obsluhovat – pokud bude odběrová hlavice výše než 1,8 m nad povrchem, součástí dodávky každého vzorkovače budou schůdky/podstavec/štafle pro přístup k odběrové hlavici pro její čištění

vzorkovač umožňuje bezpečný a spolehlivý provoz ve venkovním prostředí po celý rok, pracuje spolehlivě při teplotách v rozmezí od −30 do +40 °C, při dešti i sněžení, tj. v nížinách i na horách

Další požadavky zadavatele

1 ks kalibrovaného průtokoměru plynu Sierra Instruments SmartTrak® 100L s rozsahem průtoků od 0 l/min do 46,6 l/min (8 kalibračních bodů)

- Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx Teledyne API, pro pozaďové stanice a stanice EMEP

Technické podmínky společné pro všechny analyzátory

Analyzátory SO2 a NO-NOx tvoří typovou sadu od jednoho výrobce

Typové schválení:

V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

Plnění směrnice je doloženo certifikátem renomované laboratoře

Splňuje normy:

Podle ČSN EN 14211 pro NO-NOx, ČSN EN 14212 pro SO2

Parametry norem jsou splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

Nejistota laboratorní:

Rozšířená nejistota měření (k=2) testovaných analyzátorů v laboratorních podmínkách při koncentracích dle norem

Nejistota polní:

Rozšířená nejistota měření (k=2) testovaných analyzátorů v polních podmínkách při koncentracích dle norem

Referenční úroveň:

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů je závislá pouze na vlastním měřícím systému, příp.

na měření temného proudu fotonásobičů, není korigována pomocí interních referenčních nebo kalibračních zdrojů

Provozní podmínky:

více než měsíční bezobslužný provoz, bez nutnosti přívodu chladícího nebo jiného média

Výstupy:

Hodnota měřené koncentrace v nmol/mol (ppb) nebo pmol/mol (ppt)

Úplná kompatibilita sběru dat a ovládání s analyzátory SSIM.

Display:

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů je indikována záporná koncentrace

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu a nastavení všech základních parametrů majících vliv na kalibraci měřidla

Diagnostika:

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla

Výpočet minutových průměrů a uložení více než týdenních naměřených dat v non-volatilní paměti měřidla

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru kompatibilní s analyzátory SSIM

Nastavení limitů pro alarmy, diagnostika

Software pro PC:

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry:

montáž do standardního stojanu 19", montážní pojezdy (rack-mount) jsou součástí každého analyzátoru

Vstupní filtr:

Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

Připojení:

Swagelok 1/4" z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

Vstup vzorku:

Přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Pracovní teplota:

15-35 °C

Napájecí napětí:

230 V / 50 Hz, euro PC kabel

Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí

Dokumentace:

Odborně přeložená dokumentace v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor

včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

Servis:

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů podle ISO 9001 nejméně po dobu 10ti let

Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den

Oprava závad a uvedení měřidla do bezvadného stavu do tří pracovních dní v místě dodávky.

Spotřební materiál:

Seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů) je přiložen k této nabídce

Technické podmínky analyzátoru SO2 Teledyne API Model T100U (Model T100 rozšířený na T100U)

Analyzátor je součástí sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2 a NO-NOx plní i tyto TP pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidu siřičitého v ovzduší:

Měřící metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		0÷20000 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		10 pmol/mol

Nejistota měření:		30 pmol/mol (ppt) nebo 5 % (k=2)

Šum nulové hodnoty:	5 pmol/mol RMS

Detekční limit:		50 pmol/mol

Drift nuly (24 hod):		< 200 pmol/mol

Drift zesílení (24 hod):	< +/- 0,5 % z rozsahu 100 nmol/mol

Přesnost:			+/- 0,5% z rozsahu 100 nmol/mol

Linearita:			+/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Průtok vzorku:		0,65 l/min

Čerpadlo:			Interní

Technické podmínky analyzátoru NO-NO2-NOx Teledyne API Model T200UP (Model T200 rozšířený na T200UP)

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx plní i tyto TP pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidů dusíku v ovzduší:

Měřící metoda NO:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící metoda NO2:	konverze NO2 > NO pomocí selektivního konvertoru PLC/BLC

Měřící rozsah:		0÷2000 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		10 pmol/mol

Nejistota měření NO:	30 pmol/mol (ppt) nebo 3 % (k=2)

Nejistota měření NO2:	50 pmol/mol (ppt) nebo 5 % (k=2)

Šum nulové hodnoty:	<  NO: 25 pmol/mol RMS, NO2: 25 pmol/mol RMS

Detekční limit:		< NO: 50 pmol/mol, NO2: 100 pmol/mol

Drift nuly (24 hod):		<  NO: 100 pmol/mol, NO2: 100 pmol/mol

Drift zesílení (24 hod):	<  +/- 0,5 % z rozsahu 100 nmol/mol

Přesnost:			+/- 0,5% z rozsahu 100 nmol/mol

Linearita:			+/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Průtok vzorku:		1,1 l/min

Vysoušeč pro zdroj ozónu:	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač ozónu:	katalytický (bezobslužný)

Čerpadlo:			Interní

- Analyzátory pro měření za pohybu

Analyzátory plní uvedené parametry pro kontinuální měření jednotlivých polutantů ve vnějším ovzduší v klimatických podmínkách odpovídajících území České republiky.

Analyzátory plynných polutantů jsou z jedné typové řady jednoho výrobce.

Kombinovaný analyzátor oxidů dusíku NO, NO2, NOX a troposférického ozónu O3 Teledyne API Model T204

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008.

Plnění směrnice je doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy US EPA FNA-1194-099 pro NO, NO2, NOX a US EPA EQOA-0514-214 pro O3.

Parametry norem jsou splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů je závislá pouze na vlastním měřícím systému. Není vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část pro oxidy dusíku

Měřící metoda		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 20 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje		0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	< 0,20 nmol/mol RMS

Detekční limit		0,40 nmol/mol NOX

Drift nuly (24 hod)		< 0,5 nmol/mol NOX

Drift zesílení (24 hod)	< ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost			± 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita			± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku		0,5 l/min

Vysoušeč pro zdroj O3	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač O3		katalytický (bezobslužný)

Měřicí část pro ozón

Měřící metoda	ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 1 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Nejistota laboratorní	rel. nejistota do 6 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

Nejistota polní		rel. nejistota do 12 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

Rozlišení displeje		0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	< 1,0 nmol/mol RMS

Detekční limit		< 2 nmol/mol

Drift nuly (24 hod)		< 1,0 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	< ± 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Přesnost			± 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Linearita			± 1 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Průtok vzorku		0,8 l/min

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3).

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériové rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů je indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení naměřených dat ve vnitřní paměti pro uplynulých 24 hodin.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje 7“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

- 15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu pro každou měřenou látku.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost jednotlivého přístroje je 25 kg včetně případného externího čerpadla.

S analyzátorem bude dodáno externí čerpadlo vzorku dostatečného výkonu plus jedno záložní identické.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor oxidu siřičitého SO2 Teledyne API Model T100

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008.

Plnění směrnice je doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy ČSN EN 14212:2013 a US EPA EQSA-0495-100.

Parametry norem jsou splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů je závislá pouze na vlastním měřícím systému. Není vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část

Měřící metoda		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 20 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový pro 0 ÷ 500 nmol/mol

Rozlišení displeje		0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	0,2 nmol/mol RMS

Detekční limit		0,4 nmol/mol

Drift nuly (24 hod)		< 0,5 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	< ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost			≤ ± 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,15 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita			± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku		0,65 l/min

Interní čerpadlo vzorku

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů je indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení více než jednodenních naměřených dat ve vnitřní paměti.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

- Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí.

- Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla.

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje 7“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 140 W střední příkon při provozu.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost přístroje je 16,2 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor oxidu uhelnatého CO Teledyne API Model T300

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21.5.2008.	Plnění směrnice je doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy ČSN EN 14626:2013 a US EPA RFCA-1093-093.

Parametry norem jsou splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů je závislá pouze na vlastním měřícím systému. Není vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část

Měřící metoda 	nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 1000000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje		10 nmol/mol

Šum nulové hodnoty	≤ 20 nmol/mol RMS

Detekční limit		40 nmol/mol RMS

Drift nuly (24 hod)		≤ 100 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu

Odezva			10 s pro 90 % rozsahu

Přesnost			± 0,5 % z rozsahu

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 10000 nmol/mol

Linearita			± 1 % z rozsahu 10000 nmol/mol

Průtok vzorku		0,8 l/min

Interní čerpadlo vzorku

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů je indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení více než jednodenních naměřených dat ve vnitřní paměti.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí.

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla.

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje 7“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 140 W střední příkon při provozu.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost přístroje je 18 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor suspendovaných částic PMX Palas FIDAS 200 E

Přístroj musí být v souladu se standardem VDI 4202-1, VDI 4203-3.

Přístroj má prokázánou ekvivalenci s referenční metodou (ČSN EN 12341) pro frakce aerosolových částic PM10 a PM2,5 podle návodu na prokázání ekvivalence (ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/equivalence.pdf) a je v souladu s normovanou metodou pro automatické měření aerosolových částic (ČSN P CEN/TS 16450).

Certifikován v souladu s EN 15267-1 a 2 (type approval).

Splnění podmínek je doloženo certifikáty akreditované laboratoře.

Měřicí část

Měřicí metoda			Optická aerosolová spektrometrie

Měřicí rozsah (velikost)		0,18 ÷ 100 μm

Měřicí rozsah (počet částic)		0 ÷ 20 000 částic/cm3

Měřicí rozsah (hmotnost)		0 ÷ 10 000 μg/m3

Průtok vzorku			4,8 l/min

Kontinuální měření

Interval zobrazení a ukládání výsledků volitelný	1 s ÷ 24 h

Výstupy

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Možnost interního ukládání RAW dat více než 24 hodin měření.

Display

Dotyková obrazovka se zobrazením provozních a alarmových stavů a okamžitých výsledků měření, umožňující nastavení přístroje.

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Software pro PC

Software umožňující ukládání, prohlížení a základní editaci dat na externím počítači a plné dálkové ovládání přístroje.

Rozměry

Stolní provedení umožňující variantně montáž do standardního stojanu 19” a vnějšího housingu.

Výška přístroje 7,5“ (ovládací část bez měřicí sondy).

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Střední příkon při provozu 200 W.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Součást dodávky je sonda s TSP hlavicí Sigma-2 určená do běžných atmosférických podmínek střední Evropy pro celoroční měření.

Variantně oddělitelná měřicí část přístroje pro umístění mimo přístroj, dodávka včetně boxu „housingu“ měřicí části je-li výrobcem předepsán nebo doporučen a ohebného propojení měřicí a ovládací části v délce 3 m.

Oddělení a propojení měřicí části nevylučuje úplnou kontrolu a ovládání přístroje, není požadován autonomní provoz měřicí části.

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy. Tyto filtry jsou vyměnitelné bez demontáže přístroje.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření, je ≤ 10 min od zapnutí.

Přístroj umožní minimálně 30ti denní provoz bez zásahu obsluhy včetně sběru a interního ukládání naměřených dat v desetiminutových intervalech.

Přístroj umožní uživatelskou kontrolu funkce a nastavení pomocí externího média.

Přístroj umožní připojení soupravy čidel pro kontrolu podmínek vnějšího prostředí v sestavě teplota, relativní vlhkost, tlak a tyto údaje bude zobrazovat a ukládat. Provoz přístroje nebude podmíněn připojením těchto čidel.

Hmotnost přístroje je 9,3 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Součástí dodávky je venkovní skříň „housing“ uzpůsobená pro montáž přístroje ve složeném stavu (sonda a měřicí část není oddělena od ovládací) včetně prostupů pro napájení s ochranou materiálu proti účinkům vnějšího prostředí a výstrojí, která umožní udržet podmínky vnitřního prostředí skříně v mezích předepsaných pro provoz přístroje za jakýchkoli vnějších atmosférických podmínek běžných pro Českou republiku. Maximální velikost 2 000 × 700 × 500 mm (v-š-h). Maximální hmotnost včetně příslušenství a přístroje 70 kg. Nejnižší požadované elektrické krytí sestavy je IP 65 dle ČSN EN 60 529. Skříň bude uzamykatelná.

Součástí dodávky je souprava meteočidel ke sledování podmínek vnějšího prostředí včetně propojení s přístrojem v sestavě t, h, p. Údaje zobrazitelné, ukládané. Čidla mají možnost uživatelského nastavení a kontroly.

Součástí dodávky je souprava pro uživatelskou kontrolu funkce přístroje pomocí vnějšího média včetně tohoto média – kalibrační prach.

Přenosný počítač (notebook) FUJITSU Notebook LIFEBOOK E756

Odolné chassis a víko displeje (odolné hořčíkové víko) – certifikace dle vojenského standardu MIL-STD-810G.

Odolný vůči vibracím.

Displej antireflexní, 15,6” s rozlišením 1920 × 1080

Síťové rozhraní LAN (konektor RJ-45).

Česká klávesnice včetně numerické.

Nainstalovaný operační systém.

Nainstalovaný software k obsluze a dálkovému řízení všech analyzátorů a ukládání on-line naměřených hodnot z analyzátorů.

Adaptér pro napájení ze sítě 230 V / 50 Hz.

Switch TP-LINK TL-SL2218

Přenosová rychlost 10/100/1000 Mb/s.

16 portů RJ-45.

Odolné kovové pouzdro.

Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz.

Ostatní

Dodávka bude obsahovat propojovací kabeláž pro komunikaci přes LAN (Ethernet).

Součástí dodávky bude osazení aparatury do stojanu odběratele, zapojení kompletní sestavy, zprovoznění a předvedení funkčnosti.

Konfigurace a výkon hardwaru bude umožňovat současný běh systémů pro správu a řízení všech analyzátorů.

Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace, uvedení do provozu v místě instalace

- seznámení obsluhy s přístrojovou technikou

- záruční doba 24 měsíců

- reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení, pokud se strany nedohodnou jinak

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

- Uchazeč předkládá autorizaci výrobců k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Uchazeč předkládá doklady (certifikát, osvědčení apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).

Příloha 3 – Nabídková cena (položkový rozpočet)

Podrobný rozpočet ceny zboží včetně dopravy, instalace, úplného zprovoznění, dokumentace, seznámení pracovníků ČHMÚ s obsluhou dodávaných zařízení a ekologické likvidace stávající techniky dle požadavku zadavatele:

| Zařízení | Počet [ks] | Jednotková cena bez DPH [Kč] | Cena celkem bez DPH [Kč] | Cena celkem včetně DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyzátor SO2 pro KLI - ThermoScientific 43i | 1 |  |  |  |
| Analyzátor SO2 pro KLI - ThermoScientific 43i ***) | 1 |  |  |  |
| Analyzátor NO-NOx KLI - ThermoScientific 42i | 1 |  |  |  |
| Analyzátor NO-NOx KLI - ThermoScientific 42i ***) | 1 |  |  |  |
| Analyzátor CO pro KLI - ThermoScientific 48i | 1 |  |  |  |
| Analyzátor CO pro KLI - ThermoScientific 48i ***) | 1 |  |  |  |
| Analyzátor O3 pro KLI - ThermoScientific 49i | 1 |  |  |  |
| Analyzátor O3 pro KLI - ThermoScientific 49i ***) | 1 |  |  |  |
| Vzorkovače DRUM s možností frakcionace aerosolů DRUMAir DELTA 8-DRUM Aerosol Sampler | 6 |  |  |  |
| Kalibrovaný průtokoměr plynu Sierra - Instruments SmartTrak® 100L | 1 |  |  |  |
| Citlivý analyzátor SO2 pro pozaďové stanice a stanice EMEP - Teledyne API Model T100U | 2 |  |  |  |
| Citlivý analyzátor NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP - Teledyne API Model T200UP | 2 |  |  |  |
| Kombinovaný analyzátor NO-NOx a O3 pro měření za pohybu - Teledyne API Model T204 | 1 |  |  |  |
| Analyzátor SO2 pro měření za pohybu - Teledyne API Model T100 | 1 |  |  |  |
| Analyzátor CO pro měření za pohybu - Teledyne API Model T300 | 1 |  |  |  |
| Analyzátor suspendovaných částic PMX Palas FIDAS 200 E | 1 |  |  |  |
| Přenosný počítač (notebook) FUJITSU Notebook LIFEBOOK E756 | 1 |  |  |  |
| Switch TP-LINK TL-SL2218 | 1 |  |  |  |
| Celkem |  |  | 12.145.380,- | 14.695.909,80 |

***) Zařízení plně hrazené z prostředků ČHMÚ

Příloha 4 - Doložka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 181/2014  sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany berou na vědomí, že informační systém poskytovatele informací ČHMÚ (dále jen „ČHMÚ“) podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění a s ním související vyhlášky, zejm. vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který je v předmětném smluvním vztahu jako Objednatel a na základě zákonných důvodů se stává osobou povinnou dle ustanovení § 3 odst. c), dále

- Zhotovitel je povinen při užívání a čerpáních jakýchkoliv informací, dat, podkladů, zejm. o cílech a smluvním vztahu k veřejné zakázce a jejího plnění, o informačních systémech, personálním zabezpečení, vnitřní struktuře organizace a o skutečnostech, které se vztahují k bezpečnostním a technickým opatřením, kdy se stává příjemcem a uživatelem těchto informací, jako chráněných informací, ve smyslu ustanovení § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodržovat zákonné předpisy pro oblast kybernetické bezpečnosti, interní předpisy ČHMÚ a počínat si při svém jednání tak, aby nedocházelo k porušování bezpečnostních opatření, nebyla snižována a poškozována bezpečnostní image ČHMÚ a důvěryhodnost těchto zdrojů a nenastalo k neoprávněnému zásahu do sítí a informačních systémů ČHMÚ s následkem jejich poškození, dále

- Zhotovitel bere na vědomí, že chráněné informace jsou součástí i obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. listinné a elektronické podklady, finanční přehledy a cenové mapy, zdroje a s poskytnutými zdroji je povinen nakládat tak, jako by byly označovány za důvěrné, dále není oprávněn je užívat i zprostředkovaně ke komerčním účelům, modifikovat a zcizovat. S užitím chráněných informací nepřechází ani na třetí osoby vlastnictví k autorským a průmyslovým právům, pokud není stanovené jinak, dále

- Zhotovitel bere na vědomí, že zákonem určený Úřad, je oprávněn vykonávat kontrolu a dohled nad dodržováním ustanovení v oblasti kybernetické bezpečnosti a smluvní strany jsou povinny být součinné v případě provádění státního dohledu a při provádění auditů procesů, dále

- v případě porušení zákona v oblasti kybernetické bezpečnosti jednáním ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat finanční náhradu škody ve výši správního deliktu za každé porušení dle zákona o kybernetické bezpečnosti, který bude pravomocně udělen dle příslušného zákona daného Úřadu dle odst. 4 a byl způsobem zaviněně Zhotovitelem a to i v případě, že třetí osoby jednají v jeho zastoupení.