Příloha č. 5

Minimální požadované technické parametry

Nový systém kapalinového chromatografu s vodivostní detekcí pro analýzu základních aniontů ve vzorcích povrchových, spodních a pitných vod. Systém musí být modulární a musí poskytovat možnost budoucího rozšíření (gradientní eluce, UV/VIS detektor nebo selekční ventil pro výběr kolon).

Technické parametry:

- Dávkování mobilní fáze

- Rozsah průtoku mobilní fáze od 0,001 do 10 ml/min nastavitelný v kroku 0,001 ml/min

- Přesnost dávkování mobilní fáze +/-1%

- Max. pracovní tlak 400 bar

- Biokompatibilní provedení vhodné pro iontovou chromatografii

- Ochrana systému pomocí nastavení min. a max. tlaku

- Senzor úniku mobilní fáze

- Automatický oplach pístů

- Odplyňování mobilní fáze pomocí vakuového degaseru

- Možnost uživatelsky výměnných hlav s jejich automatickým rozpoznávání pumpou

- Automatický dávkovač vzorků

- Biokompatibilní provedení („metal free“) vhodné pro iontovou chromatografii

- Více než 100 pozic pro 2 ml vialky

- Nastavitelná objem nástřiku od 1 do 1000 µl v kroku po 1µl

- Nástřikové mody: přeplnění dávkovací smyčky, částečné plnění smyčky, micro Pickup a

- Programovatelný oplach jehly mezi nástřiky

- Přesnost dávkování <0,3% v módu přeplňování smyčky

- Detekce vialek v zásobníku vialek

- Možnost tlakování vialek jako prevence tvorby bublin při nasávání vzorků

- Senzor úniku mobilní fáze

- Chlazený kolonový termostat

- Kolonový termostat pro analytické kolony o délce 250 mm včetně předkolony

- Minimální dílka vnitřního prostoru 380 mm

- Teplotní rozsah 5–80°C

- Přesnost teploty +/- 0,2°C

- Chlazení kolonového termostatu pomocí Peltierova článku

- Nastavitelná max. teplota jako ochrana proti přehřátí kolonového prostoru

- Senzor úniku mobilních fází

- Supresor mobilní fáze

- Membránový supresor hydrogenuhličitanových a uhličitanových mobilních fází s automatickou regenerací

- Umístění proton – donorového roztoku v externí patroně

- Možnost použití membránového supresoru pro isokratickou i gradientovou eluci

- Vodivostní detektor

- Měřící rozsah do 500mS/cm

- Termostatovaná měřící cela v rozsahu 30–50°C

- Software a pracovní stanice

- Chromatografický software Clarity umožňující tvorbu metod a sběr a zpracování naměřených dat (z důvodů zachování kompatibility se stávajícím softwarem)

- Pracovní stanice s operačním systémem Windows 10 Profesional, 24“ monitor

- Spotřební materiál pro jeden rok provozu

- 2 kolony pro separaci základních anorganických aniontů v prostředí hydrogenuhličitanových a uhličitanových mobilních fází

- 4 ks předkolon

- Stacionární fáze kolon a předkolon – kvarterní amoniová skupina navázaná na polyvinyl alkohol

- Náhradní patrona pro proton-donorový roztok a jedno balení (100 ml nebo větší) proton- donorového roztoku

- Náhradní supresorová cela pro isokratickou eluci

- Instalační materiál v PEEKovém provedení

- 2 l zásobní láhev se závitem GL45 a víčkem s pevným upevněním 1/8“ PTFE kapiláry a uzavíracím ventilem zabraňující kontaminaci mobilní fáze s okolního prostředí laboratoře