Příloha č. 5

Základní technická specifikace:

- plně automatická plynová tavička se třemi hořáky a možností současné plně automatické přípravy tří vzorků a to jak do formy perel pro XRF analýzu nebo do formy roztoků pro následnou silikátovou analýzu metodou ICP OES nebo AAS.

- vysoká stabilita řízení průtoků, tavička musí mít dlouhodobou vysokou reprodukovatelnost teploty plamene bez nutnosti rekalibrování průtoků pomocí měření teploty plamene nebo měření průtoků plynů

- palivo: zemní plyn nebo propan/butan. Oxidovadlo – vzduch. Tavička ke svému provozu nesmí vyžadovat připojení na tlakový vzduch nebo tlakový kyslík.

- maximální spotřeba plynu 18.4 l/min

Základní charakteristiky

- prioritou je dosažení maximální reprodukovatelnost tavení pro široký sortiment vzorků a prvků, velmi důležitá je i vysoká reprodukovatelnost tavení u těkavých prvků (S, Na) v silikátových materiálech, je proto nepřípustné použití vysokoteplotních plamenů palivo/kyslík.

- Víceosé míchání taveniny, zajišťující kvalitní promíchání taveniny i při vyšších viskozitách taveniny. Tavící kelímky musí současně rotovat a naklánět se pod velkým úhlem. Rychlost rotace i úhel naklonění kelímku musí být programovatelné v širokém rozsahu parametrů pro dosažení maximální flexibility.

- Konstrukce hořáků a plynové distribuční jednotky musí zajišťovat dokonalou reprodukovatelnost nastavení průtoků a tím i teploty u všech hořáků nezávisle na počtu použitých hořáků, tak aby bylo možné snadno zvolit počet pozic, které budou v konkrétním případě použity.

- Systém musí umožňovat reprodukovatelné nastavení až 50 tavicích teplot, plamen musí být stabilní pro nízké i vysoké teploty.

- Všechny parametry tavícího procesu musí být programově řízeny a musí být možnost je v dané tavící metodě modifikovat, musí se minimálně jednat o následující parametry – průtok plynu, rychlost a amplituda míchání, doba jednotlivých fází, úhel naklonění kelímku, rychlost chlazení perly, rychlost míchání roztoku při tavení do roztoků.

- Předehřívání licích misek, programové chlazení licích misek.

- Řízení tavičky z mikroprocesorové konzole umožňující rychlé a snadné spouštění rutinních programů (kapacita operační paměti minimálně pro 10 editovatelných programů), současně možnost řízení také ze software pro PC pro vývoj metod a editaci knihovny metod. Součástí dodávky musí být software a komunikační kabel pro spojení s běžným PC pracujícím s operačním software Windows 7 nebo vyšším. Software musí umožňovat snadné nahrávání zvolených metod do řídící mikroprocesorové konzole. Součástí dodávky musí být také Flash disk s knihovnou tavicích programů.

- Velmi snadná změna mezi automatickou přípravou perel a roztoků – automatické rozpouštění vytavených vzorků. Oba režimy musí být dostupné pro všechny tři hořáky/pozice zařízení a musí umožňovat současnou přípravu tří perel nebo tří roztoků. Kompletní systém včetně tří TFM kelímků a míchadel.