- Příloha č. 1 – technické specifikace

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | ŘDT – laboratorní váhy II |
| --- | --- |

- Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Česká inspekce životního prostředí |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 |
| IČO: | 41693205 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel České inspekce životního prostředí |

PARAMETRY

Popis zakázky

- Požadujeme dodání 1kusu analytické váhy a 1 kusu laboratorní předvážky

| Technická specifikace analytické váhy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Váživost | 220 g |  |
| Kontrolní - technologická váha | Ano |  |
| Přesnost | 0,0001 g |  |
| Váživost | 220 g |  |
| Přesnost - dílek | 0,1 mg |  |
| Funkce | vážení, počítání kusů, % vážení, Vážení zvířat/dynamické vážení, kontrolní vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, Peak hold, stanovení hustoty, náklady formuly, justáž pipety, Brutto/Netto/Tara |  |
| Tara | ano |  |
| Certifikace | ANO, Zadavatel požaduje dle ES posouzení shody. |  |
| Jednotky | g, mg, kg, ct, gn, oz, ozt, Ib, dwt, N, mom, tical, tola, baht, msg, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Custom Units 1, Custom Unit 2, Custom Unit 3 |  |
| Provedení konstrukce | kovový základ s ABS krytem, 3 dveřový ochranný vrchní kryt s odnímatelnými panely s flip-top designem, vyměnitelné plastové kryty, osvětlenou vážící komoru |  |
| Provedení vážní plochy | nerezová ocel |  |
| Displej | barevný dotykový VGA s 145 mm úhlopříčkou, QWERTY, numerická klávesnice, graf kapacity, 195 x 90 x 154 mm |  |
| Napájení | AC 100-240 VAC 0,6 A 50/60 Hz |  |
| Provozní teplota | 10 °C - 30 °C |  |
| Komunikace | RS232, USB, Ethernet, SLP a SVP, včetně datumu a času |  |
| Prostředí použití | suché |  |
| Technická specifikace laboratorní předvážky |  |  |
| Váživost |  | 4000q - 5000 g |
| Dílek e - ověřitelný dílek |  | 0,01g |
| Dílek d - zobrazovací dílek |  | 0,01g |
| Rozměr vážní plochy (mm) |  | 200x200 |
| Třída přesnosti |  | Cejchuschopné váhy OIML Třída II. |
| Kalibrace |  | externí |
| Napájení |  | 230 V/ACU |
| Alternativní napájení |  | ano |
| Provedení (materiál) |  | Nerez/Al |
| Provedení vážní plochy |  | nerez |
| Komunikace |  | RS-232, dále RS 422, WLAN (option) |
| Umístění |  | na pult, stolek |
| Ochranný kryt plošiny |  | ne |
| Displej |  | LED |
| Certifikace |  | ES ověření. Zadavatel požaduje, aby dodané váhy byly již ověřené a připravené k okamžitému provozu. Náklady na tento požadavek budou zahrnuty v nabídkové ceně účastníka. |
| Funkce |  | vážení, počítání kusů, tárování, procentní vážení, stanovení hustoty látek, nastavení a signalizace limit, výběr jednotek hmotnosti, datum, čas, statistické vyhodnocení výsledků vážení |
| Záruka |  | 5 let na měřící člen |

JINÉ POŽADAVKY

- Laboratorní váhy se vším příslušenstvím musí být zcela funkční - Kompletní dokumentace v českém jazyce v tištěné i digitální podobě jako součást dodávky - Zadavatel požaduje dle ES posouzení shody. - Délka záruční doby minimálně 24 měsíců - Autorizovaný servis v ČR - Servisní technik zaškolený výrobcem (doložení certifikátu v nabídce) - Dostupnost pozáručního servisu a náhradních dílů - Veškeré deklarované parametry musí být doloženy na základě originální specifikace nabídnutého produktu nebo prohlášení výrobce.

Nesplnění technických podmínek a jiných požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1, je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10% od výše uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a jeho funkce. Technické parametry, označené jako minimální (případně maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.