Technická specifikace č. 1 Kupní smlouvy (příloha č. 6 ZD)

Kombinovaný FT-MIR/NIR spektrometr

Předmětem technických podmínek je infračervený spektrometr vybavený primárně pro analýzu půdních vzorků, umožňující difuzní spektroskopii s Fourierovou transformací a také ATR měření – metodu zeslabeného úplného odrazu, dále jen „spektrometr“. Přístroj pracuje na principech infračervené spektrometrie, která je jednou ze základních metod uznávaných při analýze známých i neznámých látek.

Spektrometr – technické požadavky

- Přístroj musí zvládat difuzní metody a ATR a je validován ve obou těchto režimech. Požadavky na ATR zahrnují pozlacenou optiku a diamantový krystal. Spektrometr musí být kompatibilní s tímto ATR modulem.

- Spektrometr musí pokrývat s dostatečnou citlivostí analýzu půd v suchém stavu, a to ideálně pro celou blízkou a střední infračervenou oblast na jedno nebo dvě měření.

- Celkový spektrální rozsah pro metodu difúzní spektroskopie (zahrnuje limity zdroje záření, děliče paprsků a detektoru):

  - Oblast NIR: s dobrou citlivostí alespoň od 3800 cm-1 alespoň do 11000 cm-1.

  - Oblast MIR: s dobrou citlivostí alespoň od 600 cm-1 alespoň do 7800 cm-1.

  - Celkově NIR+MIR: s dobrou citlivostí alespoň od 600 cm-1 alespoň do 11000 cm-1.

Přístroj může obsahovat jeden nebo více detektorů a děličů paprsků, jejich spektrum se však musí částečně překrývat, aby bylo možné efektivně spektra softwarově propojit.

- Celkový spektrální rozsah pro metodu ATR (zahrnuje limity zdroje záření, děliče paprsků a detektoru):

  - Celkově NIR+MIR: s dobrou citlivostí alespoň od 400 cm-1 alespoň do 7800 cm-1.

- Předpokládané rozlišení měření 2 cm-1 a lepší.

- Softwarové přepínání mezi zdroji záření spektrometru je zahrnuto.

- Garantovaný poměr signálu k šumu - S/N pro 1 min. měření 55.000:1 nebo lepší.

- Detektor DLaTGS s KBr okénkem pro střední infračervenou oblast.

- Spektrometr musí mít vnitřní inteligenci systému s nepřetržitou dynamickou optimalizací optiky, optika musí být uzavřená a udržovatelná.

- Možnost náhledu na měřené infračervené spektrum v reálném čase, který lze rovnou zpracovávat.

- Součástí spektrometru musí být veškeré příslušenství nutné pro analýzu půdních vzorků v dostačujícím množství pro optimální chod přístroje.

- Přístroj by měl být v budoucnu stále rozšířitelný o nové moduly a detektory, či náhradní díly, a musí mu být dlouhodobě zajištěn servis.

- Součástí nabídky musí být účinné školení s dlouhodobou zpětnou vazbou a možností přeškolení personálu v budoucnu.

Výbava řídícího PC:

- Adekvátně výkonný PC vybavený SSD. V případě že procesy související s porovnáváním a analýzou spekter vyžadují hodně CPU, nebo GPU, by měl být počítač vybaven adekvátní grafickou kartou a procesorem.

- Možnost instalace software pro vyhodnocení spekter na více počítačů v rámci ústavu.

- Software pro kontrolu stavu jednotlivých komponent přístroje, tedy detektoru, zdrojů záření, napájení, údržby přístroje, hlášení vad apod.

- Spektroskopický software pro ovládání systému pomocí menu, grafických ikon, (horkých kláves) a myši, který umožňuje kvalitativní i kvantitativní analýzu, včetně pokročilé manipulace se spektry.

- Součástí má být spektrální matematika, nástroje pro střih, spojování, sčítání a korekce spekter.

- Software musí obsahovat nástroje pro tvorbu vlastních knihoven z měřených i jinak dostupných spekter a musí podporovat širokou škálou formátů, aby byl kompatibilní i se staršími výsledky z jiných přístrojů.

- Úpravy spekter musí být vždy vratné. Software by měl umožňovat automatizaci vyhodnocovacího postupu. Součástí by mohl být digitální výukový průvodce pro ovládání a orientaci v ovládacím software.

- Součástí vyhodnocovacího software spektrometru jsou být přístupné knihovny spekter organických i anorganických vzorků, které budou relevantní pro analýzu půdy. Knihovny mají obsahovat spektra i pro ATR.

Další podmínky:

Záruční doba: minimálně 24 měsíců; na hlavní komponenty pak záruka takto:

- ATR modul: 120 měsíců

- infračervený zdroj: 60 měsíců

- referenční laser: 120 měsíců.

- Interferometr: 120 měsíců

Záruční a pozáruční servis:

- Přístroj musí být zajištěn v ČR, specifikujte záruční a pozáruční servis. (rychlost servisního zásahu, cena servisní hodiny, doprava atd.)

- Uveďte počet referencí na území ČR nebo SR o instalovaných FTIR spektrometrech (počet instalovaných infračervených spektrometrů za poslední 3 roky – minimální požadavek je 3 instalované systémy).

- zaškolení – požadujeme minimálně 2 dny školení na pracovišti. V případě potřeby požadujeme další dny dle uvážení obsluhy, tzn. až do úplného zvládnutí obsluhy přístroje, v prvním roce po zakoupení přístroje požadujeme zdarma 4 školení mimo pracoviště (např. formou kurzů týkajících se software, měření a interpretace IČ spekter), v každém následujícím roce požadujeme minimálně 1 školení zdarma pro jednu osobu

- požadujeme bezplatné e-mailové a telefonické konzultace týkající se technických a softwarových problémů, dále požadujeme aplikační podporu při vyhodnocování změřených spekter (možnost zaslání změřených spekter e-mailem a jejich vyhodnocení) v českém jazyce. Prosím napište kontaktní údaje (telefon a/nebo mailovou adresu) pro ověření dostupnosti této služby.

# Dodací podmínky

- součástí nabídky je doprava kompletního předmětu výběrového řízení do místa určení (VÚKOZ, Brno).

- předpokládaný termín dodání: 10 týdnů od podepsání kupní smlouvy.