Zadávací

dokumentace

ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky:

Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

otevřené nadlimitní řízení

k veřejné zakázce na dodávky

OBSAH

1.	Informace o zadavateli veřejné zakázky	3

2.	Preambule	5

3.	Předmět a účel veřejné zakázky	5

3.1.	Technické parametry Zařízení	6

A)	Radarový systém – obecná charakteristika:	6

B)	Konstrukce radarového systému:	7

C)	Vysílač:	8

D)	Vlnovodná trasa:	9

E)	Anténa a anténní mechanika:	9

F)	Kopule (Radom):	10

G)	Přijímač:	11

H)	Signální procesor:	12

CH)	Řídící procesor:	12

I)	SW a PC HW:	13

J)	SW pro lokální i vzdálené ruční (interaktivní) ovládání a monitoring radaru:	14

K)	SW pro správu pravidelného měření:	14

L)	SW pro tvorbu pokročilých produktů:	15

M)	Záložní zdroje napájení UPS:	15

N)	Požadavky na náhradní díly k radarům:	16

O)	Požadavky na linuxové servery pro radarové centrum:	16

P)	Požadavky na dokumentaci:	16

Q)	Požadavky na školení:	17

R)	Požadavky na akceptační testy:	18

S)	Požadavky na záruční podmínky:	18

T)	Požadavky namontáž a instalaci:	19

3.2.	Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV	19

3.3.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	19

3.4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	20

4.	Kvalifikace uchazečů zadávacího řízení	21

4.1.	Obecné zásady	21

4.1.1.	Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace	21

4.1.2.	Doklady prokazující splnění kvalifikace	21

4.1.3.	Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	21

4.1.4.	Prokazování kvalifikace certifikátem	21

4.1.5.	Zahraniční uchazeči	21

4.1.6.	Další způsoby prokázání kvalifikace	22

4.2.	Základní kvalifikační předpoklady	22

4.3.	Profesní kvalifikační předpoklady	24

4.4.	Ekonomická a finanční způsobilost	24

4.5.	Technické kvalifikační předpoklady	24

5.	Podmínky	25

5.1.	Obchodní podmínky	25

5.2.	Platební a fakturační podmínky	25

5.3.	Způsob zpracování nabídkové ceny	25

5.4.	Střet zájmů	26

5.5.	Subdodávky	26

5.6.	Ostatní podmínky zadávacího řízení	27

6.	Způsob zpracování nabídky uchazeče	27

6.1.	Lhůta a místo pro podání nabídky	29

6.2.	Zadávací lhůta	29

6.3.	Jistota	29

6.4.	Otevírání obálek	29

7.	Hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky	30

7.1.	Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek	30

7.2.	Vyhrazená práva Zadavatele	32

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky	33

Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů	35

Příloha č. 3  - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 	37

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení k nabídce uchazeče 	38

Příloha č. 5 - Závazný návrh smlouvy o dílo 	39

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů	50

Příloha č. 7 - Rejstřík subdodavatelů	51

Příloha č. 8 - Doklady v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ 	52

Příloha č. 9 - Definice současného operativního objemového měření CZRAD	53

- Informace o zadavateli veřejné zakázky

Zadavatel veřejné zakázky:

| Název: | Český hydrometeorologický ústav |
| --- | --- |
| Sídlo: | Praha 4 - Komořany, Na Šabatce 2050/17, PSČ: 143 06 |
| Statutární orgán: | Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu |
| IČO: DIČ: | 00020699 CZ00020699 |

Další údaje:

| Název veřejné zakázky: | Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD |
| --- | --- |
| Evidenční číslo zakázky: | 486834 |

Zástupce zadavatele - subjekt pověřený organizací zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

| Název: | Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29293 |
| --- | --- |
| Sídlo: Sídlo pobočky: | Plzeň, Vlastina 23, PSČ: 323 00 Praha 1 – Nové Město, Panská 895/6, PSČ: 110 00 |
| IČO: | 02476649 |
| DIČ: | CZ02476649 |
| Telefon: | +420 377 519 999 |
| Fax: Kontaktní osoba: | +420 377 519 988 JUDr. Hana Němečková, advokátka |
| Kontaktní e-mail: | nemeckova@akvt.cz |

- Preambule

Tato veřejná zakázka je zadávána zadavatelem veřejné zakázky (dále též „Zadavatel“) na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

Zadávací řízení se řídí rovněž Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP v platném znění, vydané ČR – Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí ČR.

Název projektu: 	Upgrade měřících systémů pro předpovědní a výstražnou povodňovou službu

Číslo projektu: 	CZ.1.02/1.3.00/14.23306, Akceptační číslo: 14190681

Veřejná zakázka je podle své přepokládané hodnoty nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávky podle ustanovení § 8 ZVZ.

Pokud je v obsahu této zadávací dokumentace užíván pojem „uchazeč,“ vztahuje se tento pojem rovněž na situace, ve kterých ZVZ užívá pojem „dodavatel“.

Tato zadávací dokumentace bude jako celek uveřejněna ode dne uveřejnění oznámení o zakázce na profilu Zadavatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1df58e7d-df4e-4bcf-9211-c436099efafd

Tato veřejná zakázka byla předběžně oznámena ve smyslu ust. § 86 ZVZ odesláním předběžného oznámení a jeho uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek dne 30.04.2014 (uveřejnění v TED: 2014/S 086-149351 dne 03.05.2014); evidenční číslo zakázky: 486834.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Přílohy zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí. Zadávací dokumentace včetně všech příloh je zpracována v českém jazyce.

Uchazeč je oprávněn po Zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V takovém případě uchazeč doručí písemnou žádost o dodatečné informace zástupci Zadavatele (viz bod 1. této zadávací dokumentace), nikoliv Zadavateli, a to nejpozději ve lhůtě šest (6) pracovních dnů před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek. Zadavatel uveřejní dodatečné informace na svém profilu.

Pokud zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak ve smyslu ust. § 44 odst. 11 ZVZ platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

- Předmět a účel veřejné zakázky

Předmětem a účelem této veřejné zakázky je dodávka dvou (2) nově zhotovených identických pulsních polarimetrických dopplerovských srážkoměrných meteorologických radarů pracujících v pásmu C a zajištění výměny těchto nových radarů za radary umístěné na vrchu Skalky a vrchu Praha, včetně souvisejícího plnění uvedeného v čl. 3.1 této zadávací dokumentace.

  - Technické parametry Zařízení

Zadavatel požaduje dodat Zařízení o následujících minimálních parametrech:

Specifikace dodávky:

Předmětem dodávky je úplná výměna dvou srážkoměrných meteorologických radarů (dále jen „radarů“ nebo „radiolokátorů“ nebo „radarových systémů“) Českého hydrometeorologického ústavu (dále též „ČHMÚ“) umístěných na vrchu Skalky (Drahanská vrchovina, 730 m.n.m., dále též „Skalky“) a vrchu Praha (Brdská vrchovina, 860 m.n.m., dále též „Brdy“) za nové pulsní polarimetrické dopplerovské radary pracující v pásmu C. Radary musí být provozovány v plně bezobslužném provozu a dálkově řízeny z radarového centra v Praze-Libuši. Požadovány jsou radiolokátory od stejného výrobce, stejného typu a se shodnou HW i SW konfigurací na obě stanoviště (dále též souhrnně označováno jako „Zařízení“).

Jako součást radarových systémů na obou stanovištích jsou požadovány nové záložní zdroje napájení (UPS) umožňující při výpadku elektrického proudu udržet provoz radarů a nezbytných souvisejících technologií (např. přenosové trasy) po dobu alespoň 30 minut.

Součástí dodávky Zařízení je dále vybavení radarového centra na observatoři Praha-Libuš třemi (3) linuxovými servery pro běh aplikací Zadavatele a sada doporučených náhradních dílů pro radary; dále dodávka příslušného počítačového HW a SW pro oba radary - pro sledování a řízení jednotlivých komponent radaru, generování radarových dat a SW pro zpracování signálu a vyhodnocení radarových měření; instalační a testovací práce (instalace na radarovém stanovišti, akceptační testy, konfigurace softwaru; dodání příslušné dokumentace k radarům; provedení příslušných školení členů obsluhy radarů).

Součástí dodávky Zařízení je kromě montáže a instalace nových radarů, jejich nastavení a předání do provozu (provedení akceptačních testů), rovněž demontáž starých radarů a zajištění jejich ekologické likvidace v souladu s platnými právními předpisy.

Bližší specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena níže v Technických parametrech Zařízení a dále v závazném návrhu Smlouvy, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Níže uvedené technické podmínky Zařízení jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. V případě, že uchazeč nabídne Zařízení, které nebude odpovídat níže uvedeným technickým podmínkám nebo nebude obsahovat všechny níže popsané součásti, bude ze zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávacím řízení.

Zadavatel požaduje, aby Zařízení bylo zcela nové, plně funkční a kompletní, aby bylo umožněno jeho plné využití.

Součástí nabídky uchazeče musí být Příloha č. 1 (parametry dodávaného Zařízení) a Příloha č. 2 (položkový rozpočet) Závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Technické parametry Zařízení:

  - A)	Radarový systém – obecná charakteristika:

- Dodán musí být pulsní plně dopplerovský polarimetrický radarový systém pracující v pásmu C, ve frekvenčním rozsahu alespoň 5,5 – 5,7 GHz;

- Radar musí umožňovat polarimetrická měření v simultálním (STAR – Simultaneous Transmission And Reception) i LDR (Linear Depolarization Ratio – signál vysílán pouze s horizontální polarizací, přijímány obě polarizace) módu, oba módy musí být možné softwarově přepínat pro jednotlivé elevace objemového měření;

- Radar musí provádět digitální zpracování signálu počínaje mezifrekvencí (intermediate frequency);

- Zadavatel požaduje digitální přijímač a systém zpracování signálu od stejného výrobce;

- Výstup objemových dat i uživatelských produktů musí být v digitální formě;

- Technické parametry radaru musí zajišťovat detekci veškerých významných hydrometeorologických jevů nad radarovým horizontem a odhady srážek do vzdálenosti 260 km.

  - B)	Konstrukce radarového systému:

- Všechny komponenty Zařízení musí být zcela nové a jejich stáří nesmí přesáhnout 12 měsíců v den splnění akceptačních testů FAT. Zadavatel výslovně upozorňuje, že nejsou povoleny prototypy a repasované komponenty ze starších zařízení;

- Maximální příkon všech zařízení zajištujících 24 hodinový chod radaru (tedy radar včetně technologií ČHMÚ pro distribuci dat) nesmí překročit 14 kW, z toho zařízení ČHMÚ nutná pro distribuci radarových dat mají maximální příkon 2 kW;

- Zařízení musí být přizpůsobeno napájecí síti, která má parametry dle ČSN EN 50160. Napájecí napětí je třífázové 230/400 V 50 Hz, pětivodičové zapojení, kde je oddělen nulový vodič N a ochranný vodič PE;

- Všechna elektrická zařízení musí vyhovovat následujícím právním předpisům, případně předpisům na ně navazujícím;

  - zákon č. 205/2002 Sb., (o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů), a nařízení vlády č. 616/2006 Sb., (o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility);

  - ČSN EN 62305 (o ochraně před bleskem);

  - nařízení vlády č. 106/2010 Sb. (o ochraně před neionizujícím zářením);

- Všechna zařízení radaru v technologické místnosti musí být možné připojit na společnou ekvipotenciální sběrnici;

- Maximální plošné zatížení podlahy nesmí překročit 400 kg/m2. Celkový rozměr všech skříní radaru nesmí překročit 2000 mm na výšku, 2500 mm na šířku a 1200 mm do hloubky;

- Radarové skříně s instalovanou technologií, musí vyhovovat rozsahu pracovních teplot +10°C – +35°C a vlhkosti 10% – 90%;

- Radar musí být konstruován jako modulární systém tak, aby bylo možné v budoucnu provést upgrade jednotlivých častí, minimálně antény, vysílače, přijímače, signálního zpracování a zpracovatelského PC;

- Konektory musí být rozlišeny podle klíče tak, aby nemohlo dojít k mylnému zapojení;

- Konektory musí být schopny vydržet opakované zapojování a rozpojování (v rámci servisních požadavků) bez poškození a degradace vlastností;

- Ke všem konektorům a měřícím bodům musí být umožněn přístup, který musí být popsán v technické dokumentaci;

- Jednoznačně identifikovatelné a popsané musí být všechny komponenty radaru včetně konektorů, kabeláže, desek plošných spojů, atd. Zadavatel požaduje, aby všechny popisky komponentů radaru byly v angličtině;

- Po obnovení přerušené dodávky proudu musí systém umožnit automatické postupné zapínání (soft start) a zahájení operativních měření;

- Bezpečnostní opatření – všechna zařízeni, u kterých by mohlo při nechtěné manipulaci dojít k poškození jich samotných nebo ohrožení zdraví obsluhy (např. přístup k modulátoru), musí obsahovat bezpečnostní ochranu (safety interlock);

- Hladina hluku radarových skříní nesmí přesáhnout 70 dBA měřeno 1 metr před skříní. Dodavatel při SAT provede potřebná měření a vyhotoví o tom měřící protokol;

- Radar musí být konstruován pro nepřetržitý 24 hodinový provoz;

- U mechanicky namáhaných častí (jako jsou např. ozubená kola, převodovky, motory apod.) požaduje Zadavatel životnost minimálně 100 000 hodin bez závady a degradace, která by měla vliv na operativní měření;

- Výrobcem doporučené servisní odstávky nesmí způsobit výpadky operativních radarových měření překračující 1% z celkové doby operativních měření, tedy maximálně 7 hodin měsíčně;

- Dodavatel je povinen v rámci své nabídky (do Přílohy č. 1 závazného návrhu Smlouvy) uvést seznam všech komponent (vyměnitelné díly, které mohou být dodány jako náhradní díly), jejichž pořizovací cena je vyšší než 100.000.-Kč, a pro všechny tyto komponenty uvést střední čas mezi chybami (mean time between failure, MTBF);

- Zadavatel upozorňuje, že v radaru nejsou přípustné komponenty dražší než 100 000 Kč, jejichž MTBF je nižší než 20 000 hodin;

- Dodavatel musí garantovat dostupnost náhradních dílů minimálně 15 let od podepsání SAT;

- K radaru požadujeme dodat servisní nářadí, které je nutné k přístupu ke všem měřícím bodům a pro vynucenou výměnu jakékoliv komponenty;

- Radar musí obsahovat „network power switch“ umožňující vzdálené zapínání a vypínání napájení důležitých bloků radaru prostřednictvím povelů, předávaných po počítačové síti (včetně dokumentace pro případné připojení rozhraní třetích stran). Network power switch musí obsahovat alespoň 2 volné pozice pro případné připojení technologií ČHMÚ.

  - C)	Vysílač:

- Vysílač musí být typu koaxiální magnetron se solid state modulátorem;

- Koaxiální magnetron musí mít minimální životnost 50 000 hodin;

- Modulátor musí být typu solid-state nebo IGBT (tedy polovodičové spínání);

- Vysílací frekvence musí být v pásmu C, nastavitelná v rozsahu 5,5 – 5,7 GHz;

- Celkový pulsní vysílací výkon musí být alespoň 250 kW, stabilita vysílaného výkonu musí být 0,2 dB v běžných provozních podmínkách a časovém intervalu 1 měsíc;

- Vysílač musí umožnit používání minimálně 3 délek pulzu v rozmezích 0,4 – 0,5 μs, 0,8 – 1 μs a 1,8 – 2 μs, přepínání délky pulsu musí být možné pomocí SW nastavení v rámci scénáře měření bez nutnosti HW zásahu;

- Opakovací frekvence (pulse repetition frequency, PRF) musí být uživatelsky nastavitelná v rozsahu minimálně 250 – 2400 Hz, přepínání opakovací frekvence musí být možné pomoci SW nastavení v rámci scénáře měření bez nutnosti HW zásahu;

- Vysílač musí umožňovat režim dual-PRF, minimálně v konfiguraci 2:3, 3:4, 4:5;

- Vysílač musí obsahovat kontinuální monitorování vysílaného (forward, FWD), a zpětného (reverse, REV) výkonu. Radar musí umožňovat automatické odstavení vysílače v případě překročení limitní hodnoty poměru stojatých (voltage standing waves ratio, VSWR);

- Parazitní vyzařování nesmí překročit -90 dBc pro vysílací frekvence v pásmu 5600 – 5650 MHz, viz doporučení ERC/REC 74-01;

- Koherence vysílaného signálu musí zajišťovat výsledný poměr potlačení pozemních cílů (clutter suppression ratio) minimálně 40 dB.

  - D)	Vlnovodná trasa:

- Maximální celkový útlum vlnovodné trasy v podmínkách konkrétních instalací (obousměrný tedy ve vysílacím plus příjímacím směru) včetně rotační spojky a případných filtrů nesmí překročit 4 dB, dodavatel musí v Příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy doložit rozpis útlumu jednotlivých částí vlnovodné trasy;

- Jakékoliv součástky vlnovodu (spojky, těsnění apod.) nesmějí vyžadovat výměnu častěji jak jednou za tři (3) roky;

- Vlnovod musí být vybaven automatickým tlakovačem/dehydrátorem, který vyloučí možnost kondenzace a poškození vlnovodu.

- Tlak ve vlnovodu musí být neustále monitorován, při poklesu pod minimální mez nebo při překročení maximální meze tlaku musí dojít k odstavení vysílání;

- Součástí vlnovodu musejí být směrové odbočnice, které budou umožňovat externí měření výkonu a útlumu trasy v dopředném i zpětném směru. Hodnoty útlumů směrových odbočnic musí být uvedeny v dokumentaci v dB s přesností na dvě (2) desetinná místa.

  - E)	Anténa a anténní mechanika:

- Anténa musí být parabolická se ziskem minimálně 44,5 dBi;

- Šířka svazku musí být maximálně 1° v horizontálním i vertikálním směru;

- Rozdíl mezi šířkou svazku s horizontální a šířkou svazku s vertikální polarizací nesmí překročit 0,1°;

- Cross-polarizace antény musí být větší než 35 dB;

- Rozdíl v zisku antény pro záření s horizontální a vertikální polarizací musí být menší než 0,2 dB;

- Úroveň vyzařování v prvním bočním laloku nesmí přesahovat -28 dB od středního vyzářeného výkonu v ose anténního svazku;

- Úroveň vyzařování ve druhém a dalších bočních lalocích nesmí přesahovat -33 dB od středního vyzářeného výkonu v ose anténního svazku;

- V úhlovém sektoru 10° – 180° od osy hlavního svazku nesmí úroveň jednotlivých maxim přesáhnout -40 dB od středního vyzářeného výkonu v ose anténního svazku;

- Dodavatel musí v Příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy definovat bezpečnou vzdálenost pro práci a výskyt osob od všech zařízeni, které vyzařují radiační záření;

- Dodavatel musí v rámci akceptačních testů FAT dodat diagram vyzařovací charakteristiky antény proměřený certifikovanou firmou;

- Anténní mechanika musí umožňovat nastavení antény v rozsahu elevace -2° – +90° a plné otáčení v azimutu 0°– 360°;

- Celková přesnost nastavení elevace a azimutu anténní mechaniky (včetně servomechanismu) musí být lepší než 0,1°;

- Anténní mechanika musí umožňovat jak manuální, tak automatické řízení;

- Rychlost otáčení antény v azimutu musí být nastavitelná minimálně v rozsahu 0°/s – 36°/s s přesností 1°/s;

- Rychlost natáčeni v elevaci musí být nastavitelná v rozsahu 0°/s –  20°/s s přesností 1°/s;

- Změna polohy antény v elevaci o 2° s přesností 0,1° musí být provedena do 1,5 s;

- Indikace aktuální polohy antény v azimutu a elevaci musí být udávána s přesností 0,1° nebo lepší, tento údaj musí být dostupný jak v monitorovacím a řídícím SW, tak zaznamenáván spolu s jednotlivými paprsky v surových objemových datech;

- V případě překročení nastavených limitních hodnot elevace nebo maximální povolené rychlosti otáčení musí dojít k automatickému vypnutí pohybu antény;

- Anténní mechanika a její řízení musí umožnit v trvalém automatickém provozu naměření současného scénáře operativního objemového měření sítě CZRAD v celkovém čase menším než 4 min 30 sec, popis objemového měření je v Příloze č. 9 této zadávací dokumentace;

- Zadavatel požaduje instalaci bezpečnostní ochrany (safety interlock) pro vypnutí pohybu anténu a vysílání RF výkonu při vstupu (otevření dveří) do prostoru antény;

- Zadavatel požaduje instalaci manuálního vypínače pohybu v elevaci, pohybu v azimutu a jeden hlavní pro celou anténní mechaniku;

- Radar musí být vybaven funkcí sun-tracking (kontrola správného nastavení směru antény pomocí slunce) s podporou pro geografické umístění radarových stanovišť (Skalky, Brdy);

- Motor, převodovka a jiná mechanická ústrojí musí být snadno přístupná a sestavená jako skládačka, jejich předepsaný interval údržby nesmí být kratší než jednou za 6 měsíců;

- Součástí dodávky Zařízení musí být nářadí pro přístup ke všem mechanickým částem. Popis údržby, přístupu k jednotlivým částem radaru a výměny dílů musí být součástí dodané dokumentace ze strany uchazeče;

- Jakýkoliv mechanický rotační systém (převodovka, motor, atd.) musí mít přístup umožňující výměny maziv, olejů atd., k této výměně musí být dodáno příslušné nářadí (např. maznice, olejnička, sada klíčů k přístupu). Výměna nesmí být předepsána častěji jak jednou za 6 měsíců;

- Maximální přípustná hmotnost antény i s anténní mechanikou je 2000 kg;

- Rozsah pracovních teplot antény, anténní mechaniky a podstavce v případě netemperované kopule musí být -35°C – +50°C a vlhkost 0% – 90%, bez kondenzace.

  - F)	Kopule (Radom):

- Konstrukce kopule musí být typu quasi-random, optimalizovaná pro frekvenční pásmo C;

- Kopule nesmí propouštět prach, musí být voděodolná, musí odolat větru o rychlosti do 40 m/s a max. nárazům 65 m/s, rozsah pracovních teplot kopule musí být -35°C – +60°C. rozsah vlhkostí 10 – 100% (včetně možného pokrytí vodou nebo ledem);

- Suchá kopule nesmí způsobovat jednocestný útlum větší než 0,3 dB, jednocestný útlum způsobený kopulí nesmí být větší než 0,5 dB při intenzitě deště 10 mm/h, resp. 0,8 dB při 50 mm/h. Během akceptačního testu SAT dodavatel ověří skutečný útlum suché kopule;

- Chyba polohy (boresight error) způsobená kopulí nesmí přesáhnout 0,1°;

- Povrch kopule musí být vodoodpudivý a rezistentní vůči exhalacím;

- Na kopuli nesmí vzniknout po dobu očekávané životnosti (minimálně 10 let) opotřebení a degradace jejích mechanických a elektrických vlastností vlivem zátěže ledové vrstvy až do 5 cm tloušťky a padajících krup do průměru 5 cm;

- Vnitřní průměr kopule musí být dostatečný pro umožnění přístupu ke všem instalovaným zařízením a pro případné manuální otáčení antény při servisních pracích;

- Kopule musí mít systém odvětrávaní, který bude zabraňovat kondenzaci vody a vzniku plísni;

- V případě vytápění kopule, nesmí příkon tohoto zařízení překročit průměrnou roční hodnotu 2 kW, maximální špičková hodnota příkonu nesmí překročit 10 kW;

- Kopule musí obsahovat vhodnou ochranu proti úderu blesku. Tato ochrana musí být konstrukčně řešena tak, aby nedocházelo ke znehodnocení radarových měření;

- Kopule musí mít na svém vrchlíku světelné označení dle ICAO Annex 14, Chapter 6 (ve znění národního leteckého předpisu L14, Hlava 6 (k nalezení zde (http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-14/data/effective/hl6.pdf - nyní jsou to 2 červená signální světla), kontrola funkčnosti těchto světel musí být umístěna na podlaze, podstavci anténní mechaniky nebo v technologické místnosti. Tato světla musí být řízena automatickým systémem denního a nočního svícení;

- Pro výměnu světel je nutné realizovat na vnitřní straně vrchlíku kopule úchyty, které umožní uchycení žebříku tak, že to bude odpovídat ustanovením uvedených v zákoně č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb.;

- Světla musí mít příkon maximálně 10 W a životnost nejméně 50 000 hodin (předpokládáme LED svítidla typu A s nízkou svítivostí, homologovaná pro použití v civilním letectví);

- Kopule musí mít výstup na ochoz věže. Výstup musí být umístěn v místě, kde se nachází výstupní schodiště na ochoz radarové věže. Spodní hrana výstupu musí být maximálně 70 cm nad schodištěm. Výstupem musí projít krychle o rozměrech minimálně 70 cm x 70 cm x 70 cm. Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že tyto rozměry jsou závazné a doporučuje dodavatelům, aby si v rámci prohlídek místa plnění řádně zaměřili.

- Vstup do kopule ze spodní technologické místnosti musí být opatřen bezpečnostní ochranou (safety interlock) pro vypnutí otáčení antény a vysílání RF signálu.

  - G)	Přijímač:

- Dodávka radaru musí obsahovat digitální přijímač (plná digitalizace na mezifrekvenci, minimálně 14 bit A/D převodník);

- Přijímač musí umožňovat polarimetrická měření;

- Minimální detekovatelný signál při délce pulsu 2 µs nesmí být vyšší než -112 dBm;

- Dynamický rozsah nesmí být nižší než 99 dB s linearitou lepší než 0,2 dB;

- Přijímač musí být nízkošumový, se šumovým číslem (noise figure) maximálně 2,5 dB;

- Radar musí obsahovat funkci automatické kalibrace přijímače s možností jejího spouštění vzdáleně z radarového centra;

- Odchylky mezi kalibrací přijímače pro horizontální a vertikální polarizaci nesmí přesáhnout 0,2 dB v celém dynamickém rozsahu;

- Časová stabilita kalibrace přijímače nesmí překročit 0,2 dB v běžných provozních podmínkách a časovém intervalu 1 měsíc;

- Činitel potlačení zrcadlového signálu (image frequency ratio) musí být minimálně 70 dB;

- Radar musí obsahovat automatické řízení frekvence AFC s možností přepnutí do manuálního režimu;

- Koherence přijímače musí být realizována digitálně;

- Celková fázová stabilita (phase stability) radarového systému (zahrnující vysílač, přijímač a digitalizaci) musí být lepší než 0,6° rms.

  - H)	Signální procesor:

- Signální procesor musí zajistit vyhodnocení minimálně následujících veličin:

  - nekorigovaná odrazivost v obou polarizacích Uh, Uv (tj. bez potlačení pozemních odrazů);

  - korigovaná odrazivost v obou polarizacích Zh, Zv (tj. s potlačením pozemních odrazů);

  - radiální dopplerovská rychlost V;

  - šířka dopplerovského spektra rychlostí W;

  - index kvality signálu SQI;

  - rozdílová odrazivost ZDR;

  - lineární depolarizační poměr LDR;

  - fázový rozdíl PhiDP (dp) a specifický fázový rozdíl KDP;

  - korelační koeficient RhoHV  (hv , co-polar correlation coefficient);

- Signální procesor musí umožňovat filtrování nemeteorologických cílů z naměřených dat pomocí:

  - Dopplerovských filtrů (Doppler filter) pro vymazávaní nepohyblivých pozemních odrazů, signálové zpracování dopplerovských dat v časové i frekvenční doméně (s hloubkou filtru až 50 dB);

  - filtru pro vymazávání osamocených pixelů (speckle removal filter);

  - filtrování nemeteorologických cílů na základě polarimetrických parametrů (hydrometeor classification, RhoHV nebo odvozených);

  - prahování pomocí LOGZ, CCOR(CSR), SQI.

- Signální procesor musí umožňovat v reálném čase korekci dat odrazivosti Zh a rozdílové odrazivosti ZDR na útlum vlivem silných srážek pomocí měřených polarimetrických veličin (PhiDP/KDP);

- Každý z filtrovacích a korekčních algoritmů musí být uživatelsky zapínatelný/vypínatelný a konfigurovatelný zvláště pro každou elevaci objemového měření;

- Radiální rozlišení polárních dat musí být minimálně 125 m;

- Počet vyhodnotitelných radiálních vzorků (binů) v paprsku musí být minimálně 2500;

- Počet tangenciálně průměrovaných vzorků (pulsů) pro vyhodnocení radiolokačních veličin v radarovém paprsku musí být nastavitelný minimálně v rozsahu 20 – 512;

- Musí být možné nastavovat parametry radiálního a azimutálního průměrování dat;

- Datové rozlišení výstupních dat musí být minimálně 8bit (256 úrovní), data odrazivostí s krokem minimálně 0,5 dBZ, data radiálních rychlostí ve stupnici lineárně pokrývají celý Nyquistův rozsah rychlostí.

  - CH)	Řídící procesor:

- Řídící procesor musí obsahovat zabudované testovací zařízení (BITE) pro lokální i vzdálené monitorování, resp. ovládání základních parametrů radaru, jako jsou:

  - zapínání a vypínání radarového systému;

  - zapínání a vypínání vysílače radaru;

  - zapínání a vypínání pohonu antény;

  - aktuální a očekávaná poloha antény v azimutu a elevaci;

  - aktuální a očekávaná rychlost pohybu antény;

  - stav bezpečnostních ochran (u antény, vysílače);

  - délka pulsu;

  - opakovací frekvence PRF;

  - svorkové napětí všech zdrojů napětí;

  - proud magnetronem a napětí na modulátoru;

  - vysílaný výkon;

  - VSWR;

  - status lokálního oscilátoru a zamknutí AFC;

  - frekvence vysílaného pulsu, IF frekvence;

  - stav předehřevu magnetronu;

  - stav dehydrátoru a tlaku ve vlnovodu;

  - stav chlazení magnetronu;

  - stav systému pro řízení radaru (radar kontrol processor status);

  - stav systému pro zpracování digitálního signálu (digital signal processor status).

- Kompletní seznam monitorovaných parametrů musí být předložen dodavatelem v Příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy.

- Dodavatel musí přednastavit limity pro vyhodnocení jednotlivých chybových stavů, hodnoty limitů musí být uživatelsky měnitelné;

- Radar musí umožňovat kalibraci jak pomocí interního signálního generátoru, tak možnost jejího ověření pomocí externího generátoru.

- SW a PC HW:

- SW a PC HW musí být dodán minimálně v následující konfiguraci:

  - 1x linuxový server na radar Brdy s instalovaným SW pro ruční (interaktivní) ovládání a monitoring radaru a SW pro správu a řízení pravidelného měření a zpracování/odesílání naměřených dat;

  - 1x linuxový server na radar Skalky s instalovaným SW pro ruční (interaktivní) ovládání a monitoring radaru a SW pro správu a řízení pravidelného měření a zpracování/odesílání naměřených dat;

  - 1x linuxový server pro radarové centrum v Praze-Libuši s instalovaným SW pro vzdálené ruční (interaktivní) ovládání a monitoring obou radarů, SW pro vzdálenou správu pravidelného měření obou radarů a SW pro tvorbu pokročilých radarových produktů z obou radarů;

  - 2x SW licence na SW pro vzdálené ruční (interaktivní) ovládání a monitoring obou radarů – bez HW – bude instalováno pracovníky radarového oddělení ČHMÚ na jejich notebooky z instalačních médií dodaných dodavatelem;

- Součástí dodávky musí být instalační média a návod na instalaci SW.

- SW musí pracovat na operačním systému Linux kompatibilním s distribucemi RedHat Enterprise Linux 6 a vyšší;

- SW a HW musí být schopný provozu v současné konfiguraci datových sítí Zadavatele:

  - přístup do datových sítí je v horních technologických místnostech (1 patro pod anténní mechanikou) do 100Mbit switche - na každém radarovém stanovišti je k dispozici minimálně 16 IP adres v adresním prostoru 192.168.96.0/26 (Skalky)  a 192.168.96.64/26 (Brdy);

  - přenosová trasa mezi radarovými stanovišti a radarovým centrem – primární trasa minimálně 2 Mbit/s, záložní trasa minimálně 128 kBit/s;

- HW linuxových serverů musí být v dostatečné konfiguraci, aby s rezervou zvládal určené úkoly. Musí jít o standardní PC x86 architekturu;

- Na serverech musí být instalován linuxový operační systém kompatibilní s distribucemi RedHat Enteprise Linux 6 a vyšší (např. RedHat EL nebo CentOS)

- SW pro lokální i vzdálené ruční (interaktivní) ovládání a monitoring radaru:

- SW pro ruční ovládání a monitoring radaru musí umožňovat minimálně následující funkce:

  - zapínání-vypínání jednotlivých částí radaru;

  - monitorování stavu radaru (BITE informace);

  - kalibrace přijímače pomocí interního signálního generátoru;

  - řízení polohy a pohybu antény;

  - nastavování parametrů měření a zpracování signálu;

  - zobrazení aktuálních měřených dat (minimálně v režimech A-scope, PPI, RHI);

  - kalibrace geometrického nastavení (alignment) antény pomocí sledování slunce (sun tracking).

- Logování všech chyb musí být prováděno do textových souborů, součástí dodávky musí být popis formátu těchto log souborů.

- SW pro správu pravidelného měření:

- SW pro správu pravidelného měření musí umožňovat minimálně následující funkce:

  - sledování / zobrazení základních parametrů radaru;

  - definici objemových měření (posloupnost PPI skenů, jednotlivé PPI skeny, RHI skeny) s možností detailního nastavení parametrů měření (dosah, PRF, dual-PRF mód, délka pulsu, průměrování vzorků, signálové filtrování a prahování dat, atd.) zvlášť pro každou elevaci;

  - možnost definovat objemové měření v pořadí od vyšších elevací k nižším;

  - možnost provádět více skenů v rámci pravidelného časovače měření (scheduler);

  - možnost rozdělení skenu do dílčích subskenů s okamžitým výstupem objemových dat;

  - generování souborů z objemových měření jednotlivých momentů;

  - možnost konverze objemových dat do formátu HDF5 podle specifikace EUMETNET-OPERA (ODIM HDF5), viz: http://www.eumetnet.eu/sites/default/files/OPERA_2008_03_WP2.1b_ODIM_H5_v2.1.pdf;

  - možnost odesílání objemových dat (v originálním nebo ODIM HDF5 formátu) na různá síťová umístění (minimálně pomocí FTP protokolu) okamžitě po naměření jednotlivých elevací a zároveň po dokončení celých nebo dílčích skenů;

  - možnost spouštět uživatelské skripty okamžitě po naměření jednotlivých elevací a zároveň po dokončení celých nebo dílčích skenů (název naměřeného souboru je předán jako parametr skriptu);

  - možnost generovaní základních produktů (alespoň PPI, RHI, Column Maxima) z objemových měření;

  - vyhodnocování typu hydrometeorů z polarimetrických dat;

  - možnost provádět korekci dat odrazivosti na útlum ve srážkách pomocí polarimetrických veličin.

- SW pro tvorbu pokročilých produktů:

- SW pro tvorbu pokročilých produktů musí umožňovat minimálně následující funkce:

  - zpracování objemových dat z obou radarů;

  - možnost generovaní produktů ze všech vyhodnocovaných radiolokačních veličin (včetně polarimetrických) objemových měření;

  - tvorba alespoň následujících produktů (u radiolokačních veličin, pro které má smysl) PPI, RHI, Column Maxima, Echo Top, CAPPI, PseudoCAPPI, BASE, VIL, Surface Rain Intensity, rain accumulation, sector winds, VAD/VVP, user defined Cross-sections;

  - tvorba sloučených informací jednotlivých produktů z více radarů;

  - možnost zpracování objemových dat z cizích radarů v  ODIM HDF5 formátu.

- Záložní zdroje napájení UPS:

- UPS musí být typu online;

- UPS musí být schopna zajistit 30 minutový chod radaru a všech zařízení ČHMÚ nutných pro zpracování a distribuci radarových dat (zařízení ČHMÚ mají maximální příkon 2 kW);

- Výstupní výkon z UPS nesmí být menší než 1,3 násobek maximálního příkonu všech zařízení zajišťujících provoz radiolokátoru a zařízení ČHMÚ (2kW), včetně případného vytápění kopule;

- UPS musí mít implementovaný vlastní oddělovací transformátor;

- UPS musí umožňovat pětivodičové zapojení (třífázový vstup 400 V);

- UPS musí umožňovat zasílání upozornění přes SMS bránu a musí obsahovat webové rozhraní přístupné pomocí TCP/IP;

- Informace o stavu UPS musí být dostupné na datovém rozhraní prostřednictvím SNMP protokolu;

- UPS musí mít možnost napojení na místní dieselagregát a být schopna řídit jeho rozběh a vypnutí.

- Požadavky na náhradní díly k radarům:

- Součástí dodávky musí být sada náhradních dílů k radarům v celkové ceně minimálně 1,775% z celkové ceny zakázky;

- Dodavatel je povinen specifikovat sadu náhradních dílů v Příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy;

- Povinností dodavatele je sestavit sadu náhradních dílů s ohledem na MTBF jednotlivých dílů.

- Požadavky na linuxové servery pro radarové centrum:

- Součástí dodávky musí být tři (3) kusy linuxových serverů pro následné aplikace Zadavatele provozované v radarovém centru na observatoři Praha-Libuš;

- Každý server musí obsahovat minimálně:

  - 2 fyzické procesory každý s osmi jádry a podporou Hyper Threading, serverová INTEL architektura (každý na výkonové úrovni minimálně jako Intel Xeon E5-2665);

  - 48 GB DDR3 RAM;

  - 2ks  300 GB SAS 15K RPM HDD hot-plug;

  - 6ks 1TB Near-Line SAS 7.2K RPM HDD hot-plug;

  - řadič SAS s hardwarovým RAID-1;

  - 2ks 1 Gbit ethernetová karta;

  - 4 porty USB 2.0;

  - DVD/CD mechanika;

  - grafická karta;

  - platform management kompatibilní s IPMI 2.0;

  - redundantní duální zdroj, hot-plug;

  - skříň v provedení tower;

  - 24´´ LCD monitor (Full HD, IPS nebo PVA technologie);

  - klávesnice, myš;

  - pětiletá (5) prodloužená záruka s výměnou vadného dílu nejpozději do 4 hodin u zákazníka;

  - linuxový operační systém kompatibilní s RedHat Enterprise Linux 6 a vyšším (např. s RedHat EL nebo CentOS) a s podporou 5 let;

- Servery mohou obsahovat novější technologie na vyšší výkonové úrovni.

- Požadavky na dokumentaci:

- Zadavatel upozorňuje, že veškerá dokumentace k Zřízení musí být vyhotovena v anglickém jazyce a dodána v tištěné i elektronické formě (včetně schémat). Obsahovat musí minimálně následující části:

  - příručka operátora - obsahující instrukce a operace nutné pro kompletní ovládání systému meteorologického radiolokátoru;

    - instrukce k základnímu nastavení systému a zpracování dat. Budou zde uvedeny konkrétní hodnoty důležitých parametrů;

    - pracovní postupy kontroly systému a správnosti měření;

  - technická příručka - obsahující podrobný popis jednotlivých zařízení a jejich údržbu;

    - popis a princip funkce každého funkčního bloku.

    - podrobný a jednoznačný popis elektrických obvodů včetně diagramů, kontrolních měřicích bodů, hodnot veličin a průběhů;

    - popis realizace funkčních bloků včetně detailních schémat zapojení. V případě black boxů popis vnitřních funkcí a definice vstupních a výstupních hodnot a proměnných veličin;

    - popis instalace, nastavení, instrukcí operativního provozu, periodické údržby a periodické diagnostiky;

    - popis řešení typických problémů;

  - softwarová příručka - obsahující popis programů, algoritmů a dat pro signální zpracování, sběru dat, tvorby produktů a řízení radaru;

    - kompletní popis funkce programů, struktur, ovládacího prostředí, toku a organizace dat;

    - podrobný popis algoritmů pro zpracování dat;

    - detailní popis formátů souborů pro surová, produktová, řídící a pomocná data tak, aby je bylo možné zpracovávat vlastním softwarem;

    - popis rozhraní jednotlivých SW modulů;

    - v případě modifikace softwaru musí být aktualizována dokumentace.

- Jedna kopie návrhu veškeré dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude doručena Zadavateli alespoň 3 měsíce před FAT. Finální verze dokumentace ve třech tištěných kopiích a elektronické podobě musí být doručena před samotnou instalací radaru;

- Schválení dokumentace bude součástí schvalovacího procesu (FAT/SAT);

- Zadavatel si vyhrazuje právo reprodukovat celou technickou dokumentaci nebo její část v elektronické i papírové formě pro interní použití;

- Zadavatel bude oprávněn požadovat aktualizaci uvedené dokumentace, ke které dojde:

  - současně s případnou změnou hardware nebo software;

  - v případě její evidentní nesprávnosti nebo nekompletnosti, na což Zadavatel uchazeče upozorní.

- Požadavky na školení:

- Zadavatel požaduje zaškolení příslušných osob, tj. minimálně HW školení pro 2 osoby a SW školení pro 2 osoby před FAT (pro každý radar zvlášť);

  - v rozsahu alespoň 80 hodin (včetně provedení FAT);

  - místo realizace: v továrně výrobce - praktické školení bude prováděno na radaru, na kterém bude prováděn FAT a následně bude dodán Zadavateli;

  - všechny doporučené servisní zásahy budou dodavatelem předvedeny a Zadavatel je oprávněn si pořídit zvukový a obrazový záznam;

  - uchazeč je povinen na své náklady zajistit účast specialistů Zadavatele na školení a FAT (tj. doprava, ubytování, stravné pro 4 osoby);

- Operátorské školení (pro každý radar zvlášť);

  - v rozsahu alespoň 16 hodin;

  - konání po úspěšném splnění SAT v radarovém centru v Praze-Libuši;

- Požadavky na akceptační testy:

- Dodavatel musí zajistit úspěšné splnění akceptačních testů FAT (Factory Acceptance Test) a SAT (Site Acceptence Test):

  - dodavatel provede kontrolu všech mechanických součástí radiolokátoru, včetně provozních náplní;

  - dodavatel provede všechna dostupná měření vysílače a přijímače (např. vysílaný výkon, stabilita kmitočtu, stabilita mezifrekvence, stabilita lokálních oscilátorů, dynamika přijímače, zesílení LNA, odstup signál-šum, MDS atd.);

  - dodavatel provede kontrolu antény (stabilní chod, měření zisku, šířky paprsku, odstupu hlavního laloku od postranních laloků, limity pro pohyb antény, rychlost v elevaci i azimutu);

  - dodavatel provede kontrolu řízení veškerých ovládacích prvků;

  - dodavatel provede kontrolu funkčnosti všech SW částí.

- Dodavatel finančně zajistí účast specialistů Zadavatele na FAT (tj. doprava, ubytování, stravné pro 4 osoby);

- Součástí přejímky SAT bude i 48-hodinový bezporuchový chod radaru, simulující běžné provozní podmínky i očekávané vnější problémy infrastruktury (např. přerušení napájení nebo porucha datových sítí);

- Dodavatel je povinen uvést seznam a popis všech základních úkonů a měření, která provádí během FAT/SAT v Příloze č. 1 závazného návrhu Smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném uchazeči jako Zhotoviteli provedení dalších úkonů a měření, pokud se ukáže seznam a popis základních úkonů a měření z pohledu Zadavatele nedostatečným.

- Požadavky na záruční podmínky:

- Zadavatel požaduje záruku za jakost na Zařízení na dobu pěti (5) let; součástí záručního servisu Zařízení jsou zejména následující služby:

  - řešení problémů prostřednictvím HelpDesku (odpověď v pracovní dny do 24 hodin);

  - bezplatné aktualizace SW;

  - bezplatné dodání potřebných náhradních dílů v případě poruchy radaru;

  - rychlou dostupnost náhradních dílů – dodání náhradního dílu do tří (3) pracovních dnů po žádosti Zadavatele;

  - bezplatný servisní zásah na radarovém stanovišti technikem dodavatele do sedmi (7) kalendářních dnů po žádosti Zadavatel v případě nemožnosti vyřešit problém vlastními silami Zadavatele.

- Požadavky na montáž a instalaci:

- Dodavatel musí zajistit výměnu starých radarů na radarových stanovištích Brdy a Skalky za nové kompletně včetně všech souvisejících úkonů. Zaměření fyzických dispozic radarových stanic pro bezproblémový transport a instalaci jednotlivých dílů je odpovědností dodavatele.

- Staré radary musí být dodavatelem kompletně demontovány a musí být provedena jejich ekologická likvidace dle platných právních předpisů České republiky (zejména zákon č. 185/2001 Sb.). Dodavatel k ekologické likvidaci opatří protokol, který předá odběrateli.

- Montáž a instalaci nových radarů provede dodavatel opět kompletně včetně všech nutných souvisejících prací, včetně přepravy materiálu na konečné konkrétní místo montáže.

- Dodavatel je povinen v nabídce deklarovat možnost instalace dodaných radarových systémů v současných prostorách radarových stanovišť – Zadavatel umožní prohlídku radarových stanovišť v předem určených termínech v průběhu výběrového řízení.

- Dodavatel je povinen v rámci své nabídky předložit „Plán výměny radarů“ včetně:

  - orientačního časového harmonogramu, který musí být zpracován po týdnech;

  - způsobu dopravy na místo instalace,

  - způsobu přesunu jednotlivých dílů do technologických místností a antény na vrchol věže,

  - způsobu ukotvení antény a nové kopule na stávající věže,

  - hmotností a rozměrů jednotlivých komponent radaru (skříň vysilač-přijímač, anténa, kopule) po vybalení a nainstalování,

  - rozmístění radarových skříní v technologických místnostech radarových věží,

  - způsobu zapojení do napájecí sítě.

- Tento dokument (Plán výměny radarů) musí být součástí nabídky uchazeče, přičemž musí být datován a podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

  - Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV

| Popis: | CPV: |
| --- | --- |
| Radarová zařízení | 34932000-9 |

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 89.583.000,--Kč (slovy: osmdesát-devět-milionů-pětset-osmdesát-tři-tisíc-korun českých).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Zadavatelem stanovena na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním.

Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí, (dále též „OPŽP“) Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 omezování rizika povodní, podoblast 1.3.1 – zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

  - Doba a místo plnění veřejné zakázky

| Doba plnění | Zadavatel předpokládá dobu plnění této veřejné zakázky od září 2014 do října 2015. Plnění bude realizováno ve dvou (2) následujících fázích: Fáze 1: dodání prvního (1.) radaru do místa plnění Brdy včetně zajištění všech souvisejících služeb (zejména instalace na radarovém stanovišti, dodání příslušného počítačového HW a SW pro radarové stanoviště a radarové centrum, příslušná školení, akceptační testy, dodání příslušné dokumentace a provedení demontáže starého radaru a zajištění jeho ekologické likvidace v souladu s platnými právními předpisy, dodání linuxových serverů pro radarové centrum nejpozději do 31.8.2015. Fáze 2: dodání druhého (2.) radaru do místa plnění Skalky včetně zajištění všech souvisejících služeb (zejména instalace na radarovém stanovišti, dodání příslušného PC HW a SW, příslušná školení, akceptační testy, dodání příslušné dokumentace a provedení demontáže starého radaru a zajištění jeho ekologické likvidace v souladu s platnými právními předpisy, dodání náhradních dílů, nejpozději do 31.10.2015. Zadavatel požaduje, aby počátek plnění Fáze 2 nastal nejdříve jeden (1) měsíc po ukončení plnění Fáze 1. Specifikace plnění veřejné zakázky v jednotlivých fázích je uvedena v závazném návrhu Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. |
| --- | --- |
| Místo plnění | Místem plnění jsou: Radarová stanoviště Skalky a Brdy, radarové centrum na observatoři Praha – Libuš. Radarové stanoviště Skalky u Protivanova, 49,501N; 16,790E; střední Morava Radarové stanoviště Brdy - vrch Praha, 49,658N; 13,818E; střední Čechy Radarové centrum na observatoři Praha-Libuš; adresa: Praha-Kamýk, Generála Šišky 942 |
| Prohlídka místa plnění | Zadavatel předpokládá, že uskuteční dvě (2) prohlídky místa plnění ve dvou (2) po sobě jdoucích termínech. Zadavatel tyto termíny pro konání prohlídky místa plnění dodavatelům v dostatečném předstihu upřesní a to formou dodatečné informace, která bude po vyhlášení veřejné zakázky zveřejněna na profilu zadavatele. Již zde Zadavatel upozorňuje dodavatele, že prohlídka místa plnění bude realizována ve vojenském prostoru (Brdy), když vstup do tohoto vojenského prostoru vyžaduje zajištění speciálního povolení vstupu udělené příslušným subjektem. Za tímto účelem je nutné, aby dodavatelé, kteří budou mít zájem účastnit se prohlídky místa plnění v prostoru Brdy, řádně a včas (tj. nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem této prohlídky místa plnění) písemně sdělili Zadavateli na adresu Zástupce zadavatele, tj. Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. , Panská 895/6, Praha 1, email: nemeckova@akvt.cz; kontaktní osoba: JUDr. Hana Němečková, nejméně tyto údaje u všech osob, které se prohlídky místa plnění zúčastní: Jméno a Příjmení osoby; Číslo cestovního pasu osoby; Datum narození osoby; Adresu uvedenou v cestovním pase osoby. |

- Kvalifikace uchazečů zadávacího řízení

  - Obecné zásady

    - Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace

Ve smyslu ust. § 50 odst. 1 ZVZ je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky uchazeč, který (i) splní základní kvalifikační předpoklady podle čl. 4.2; (ii) splní profesní kvalifikační předpoklady podle čl. 4.3; (iii) předloží čestné prohlášení podle čl. 4.4 a (iv) splní technické kvalifikační předpoklady podle čl. 4.5 této zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 52 ZVZ prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

    - Doklady prokazující splnění kvalifikace

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč výhradně v českém jazyce (a to i v případě zahraničního uchazeče – blíže viz bod 4.1.5 této zadávací dokumentace), není-li v zadávací dokumentaci výslovně stanoveno jinak. U veškerých dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění.

    - Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených v ustanovení § 127 ZVZ oprávněn předložit Zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v ZVZ a v tomto výpisu nahradí prokázání splnění příslušné části kvalifikace. Kvalifikační předpoklady, které jdou nad rámec údajů uvedených ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, je uchazeč povinen prokázat způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací dokumentace. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší tří (3) měsíců.

    - Prokazování kvalifikace certifikátem

V rámci prokazování splnění kvalifikačních předpokladů je uchazeč za podmínek uvedených v ustanovení § 134 ZVZ oprávněn předložit Zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, kterým v rozsahu údajů uvedených v tomto certifikátu nahradí prokázání splnění příslušné části kvalifikace dle níže uvedených kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační předpoklady Zadavatele, které jdou nad rámec údajů uvedených v certifikátu, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nebo způsobem uvedeným v kvalifikační části této zadávací dokumentace.

    - Zahraniční uchazeči

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče požadovaný doklad nevydává, nebo zde není stanovena povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, učiní zahraniční uchazeč o těchto skutečnostech písemné čestné prohlášení.

    - Další způsoby prokázání kvalifikace

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle ustanovení § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle ustanovení § 54 písm. a) ZVZ.

Podává-li společnou nabídku několik uchazečů, jsou tito uchazeči v rámci prokázání kvalifikace povinni splnit podmínky a předložit doklady uvedené v ustanovení § 51 odst. 5 a 6 ZVZ.

  - Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ.

Uchazeč prokazuje splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ; jde-li o právnickou osobu, musí uchazeč doložit výpis z evidence Rejstříku trestů, jak pro tuto právnickou osobu, tak pro její statutární orgán (všechny členy statutárního orgánu);

- potvrzení příslušného finančního úřadu pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ;

- čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ;

- potvrzení příslušného orgánu či instituce pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ;

- čestného prohlášení pro prokázání předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i) až k) ZVZ. Uchazeč použije vzor čestného prohlášení, který je uveden v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace „Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů“ (tento vzor v sobě zahrnuje i prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 3. výše). Čestné prohlášení musí být datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady zahraničního uchazeče:

Základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a h) ZVZ musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Povinností zahraničního uchazeče je doložit doklady o prokázání splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů, a to doklady vydané jak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, tak v České republice.

Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady ve vztahu k České republice zahraniční uchazeč doloží v následujícím rozsahu:

| Kvalifikační předpoklad | Způsob prokázání |
| --- | --- |
| podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ | Výpis z evidence Rejstříku trestů |
|  | Výpis z evidence Rejstříku trestů lze získat na Rejstříku trestů, na adrese: Praha 4, Soudní 1, PSČ: 140 66.http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027&d=9354 |
|  | Jde-li o právnickou osobu, musí uchazeč doložit výpis z evidence Rejstříku trestů jak pro tuto právnickou osobu, tak pro její statutární orgán (všechny členy statutárního orgánu). |
| podle § 53 odst. 1 písm. c), d), e) a f) ZVZ | Čestné prohlášení |
|  | Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. |
| podle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ | Potvrzení příslušného finančního úřadu |
|  | Potvrzení lze získat u Finančního úřadu pro Prahu 1, se sídlem Praha 1, Štěpánská 28, PSČ: 112 33 http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/10486 |
| podle § 53 odst. 1 písm. g) ZVZ | Čestné prohlášení |
|  | Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. |
| podle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení |
|  | Potvrzení lze získat na Pražské správě sociálního zabezpečení, územní pracoviště pro Prahu 8, Trojská 1997/13a, PSČ: 182 00. http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/uzemni-pracoviste-praha-8.htm |
| podle § 53 odst. 1 písm. i) až k) ZVZ | Čestné prohlášení |
|  | Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. |

Informace o dokumentech, které jsou v České republice používány k prokázání kvalifikace, jsou pro zahraniční uchazeče k dispozici na stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

  - Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (registru), pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;

  - Ekonomická a finanční způsobilost

Podle ust. § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ je za účelem prokázání splnění kvalifikace uchazeč povinen předložit čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

  - Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

- seznam významných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech (3) letech v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je hlavní předmět této veřejné zakázky; tj. v oblasti dodávek meteorologických dopplerovských polarimetrických radarů pracujících v pásmu C s digitálním přijímačem (dále jen „radary“),  s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; tj. ze seznamu musí být zřejmý zejména popis předmětných dodávek, identifikační údaje subjektu, pro nějž byly dodávky realizovány, celková úplata za realizaci uvedených dodávek a doba jejich realizace. Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který doloží výše uvedeným způsobem za rozhodné období (tj. období 3 let), že realizoval během rozhodného období alespoň tři (3) významné dodávky radarů; z toho každá v minimálním objemu 25 mil.,--Kč bez DPH (slovy: dvacetpět milionů korun českých bez DPH).

Přílohou seznamu významných dodávek musí být:

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat důvodů spočívajících na její straně.

Osvědčení objednatelů o realizaci významných dodávek musí zahrnovat minimálně:

-	identifikaci dodávky a název objednatele;

-	cenu dodávky (její finanční objem) bez DPH,

-	dobu realizace dodávky.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel dále uvádí, že:

- pokud nabídku podává Sdružení, pak se tento kvalifikační předpoklad považuje za splněný, pokud výše požadovanou technickou způsobilost splní společně (tedy v součtu) všichni Členové sdružení;

- dodávka musí být řádně ukončena a nebude uznána taková dodávka, která řádně ukončena nebyla.

- popis Zařízení určeného k dodání - povinností uchazeče je doložit detailní technický popis Zařízení určeného k dodání. Uchazeč doloží např. prospekt nabízeného Zařízení s detailním technickým popisem tohoto Zařízení, z něhož bude vyplývat splnění všech technických podmínek uvedených v čl. 3.1. této zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že tento dokument může být uchazečem předložen v anglickém jazyce.

- Podmínky

  - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy o dílo (dále též „Smlouva“), který je součástí této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 5. Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzoru Smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany uchazeče jsou označeny [DOPLNÍ UCHAZEČ]). Návrh Smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě, že návrh Smlouvy nebude uchazečem řádně podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění.

  - Platební a fakturační podmínky

Platební a fakturační podmínky jsou specifikovány obecně v této části zadávací dokumentace a dále podrobně v závazném návrhu Smlouvy, který je Přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Zadavatel nebude poskytovat uchazeči jakékoli zálohy.

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč).

Cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových předpisů týkajících se DPH.

Splatnost daňových dokladů a další platební a fakturační podmínky jsou určeny v závazném návrhu Smlouvy.

  - Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uchazečem stanovena oceněním Položkového rozpočtu, jež je přílohou této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2 závazného návrhu Smlouvy. Položkový rozpočet obsahuje dílčí plnění, tj. dodání plnění ve Fázi 1 do místa plnění Brdy a radarového centra a dodání plnění ve Fázi 2 do místa plnění Skalky a radarového centra.

1) Zahraniční uchazeči:

Zahraniční uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu v Kč bez daně z přidané hodnoty.

Celková nabídková cena bude zahraničním uchazečem stanovena jako nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to s výjimkou DPH, kterou uhradí v plné výši Zadavatel.

2) Uchazeči z České republiky:

Uchazeč z České republiky uvede celkovou nabídkovou cenu, a to v členění: cena v Kč bez DPH; sazba DPH v %; celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.

Uchazeč doplní údaje o celkové nabídkové ceně do Krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a zároveň do příslušného článku závazného návrhu Smlouvy.

Údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“ a ve Smlouvě musí být totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části zadávací dokumentace a nabídka bude vyřazena.

  - Střet zájmů

Uchazeč musí prokázat neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení této zadávací dokumentace (včetně příslušných ustanovení Smlouvy) čestným prohlášením.

Při předkládání nabídky musí uchazeč předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a v něm prohlásit, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k Zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízení, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že v případě zjištění neetických praktik uchazeče (zejména nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či v případě zjištění jednání uchazeče v rozporu s obsahem čestného prohlášení uchazeče a skutečností ověřených Zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání uchazeče o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní vysvětlení, vyloučí Zadavatel takového uchazeče bezodkladně ze zadávacího řízení

Vzor čestného prohlášení ve věci střetu zájmů je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění.

  - Subdodávky

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že tato věcně vymezená část plnění: součást radarového zařízení vyhodnocující měření (tj. digitální přijímač a zařízení na zpracování signálu – tyto komponenty jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 2 závazného návrhu Smlouvy, jako položka „digitální přijímač a software pro zpracování signálu a vyhodnocení radarových měření“) nesmí být z důvodu kompatibility a dovození jednoznačné odpovědnosti příslušného subjektu za vznik případných poruch a rovněž z důvodu řešení pozáručních oprav plněna různými subdodavateli.

Uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky dalšímu subjektu, k čemuž je uchazeč povinen subdodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat.

Uchazeč uvede předmětné údaje v „Rejstříku subdodavatelů“, jehož vzor je Přílohou č. 7 této zadávací dokumentace. Tento doklad musí být datován a opatřen podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vybraný uchazeč bude povinen v součinnosti se Zadavatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění veřejné zakázky. Tento přehled bude na vyžádání předáván Státnímu fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) jako poskytovali podpory.

Uchazeč Rejstřík subdodavatelů předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli.

  - Ostatní podmínky zadávacího řízení

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanoveními ZVZ. Současně Zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast uchazeče v tomto zadávacím řízení.

Součástí nabídky uchazeče musí být Čestné prohlášení k nabídce uchazeče, jehož vzor je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Dokument musí být datován a podepsán uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění.

Ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky uchazeče rovněž:

a) 	seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro prodání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele;

b) 	má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;

c) 	prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vzor dokumentu pro doložení skutečností ve smyslu ust. § 68 odst. 3 ZVZ je Přílohou č. 8 této zadávací dokumentace. Dokument musí být datován a podepsán uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc s uvedením rozsahu zmocnění.

- Způsob zpracování nabídky uchazeče

Nabídka uchazeče musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál + 1 kopie a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to ve formátu PDF. Návrh Smlouvy bude rovněž předložen ve formátu DOC (Microsoft Office Word document) nebo kompatibilním. V případě odchylek mezi písemnou a elektronickou podobou nabídky platí údaje uvedené v písemné (listinné) podobě originálu nabídky.

Nabídka uchazeče musí být zpracovaná v českém jazyce. Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. Zadavatel však připouští předložení dokumentu uvedeného v čl. 4.5. písm. b) (technické kvalifikační předpoklady) této zadávací dokumentace a Přílohy č. 1 závazného návrhu Smlouvy v anglickém jazyce.

Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby každá podaná nabídka uchazeče byla zpracována v níže stanovené struktuře a v souladu s níže uvedenými požadavky:

|  | Dokument |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krycí list nabídky | Příloha č. 1 (vzor) |
| 2. | Dokumenty prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů (doklady dle čl. 4.2) | Příloha č. 2 (vzor) a doklady dle čl. 4.2. |
| 3. | Dokumenty prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (doklady dle čl. 4.3) | doklady dle čl. 4.3. |
| 4. | Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (doklad dle čl. 4.4) | Příloha č. 3 (vzor) |
| 5. | Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů (doklady dle čl. 4.5) | doklady dle čl. 4.5. |
| 6. | Čestné prohlášení k nabídce uchazeče | Příloha č. 4 (vzor) |
| 7. | Závazný návrh Smlouvy | Příloha č. 5 (závazný vzor) |
| 8. | Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů | Příloha č. 6 (vzor) |
| 9. | Rejstřík subdodavatelů (uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli; viz čl. 5.5) | Příloha č. 7 (vzor) |
| 10. | Doklady ve smyslu ustanovení § 68 odst. 3 ZVZ | Příloha č. 8 (vzor) |
| 11. | Definice současného operativního objemového měření CZRAD | Příloha č. 9 |
| 12. | Plán výměny radarů | Doklad dle čl. 3.1, písm. T |
| 13. | Další doklady je-li třeba, zejména doklady opravňující jednat za uchazeče či jiné osoby |
| 14. | CD s kompletní nabídkou (originál) uchazeče v elektronické formě |

Všechny tyto dokumenty včetně příloh a krycího listu budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení nabídky budou pevně spojeny tak, aby při manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně listů nebo jiným úpravám této části nabídky. To platí pro vyhotovení originálu i kopie nabídky.

Obsah datového nosiče (CD dle bodu 14) musí být totožný s písemnou (listinnou) formou originálu nabídky.

  - Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí dne 11.08.2014 v 10:00 hod.

Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 10 (podatelna), Praha 4 - Komořany.

Nabídku je možno podávat osobně, v pracovní dny vždy od 08:00 hod. do 10:00 hod. a od 12:00 hod. do 13:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 11.08.2014 do 10:00 hod. nebo poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hod.

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem!

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum předání nabídky poštovní službě.

Obálka nabídky bude označena takto:

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO / RČ

Sídlo / Bydliště uchazeče

PSČ Obec / Město

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!

„Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD“

Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 4 - Komořany

  - Zadávací lhůta

Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a ve smyslu § 43 odst. 2 ZVZ je stanovena v délce 180 dnů.

  - Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti dodavatele v zadávacím řízení.

  - Otevírání obálek

Dne 11.08.2014 v 10.05 hodin budou v areálu Českého hydrometeorologického ústavu, Na Šabatce 10, Praha 4 - Komořany ve velké zasedací místnosti v budově BRI (místnost číslo 029) otevírány obálky s nabídkami uchazečů.

Otevírání obálek se v souladu s ust. § 71 odst. 7 mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví Zadavatel. Z organizačních důvodů může být za každého uchazeče přítomna pouze jedna osoba. Zástupce uchazeče se prokáže plnou mocí vystavenou uchazečem a osobním dokladem totožnosti; člen statutárního orgánu uchazeče se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem totožnosti. Účast uchazeče nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem uchazeče nebo jeho zástupce v listině uchazečů přítomných otevírání obálek.

- Hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

  - Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek

Po ukončení posouzení nabídek budou nabídky hodnotící komisí hodnoceny v souladu s hodnotícím kritériem a postupem uvedeným níže.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je podle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií a jejich vah.

Dílčími kritérii, dle kterých bude Zadavatel hodnotit nabídky, jsou:

| DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA | VÁHA V % |
| --- | --- |
| a) Nabídková cena | 90% |
| b) Technická úroveň nabízeného plnění | 10% |

Veškeré požadované údaje, které jsou předmětem hodnocení, uchazeč doplní do Krycího listu nabídky a do příslušných předepsaných bodů Smlouvy.

ad a) Nabídková cena:

Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů, každé nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, který odpovídá vzorci

výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek x 100

___________________________________________________

výše hodnocené nabídkové ceny

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,90 (váha dílčího hodnotícího kritéria) a následně matematicky zaokrouhlen na tři desetinná místa.

ad b) Technické úroveň nabízeného plnění:

V rámci tohoto hodnotícího kritéria budou hodnocena níže uvedená subkritéria:

1. Rozšíření pracovního frekvenčního rozsahu radaru							váha subkritéria 2%

2. Možnost kontinuálního měření skutečného vysílaného výkonu pro modifikaci radiolokační rovnice v reálném čase																		váha subkritéria 2%

3. Dostupnost monitorovaných parametrů radarového systému	pomocí protokolu SNMP																											váha subkritéria 2%

4. Grafické zobrazení vysílaného pulsu a přijatého signálu	 v monitorovacím SW																													váha subkritéria 2%

5. Možnost zapínání/vypínání základních částí radaru	a ovládání časovače měření z příkazové řádky																							váha subkritéria 2%

Ad 1) Rozšíření pracovního frekvenčního rozsahu radaru:

V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena skutečnost, zda předmětné Zařízení umožňuje operativní provoz v rozšířeném frekvenčním rozsahu 5,4 – 5,7 GHz.

V případě, že Zařízení bude umožňovat operativní provoz v rozšířeném frekvenčním rozsahu, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 100 bodů. V případě, že Zařízení nebude umožňovat operativní provoz v rozšířeném frekvenčním rozsahu, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 0 bodů. Takto získaný počet bodů bude následně vynásoben koeficientem 0,02 (váha hodnotícího subkritéria.)

Ad 2) Možnost kontinuálního měření skutečného vysílaného výkonu pro modifikaci radiolokační rovnice v reálném čase:

V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena skutečnost, zda předmětné Zařízení umožňuje kontinuální měření skutečného vysílaného výkonu a na jeho základě v reálném čase modifikaci potenciálu radaru v radarové rovnici pro výpočet měřené radiolokační odrazivosti.

V případě, že Zařízení bude umožňovat kontinuální měření skutečného vysílaného výkonu a modifikaci radarové rovnice, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 100 bodů. V případě, že Zařízení nebude umožňovat kontinuální měření skutečného vysílaného výkonu a modifikaci radarové rovnice, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 0 bodů. Takto získaný počet bodů bude následně vynásoben koeficientem 0,02 (váha hodnotícího subkritéria.)

Ad 3) Dostupnost monitorovaných parametrů radarového systému 	pomocí protokolu SNMP:

V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena skutečnost, zda předmětné Zařízení umožňuje získávat hodnoty monitorovaných parametrů radarového systému v zabudovaném testovacím zařízení (BITE) prostřednictvím protokolu SNMP.

V případě, že Zařízení umožňovat získávání monitorovaných parametrů radarového systému pomocí protokolu SNMP, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 100 bodů. V případě, že Zařízení nebude umožňovat získávání monitorovaných parametrů radarového systému pomocí protokolu SNMP, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 0 bodů. Takto získaný počet bodů bude následně vynásoben koeficientem 0,02 (váha hodnotícího subkritéria).

Ad 4) Grafické zobrazení vysílaného pulsu a přijatého signálu v monitorovacím SW:

V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena skutečnost, zda předmětné Zařízení umožňuje grafické zobrazení vysílaného pulsu a přijatého signálu v časové i frekvenční doméně v SW pro monitoring radaru.

V případě, že Zařízení bude umožňovat grafické zobrazení vysílaného pulsu a přijatého signálu, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 100 bodů. V případě, že Zařízení nebude umožňovat grafické zobrazení vysílaného pulsu a přijatého signálu, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 0 bodů. Takto získaný počet bodů bude následně vynásoben koeficientem 0,02 (váha hodnotícího subkritéria).

Ad 5) Možnost zapínání/vypínání základních částí radaru a ovládání časovače měření z příkazové řádky:

V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena skutečnost, zda předmětné Zařízení umožňuje zapínání/vypínání základních částí radaru (radar, vysílač, pohon antény) a zapínání/vypínání/změna operativního časovače měření z příkazové řádky bez nutnosti spouštět grafické uživatelské prostředí (graphical user interface, GUI).

V případě, že Zařízení bude umožňovat zapínání/vypínání základních částí radaru a ovládání časovače měření z příkazové řádky, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 100 bodů. V případě, že Zařízení nebude umožňovat zapínání/vypínání základních částí radaru a ovládání časovače měření z příkazové řádky, jak je výše citováno, bude nabídce uchazeče v rámci tohoto subkritéria přiřazeno 0 bodů. Takto získaný počet bodů bude následně vynásoben koeficientem 0,02 (váha hodnotícího subkritéria).

Bodové hodnoty dosažené uchazečem v rámci jednotlivých subkritérií budou následně sečteny, čímž Zadavatel získá údaj o celkové hodnotě bodů získaných uchazečem u dílčího hodnotícího kritéria ad b).

Celkový počet získaných bodů nabídky:

Celkový počet získaných bodů je dán součtem bodů – bodových hodnot získaných dle písm. a) a b) čl. 7.1. této zadávací dokumentace. Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude hodnotící komisí vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou hodnotící komisí seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za nejlepší nabídkou.

  - Vyhrazená práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s ust. § 84 ZVZ.

V Praze dne …………………

………………………………………………

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

ředitel ústavu

Český hydrometeorologický ústav

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Krycí list nabídky

k veřejné zakázce

Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

Základní údaje:

Zadavatel:	Český hydrometeorologický ústav

IČO:	00020699

Adresa sídla:	Praha 412 - Komořany, Na Šabatce 2050/17, PSČ: 143 06

Statutární orgán:	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu

Uchazeč:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Adresa sídla/místa podnikání:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoba oprávněná

jednat jménem či za uchazeče:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Osoby zmocněné

k zastupování:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Telefonní/faxové spojení:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

E-mailové spojení:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA - ZAHRANIČNÍ UCHAZEČ:

| Předmět plnění | Cena v Kč bez daně z přidané hodnoty |
| --- | --- |
| Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky (dodávka radarů) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA - UCHAZEČ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

| Předmět plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky (dodávka radarů) | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

TECHNICKÁ ÚROVEŇ NABÍZENÉHO PLNĚNÍ – údaje k dílčímu hodnotícímu kritériu uvedenému v čl. 7.1. písm. b) zadávací dokumentace

| Položka |  |
| --- | --- |
| Rozšíření pracovního frekvenčního rozsahu radaru | Ano / Ne* |
| Možnost kontinuálního měření skutečného vysílaného výkonu pro modifikaci radiolokační rovnice v reálném čase | Ano / Ne* |
| Dostupnost monitorovaných parametrů radarového systému pomocí protokolu SNMP | Ano / Ne* |
| Grafické zobrazení vysílaného pulsu a přijatého signálu v monitorovacím SW | Ano / Ne* |
| Možnost zapínání/vypínání základních částí radaru a ovládání časovače měření z příkazové řádky | Ano / Ne* |

[DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

.…………………………………………………..

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

_________________

* nehodící se škrtněte

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Čestné prohlášení

k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

k veřejné zakázce

Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

Uchazeč:							[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Adresa sídla/místa podnikání:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:							[DOPLNÍ UCHAZEČ]

Prohlašuji tímto čestně, že:

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona	- dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku,

dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona	- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona	- dodavatel není v likvidaci,

dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona 	- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona	- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona	- dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele.

dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona	- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona	- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Příloha č. 3  - Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

k veřejné zakázce

Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že je ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku.

- Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednatza uchazeče]

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení k nabídce uchazeče

Čestné prohlášení k nabídce uchazeče

k veřejné zakázce

Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení:

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

- se v plném rozsahu seznámil s podmínkami zadávacího řízení, veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,

- informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé,

- si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti,

- s podmínkami zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,

- uchazeč, osoba jemu blízká ani žádný zaměstnanec uchazeče ani subdodavatel, osoba jemu blízká ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace,

- uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

- Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednatza uchazeče]

Příloha č. 5 - Závazný návrh smlouvy o dílo

Závazný návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I.

Smluvní strany

  - Objednatel:					Český hydrometeorologický ústav

- sídlo:					Praha 4 - Komořany, Na Šabatce 2050/17, PSČ: 143 06

statutární orgán:		Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu

kontaktní osoba:		RNDr. Pavla Skřivánková, náměstkyně pro meteorologii a klimatologii

- bank. spojení:		ČNB Praha, č. ú.  10006-54132041/0710,

- KB Praha, č.ú. 174-54132041/0100

IČO:					00020699

DIČ:					CZ00020699

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

  - Zhotovitel:								[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- sídlo/místo podnikání:				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- statutární orgán:						[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- bank. spojení:						[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- číslo účtu:							[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:									[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ:									[DOPLNÍ UCHAZEČ]

zapsaný v OR vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) k zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem „Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD“;

- v rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Zhotovitele;

- Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávky týkající se předmětu výše uvedené veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné;

- Zhotovitel tímto výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti;

UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

II.

Předmět Smlouvy

  - Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele následující dílo:

- Dodání dvou (2) nově zhotovených identických pulsních polarimetrických dopplerovských srážkoměrných meteorologických radarů pracujících v pásmu C a zajištění výměny těchto nových radarů za radary umístěné na vrchu Skalky (Drahanská vrchovina, 730 m.n.m) a vrchu Praha (Brdská vrchovina, 860 m.n.m.). Radary musí splňovat podmínku provozování plného bezobslužného provozu a dálkového řízení z radarového centra na observatoři Praha – Libuš. Radiolokátory musí být od stejného výrobce, stejného typu a se shodnou HW i SW konfigurací na obě uvedená stanoviště. Součástí radarových systémů na obou stanovištích musí být nové záložní zdroje napájení (UPS). Součástí dodávky radarů je dále vybavení radarového centra na observatoři Praha – Libuš třemi (3) linuxovými servery pro běh aplikací Objednatele a sada doporučených náhradních dílů pro radary, (dále též souhrnně označováno jako „Dílo“).

- Součástí Díla je rovněž dodávka Díla do místa plnění, jeho instalace, nastavení a montáž Díla, uvedení Díla do provozu včetně prověření bezchybné funkčnosti Díla, dále demontáž stávajících starých radarů a zajištění ekologické likvidace starých radarů v souladu s platnými právními předpisy. Součástí Díla je také dodání veškerých technických dokumentací a uživatelských příruček Objednateli, dodání příslušného potvrzení Objednateli o zajištění ekologické likvidace starých radarů v souladu s platnými právními předpisy, provedení akceptačních testů u výrobce a na místě instalace/ montáže Díla a zaškolení příslušného personálu Objednatele, tj. členů obsluhy Díla. Součástí Díla jsou rovněž veškeré služby, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1  této Smlouvy.

  - Přesná specifikace Díla, k jehož zhotovení a dodání se Zhotovitel ve prospěch Objednatele zavázal, je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Nedílnou součástí této smlouvy je rovněž položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 2 této Smlouvy s oceněním jednotlivých položek plnění Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně provedené Dílo předat Objednateli, převést na Objednatele vlastnické právo k Dílu. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit cenu za Dílo podle této Smlouvy.

III.

Doba a místo plnění Díla

3.1	Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo s veškerou potřebnou péči v nejvyšší kvalitě a jakosti, která odpovídá předmětnému Dílu, Dílo dodá Objednateli a splní veškeré povinnosti dle čl. II. této Smlouvy a to následujícím způsobem ve dvou dílčích plněních:

Plnění Fáze 1 – dodání prvního radaru do místa plnění Brdy včetně zajištění veškerých souvisejících služeb, tj. zejména instalační práce na radarovém stanovišti, dodání příslušného počítačového HW a SW na radarové stanoviště, konfigurace softwaru, příslušná školení HW/SW techniků, dodání příslušné dokumentace k tomuto radaru, provedení akceptačních testů, demontáž starého radaru včetně zajištění jeho ekologické likvidace v souladu s platnými právními předpisy, dodání tří (3) linuxových serverů pro radarové centrum atd., nejpozději do 31.8.2015.

Plnění Fáze 2 – dodání druhého radaru do místa plnění Skalky včetně zajištění veškerých souvisejících služeb, tj. zejména instalační práce na radarovém stanovišti, dodání příslušného počítačového HW a SW, konfigurace softwaru, příslušná školení HW/SW techniků, dodání příslušné dokumentace k tomuto radaru, provedení akceptačních testů, demontáž starého radaru včetně zajištění jeho ekologické likvidace v souladu s platnými právními předpisy, dodání sady náhradních dílů atd., nejpozději do 31.10.2015.

Zhotovitel je povinen dodržet podmínku, aby počátek plnění Fáze 2 nastal nejdříve jeden (1) měsíc po ukončení plnění Fáze 1.

3.2	V případě prodlení Zhotovitele s dodáním dílčího plnění v jednotlivých fázích je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dílčí ceny za plnění, tj. za plnění Fáze 1 nebo Fáze 2 bez DPH za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

3.3	O předání a převzetí plnění v jednotlivých fázích, jakož i o předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán vždy Předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Součástí Předávacích protokolů za jednotlivé fáze plnění a Protokolu o předání a převzetí Díla bude vždy potvrzení o splnění příslušných povinností Zhotovitele dle této Smlouvy pro jednotlivé fáze plnění a součástí Protokolu o předání a převzetí Díla bude potvrzení o splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí dílčích plnění v jednotlivých fázích nebo Díla v případě, že dílčí plnění nebo Dílo vykazují vady nebo není-li splněna některá z povinností Objednatele vyžadována podle čl. II této Smlouvy u dílčích plnění nebo Díla.

3.4	Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla dle Smlouvy smluvními stranami přechází ze Zhotovitele na Objednatele vlastnické právo k Dílu. Nebezpečí škody na Díle nese až do přechodu vlastnického práva na Objednatele Zhotovitel Díla.

3.5	Místem plnění Díla jsou:

Radarové stanoviště Skalky u Protivanova, 49,501N; 16,790E; střední Morava

Radarové stanoviště Brdy - vrch Praha, 49,658N; 13,818E; střední Čechy

Radarové centrum na observatoři Praha-Libuš: adresa - Praha-Kamýk, Generála Šišky 942.

IV.

Cena za Dílo a platební podmínky

  - Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Zhotovitele, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy a položkového rozpočtu uvedeného jako Příloha č. 2 této Smlouvy.

  - A: [PRO ZHOTOVITELE Z ČR] Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dodání Díla a související plnění podle této Smlouvy sjednanou cenu Díla ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých),

DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ]%,

DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých), cena Díla včetně DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých).

Výše sazby DPH, výše DPH a celková cena Díla včetně DPH sjednaná v této Smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Při výkonu této činnosti není Objednatel osobou povinnou k dani podle ust. § 5 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

B: [PRO ZAHRANIČNÍHO  ZHOTOVITELE] Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dodání Díla a související plnění podle této Smlouvy sjednanou cenu Díla ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých),

DPH v zákonné výši na základě samovyměření uhradí Objednatel.

4.3	Cena Díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením Díla, jeho dodáním a poskytnutím veškerých souvisejících služeb Díla dle této Smlouvy. Cena zahrnuje zejména dopravu včetně pojištění, montáž, instalaci, nastavení a uvedení Díla do provozu, předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů Díla vymezených v této Smlouvě, jakož i zaškolení členů obsluhy Díla, dodání technické dokumentace a uživatelské příručky, vše v rozsahu sjednaném v čl. II této Smlouvy, dále rovněž náklady na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty, atesty a převod práv apod.

4.4	Cena za Dílo dle této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena ve dvou (2) dílčích platbách v české měně na základě daňového dokladu – faktury za řádné splnění jednotlivých fází plnění Díla. Cena za dílčí plnění Díla bude Zhotovitelem fakturována nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne dodání dílčích plnění v jednotlivých fázích, tj. ode dne podpisu Předávacích protokolů oběma smluvními stranami.

4.5	Přílohou každé faktury musí být kopie podepsaného Předávacího protokolu vztahujícího se k dané fázi plnění Díla a dále položkový rozpočet vztahující se k dané fázi plnění Díla.

4.6	Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.

4.7	Splatnost faktur se sjednává na 45 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.

4.8	Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.9	Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny plnění.

4.10	V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1	Zhotovitel je povinen dodat Dílo za podmínek dle této Smlouvy, přičemž Dílo musí odpovídat technickým požadavkům specifikovaným v této Smlouvě a v zadávacích podmínkách a musí být bez jakýchkoliv vad.

5.2	Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

5.3	Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na základě této Smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.

5.4	Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v souvislosti s Dílem.

5.5	Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Smlouvy po dobu minimálně 10 let po roce, kdy Objednatel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení Díla. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Smlouvy, zejména poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dále musí být veškeré dokumenty a smluvní písemnosti zabezpečeny před ztrátou, odcizením nebo znehodnocením.

5.6	Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5.7	Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.

5.8	Zhotovitel je povinen dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy.

5.9	Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele ve smyslu ust. § 147a ZVZ, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této Smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 147a ZVZ. Zhotovitel je ve smyslu ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ povinen předkládat Objednateli seznam subdodavatelů a případně jeho přílohy v termínech a rozsahu tam uvedeném. Zveřejnění těchto povinností nemůže být pokládáno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

5.10	Právo užívání software - licence k předmětnému Dílu je poskytována jako neomezená časově, teritoriálně, její cena je zahrnutá v ceně za Dílo. Objednatel není povinen tuto licenci využívat.

5.11	Zhotovitel tímto prohlašuje, že je oprávněn licenci poskytnout ve prospěch Objednatele bez jakýchkoli omezení ze strany třetích subjektů, přičemž předmětný software není zatížen jakýmikoli právy třetích subjektů ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, ani jiných právních předpisů. Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že pokud by kdokoli omezoval práva Objednatele v souvislosti s poskytnutou licencí nebo mu bránil v jejich řádném výkonu, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady takovému jednání zabránit a uhradit Objednateli vzniklou škodu.

5.12	V případě, že prohlášení uvedené Zhotovitelem v bodě 5.11 této Smlouvy se ukáže být nepravdivým, či licence bude v rozporu s výše uvedeným prohlášením Zhotovitele neplatná či poskytnuta v nedostatečném rozsahu, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300.000,--Kč, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. V takovémto případě je Objednatel též oprávněn vyzvat Zhotovitele k dodatečnému zajištění licence v potřebném rozsahu, přičemž v případě nebude-li tato povinnost ze strany Zhotovitele splněna nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Zhotovitelem, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

VI.

Záruka za jakost Díla

6.1 	Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy na Dílo záruku za jakost v délce pěti (5) let. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo Dílo Zhotoviteli dodáno, resp. po dni, kdy byl oběma smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí Díla. V případě výskytu vady po dobu běhu záruky se záruka prodlužuje o dobu od oznámení vady Objednatelem Zhotoviteli po uvedení Díla zpět do řádného a úplného provozu v místě plnění Díla.

6.2	Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky za jakost poskytovat ve prospěch Objednatele bezplatné služby záručního servisu, tj. zejména:

  - řešení problémů prostřednictvím HelpDesku (odpověď v pracovní dny nejpozději do 24 hodin);

  - průběžná aktualizace SW;

  - dodání potřebných náhradních dílů v případě poruchy radaru;

  - dodání náhradních dílů nejpozději do tří (3) pracovních dnů na základě žádosti Objednatele;

  - provádění servisních zásahů na radarovém stanovišti technikem dodavatele nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů na základě žádosti Objednatele.

6.3	Po dobu záruky za jakost je Zhotovitel povinen poskytovat ve prospěch Objednatele technickou podporu prostřednictvím HelpDesku, která bude souviset s řešením případných problémů souvisejících s bezporuchovým provozem Díla. Tato podpora musí být poskytována v pracovní dny nejpozději do 24 hodin od žádosti Objednatele a to v českém nebo anglickém jazyce.

6.4	Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady Díla neprodleně poté, co je zjistí, a to na adresu Zhotovitele: HelpDesk: [DOPLNÍ UCHAZEČ]. Záruční opravy provede Zhotovitel na vlastní náklady bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li smluvními stranami ujednáno písemně (prostřednictvím emailové komunikace s kontaktní osobou Zhotovitele a Objednatele) jinak. V případě nedodržení lhůty pro provedení záruční opravy je Objednatel oprávněn uplatnit na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílčí plnění (dodání konkrétního radaru) za každý, byť i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

VII.

Odstoupení od smlouvy

  - Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.

  - Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit, pokud druhá strana poruší Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za porušení Smlouvy podstatným způsobem se zejména považuje:

  - na straně Zhotovitele, jestliže Dílo bude dodáno jako neúplné nebo nebude mít vlastnosti deklarované Zhotovitelem v jeho nabídce v zadávacím řízení a v této Smlouvě;

  - na straně Zhotovitele, pokud Objednatel (byť dodatečně zjistí), že Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

  - na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

  - na straně Zhotovitele, pokud se zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

7.3	Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.

VIII.

Společná a závěrečná ustanovení

88.1	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tzn. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2	Smluvní pokuty uplatňované dle této Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8.3	Veškeré změny či doplnění Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.

8.4	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Objednatele a Zhotovitele.

8.5	Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

8.6	Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

8.7	Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

8.8	Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace Díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ……………………	V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

__________________________	_______________________________

Český hydrometeorologický ústav	[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

ředitel ústavu

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – podrobná technická specifikace Díla

Zhotovitel je povinen v Příloze č. 1 smlouvy specifikovat nabízené plnění a to v členění na Fázi 1 a Fázi 2, které musí obsahovat veškeré minimální technické parametry stanovené Zadavatelem v čl. 3.1. této zadávací dokumentace a případná další plnění nad minimální technické parametry uvedené v Krycím listu nabídky a dále nabízené uchazečem.

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

……………………………………………

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + jméno osoby a

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče]

Příloha č. 2  Smlouvy o dílo  - Položkový rozpočet

| Fáze 1 – místo dodání radar Brdy |
| --- |
| Položka | Cena [Kč] bez DPH |
| vysílač (polarimetrický, C pásmo, magnetron, solid-state modulator) |  |
| analogová část přijímače (polarimetrický, automatická kalibrace) |  |
| radarová skříň (pro instalaci přijímače a vysílače, moduly automatického monitorování jednotlivých komponent radaru, měřící prvky, napájecí soustava) |  |
| vlnovodná trasa |  |
| anténní mechanika včetně podstavce |  |
| anténa |  |
| anténní kopule (optimalizovaná pro polarimetrická měření) |  |
| digitální přijímač a software pro zpracování signálu a vyhodnocení radarových měření |  |
| počítačový hardware a software pro sledování a řízení jednotlivých komponent radaru, generování základních radarových dat |  |
| instalační a testovací práce (instalace na radarovém stanovišti, FAT, SAT, konfigurace software) |  |
| doprava |  |
| školení HW/SW techniků |  |
| školení meteo-operátorů |  |
| dokumentace |  |
| demontáž starého radaru |  |
| ekologická likvidace starého radaru |  |
| pronájem jeřábu pro demontáž a instalaci |  |
| upevnění kopule, antény - přizpůsobení na stávající konstrukci |  |
| úpravy kabeláže (datové rozvody, elektroinstalace) |  |
| zdroj záložního bateriového napájení |  |
| CELKEM |  |

| Fáze 2 – místo dodání radar Skalky |
| --- |
| Položka | Cena [Kč] bez DPH |
| vysílač (polarimetrický, C pásmo, magnetron, solid-state modulator) |  |
| analogová část přijímače (polarimetrický, automatická kalibrace) |  |
| radarová skříň (pro instalaci přijímače a vysílače, moduly automatického monitorování jednotlivých komponent radaru, měřící prvky, napájecí soustava) |  |
| vlnovodná trasa |  |
| anténní mechanika včetně podstavce |  |
| anténa |  |
| anténní kopule (optimalizovaná pro polarimetrická měření) |  |
| digitální přijímač a software pro zpracování signálu a vyhodnocení radarových měření |  |
| počítačový hardware a software pro sledování a řízení jednotlivých komponent radaru, generování základních radarových dat |  |
| instalační a testovací práce (instalace na radarovém stanovišti, FAT, SAT, konfigurace software) |  |
| Doprava |  |
| školení HW/SW techniků |  |
| školení meteo-operátorů |  |
| dokumentace |  |
| demontáž starého radaru |  |
| ekologická likvidace starého radaru |  |
| pronájem jeřábu pro demontáž a instalaci |  |
| upevnění kopule, antény - přizpůsobení na stávající konstrukci |  |
| úpravy kabeláže (datové rozvody, elektroinstalace) |  |
| zdroj záložního bateriového napájení |  |
| CELKEM |  |

| Fáze 1 – místo dodání radarové centrum na observatoři Praha-Libuš |
| --- |
| Položka | Cena [Kč]bez DPH |
| počítačový hardware a software pro vzdálené sledování a řízení jednotlivých komponent radaru a pro tvorbu pokročilých produktů v radarovém centru - zpracování standardních i polarimetrických veličin |  |
| linuxový server pro radarové centrum |  |
| linuxový server pro radarové centrum |  |
| linuxový server pro radarové centrum |  |
| CELKEM |  |

| Fáze 2 – místo dodání radarové centrum na observatoři Praha-Libuš |
| --- |
| Položka | Cena [Kč] bez DPH |
| sada náhradních dílů |  |
| CELKEM |  |

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

……………………………………………

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + jméno osoby a

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče]

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

k veřejné zakázce

Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Čestné prohlášení

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, zejména, že:

- se uchazeč nepodílel na přípravě či zpracování této veřejné zakázky;

- se na zpracování uchazečovy nabídky nepodílel zaměstnanec Zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;

- nabídka uchazeče není zpracována ve sdružení uchazeče a osoby, která je zaměstnancem Zadavatele či členem realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;

- subdodavatelem uchazeče není zaměstnanec Zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení.

Uchazeč tímto bere na vědomí, že v případě zjištění neetických praktik uchazeče (nabízení, poskytnutí, přijímání nebo zprostředkování nějakých hodnot nebo výhod s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv přímo nebo nepřímo v zadávacím řízení) či v případě zjištění jednání uchazeče v rozporu s obsahem čestného prohlášení uchazeče a skutečností ověřených Zadavatelem na základě spolehlivých informací, případně i na základě využití požádání uchazeče o písemné vysvětlení nebo po přizvání uchazeče pro ústní vysvětlení, vyloučí Zadavatel takového uchazeče bezodkladně ze zadávacího řízení.

- Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednatza uchazeče]

Příloha č. 7 - Rejstřík subdodavatelů

Rejstřík subdodavatelů

k veřejné zakázce

Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Rejstřík subdodavatelů

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí, o jaké plnění se jedná, a dostatečně určitě identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.

Uchazeč tento doklad předkládá pouze v případě, že hodlá svěřit některé části plnění subdodavateli.

| Poř. č. | Specifikace plnění | Identifikace subdodavatele (obchodní firma / název, místo podnikání / sídlo, IČO, telefonní / faxové a emailové spojení) |
| --- | --- | --- |

- Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vybraný uchazeč bude povinen v součinnosti se Zadavatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění veřejné zakázky. Tento přehled bude na vyžádání předáván Státnímu fondu ŽP jako poskytovali podpory.

Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednatza uchazeče]

Příloha č. 8 - Doklady v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ

Doklady v souladu s ust. § 68 odst. 3 ZVZ

k veřejné zakázce

Komplexní obnova srážkoměrných radarů sítě CZRAD

- Identifikace uchazeče:

jméno / obchodní firma:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

adresa místa podnikání / sídla:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Uchazeč předkládá následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Uchazeč předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

[DOPLNÍ UCHAZEČ; pokud nemá formu akciové společnosti, ponechá nevyplněné]

- Uchazeč tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

- Podpis uchazeč / osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednatza uchazeče]

Příloha č. 9 - Definice současného operativního objemového měření CZRAD

Uchazeč si vybere jednu z alternativ, a to buď alternativu A nebo alternativu B, kterou ponechá v návrhu smlouvy, nezvolenou alternativu ze smlouvy vypustí.