Příloha č. 8 ZD

Technická specifikace a požadavky na předmět plnění

| Veřejná zakázka: | Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj (SIMIR) |
| --- | --- |
| Část: | 1. Speciální měřící technika v SSIM |

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	2

2.	Místo plnění	2

3.	Technická specifikace	2

3.1.	Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI	2

3.2.	Vzorkovače DRUM s možností frakcionace aerosolů	8

3.3.	Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx, pro pozaďové stanice a stanice EMEP	8

3.4.	Analyzátory pro měření za pohybu	12

4.	Další požadavky zadavatele	22

5.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	22

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI | 2 | 38434000-6 |
| 2 | Vzorkovač DRUM | 6 | 38434000-6 |
| 3 | Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP | 2 | 38434000-6 |
| 4 | Analyzátory plynných částic a čítač částic včetně příslušenství pro měření za pohybu | 4 | 38434000-6 |

# Místo plnění

| Číslo | Název | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |
| 2 | Vzorkovač DRUM | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 /* |
| 3 | Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx pro pozaďové stanice a stanice EMEP | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 /* |
| 4 | Analyzátory plynných částic a čítač částic včetně příslušenství pro měření za pohybu | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4/* |

/* umístění na místo plnění  provede ČHMÚ po kontrole v KLI,CLI

# Technická specifikace

## Sada analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 pro KLI

Technické podmínky analyzátorů pro kalibrační laboratoř imisí společné pro všechny analyzátory

Analyzátory SO2, NO-NOx, CO a O3 tvoří typovou sadu od jednoho výrobce

Typové schválení:

V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

Splnění směrnice EU a příslušných norem musí být doloženo certifikátem renomované laboratoře

Splňuje normy:

Podle ČSN EN 14211 pro NO-NOx, ČSN EN 14212 pro SO2, ČSN EN 14625 pro O3 a ČSN EN 14626 pro CO

Pro mezilaboratorní zkoušky splnění normy ISO 13528:2005 pro laboratorní měření

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

Provozní podmínky:

Minimálně měsíční bezobslužný provoz, bez nutnosti přívodu chladícího nebo jiného média pro vlastní měření

Referenční úroveň:

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislá pouze na stabilitě vlastního měřícím systému,

nesmí být vázána nebo korigována v závislosti na externích nebo interních referenčních a/nebo kalibračních zdrojích

Nastavení parametrů:

Všechny kalibrační parametry měřidel musí být dostupné a manuálně měnitelné elektronickými potenciometry, referenční

úroveň a citlivost měřidla musí být nezávislá na jakémkoliv dalším nedostupném parametru umožňujícím změnu kalibrace.

Standardní parametr citlivosti měřidla (span) pro správnou kalibraci musí být přibližně roven jedné.

Nejistota měření:

Požadovaná stabilita a rozšířená nejistota měření pro k=2 analyzátorů při laboratorním použití v rozsahu teplot 20÷28°C

a normálním barometrickém tlaku v nadmořské výšce 300 m (988 hPa) je stanovena v TP každého typu analyzátoru.

Výstupy:

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb (nebo µmol/mol, ppm) na displeji i digitálním výstupu

Digitální vstupně/výstupní propojení všech analyzátorů do PC pomocí LAN vstupu/výstupu

Display:

Hodnota měřené koncentrace v rozlišení podle typu měřidla s indikací záporných hodnot

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu a nastavení všech parametrů majících vliv na kalibraci měřidla

Časová konstanta:

Nastavitelná od 20 do 300 sec, bez dynamického přepínání nebo možností vypnutí dynamického přepínání

Diagnostika:

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení všech kalibračních parametrů měřidla

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat v non-volatilní paměti měřidla

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru s nastavením limitů pro alarmy

Software pro PC:

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry:

montáž do standardního stojanu 19", montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru

Čerpadlo:

Interní pro všechny analyzátory

Vstupní filtr:

Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

Připojení:

Swagelok 1/4" z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

Průtok vzorků:

Součet průtoků vzorku pro analyzátory SO2 + NOx + CO ≤  2,7 l/min a pro analyzátor O3 ≤  1,6 l/min

Vstup vzorku:

Přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3 se zdrojem O3)

Pracovní teplota:

15-35 °C

Napájecí napětí:

230 V / 50 Hz, euro PC kabel

Příkon náběh/provoz:

< 300 W náběh / < 150 W střední

Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí

Dokumentace:

Odborně přeložená dokumentace v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor

včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

Servis:

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů podle ISO 9001 nejméně po dobu 10ti let

Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující  pracovní den

Oprava závad a uvedení měřidla do bezvadného stavu do tří pracovních dnů v místě dodávky.

Spotřební materiál:

Seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů)

Technické podmínky analyzátoru SO2 pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidu siřičitého v ovzduší:

Měřící metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		≥ 0÷1000 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový pro 0÷500 nmol/mol

Rozlišení displeje:		≤  0,1 nmol/mol (ppb) nebo 0,5 % měřené hodnoty

Temný proud PMT *):	odpovídá měřené hodnotě na displeji ≤  20 nmol/mol při teplotě                  PMT > 10 °C

Šum nulové hodnoty **):	≤  0,20 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  0,4 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol

Šum měřené hodnoty **):	≤  2 nmol/mol RMS při koncentraci 500 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  0,6 l/min (0,8 l/min při splnění součtu průtoků SO2+NOx+CO)

*) PMT  - fotonásobič

**) při časové konstantě 60 sec

***) při změně teploty okolí < 2°C

Technické podmínky analyzátoru NO-NO2-NOx pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidů dusíku v ovzduší:

Měřící metoda:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		 ≥ 0÷2000 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		≤  0,1 nmol/mol (ppb) nebo 0,5 % měřené hodnoty

Temný proud PMT *):	odpovídá měřené hodnotě na displeji ≤  4 nmol/mol při teplotě PMT > -5 °C

Konvertor NO2 >> NO:	molybdenový

Vysoušeč pro zdroj ozónu:	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač ozónu:	katalytický (bezobslužný)

Šum nulové hodnoty **):	≤  0,30 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  0,5 nmol/mol NO-NOx

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol NO-NOx

Šum měřené hodnoty **):	≤  2 nmol/mol RMS při koncentraci 500 nmol/mol NOx

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol NOx

Přesnost:			≤  +/- 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  0,8 l/min (1,0 l/min při splnění součtu průtoků SO2+NOx+CO)

*) PMT  - fotonásobič

**) při časové konstantě 60 sec

***) při změně teploty okolí < 2°C

Technické podmínky analyzátoru CO pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření oxidu uhelnatého v ovzduší:

Měřící metoda:		nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		≥ 0÷50000 nmol/mol (0÷50 µmol/mol)

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		≤  1 nmol/mol (ppb) nebo 0,1 % měřené hodnoty nebo

≤  0,001 µmol/mol (ppm) nebo 0,1 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty **):	≤  30 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  20 nmol/mol

Drift nuly (30 min.):		≤  30 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  200 nmol/mol

Šum měřené hodnoty **):	≤  40 nmol/mol RMS při koncentraci 20000 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,3 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Opakovatelnost ***):	≤  0,2 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,2 % z rozsahu 20000 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  1,0 l/min

**) při časové konstantě 60 sec po dobu 30 min. a změně teploty okolí < 1°C

***) při změně teploty okolí < 1°C

Technické podmínky analyzátoru O3 pro KLI

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx, CO a O3 musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření ozónu v ovzduší:

Měřící metoda:	ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:	≥ 0÷10000 nmol/mol

Rozsahy interní:	interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:	≤  0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

SRP kompatibilita:	- RS232 sériový port pro připojení ke Standardnímu referenčnímu fotometru NIST USA

- včetně funkčního ovladače pro přenos dat do řídícího programu SRP v.4.4.1 a novější

- s možností nastavení všech parametrů sériového přenosu

Vstup vzorku:	vstupní solenoidový ventil se softwarovým řízením přepnutí na interní zdroj ozónu

Šum nulové hodnoty *):	≤  0,20 nmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  0,4 nmol/mol

Drift nuly (≤ 1 měsíc):	≤  0,2 nmol/mol

Šum měřené hodnoty *):	≤  1 nmol/mol RMS při koncentraci 1000 nmol/mol

Drift zesílení (≤ 1 měsíc):	≤  +/- 0,4 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost:		≤  0,3 % z rozsahu 500 nmol/mol

Reprodukovatelnost:	≤  0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 0,4 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  1,6 l/min,

Interní zdroj ozónu:		regulovatelný interní zdroj ozónu 2÷1000 nmol/mol při průtoku 5l/min

*) při časové konstantě 60 sec

## Vzorkovače DRUM s možností frakcionace aerosolů

vzorkovače pro odběr venkovního ovzduší s průtokem alespoň 10 l/min

součástí vzorkovače musí být zařízení pro separaci aerosolu alespoň do 8 velikostních frakcí

největší vzorkovaná velikostní frakce musí mít horní hranici velikostí v rozmezí do minimálně 2,5 µm

nejmenší vzorkovaná velikostní frakce musí mít dolní hranici velikostí maximálně 0,1 µm

nejmenší vzorkovaná velikostní frakce musí mít horní hranici velikostí maximálně 0,3 µm

vstupní předseparátor oddělující částice větší, než maximálně 10 µm

automatické obnovení odběru po výpadku elektrického napájení; všechna naměřená data a nastavení zařízení musí být bezpečně uloženo v paměti zařízení

možnost nastavení intervalu měření od alespoň 12 hodin do alespoň 168 hodin

možnost odloženého startu měření (start od určitého data a hodiny)

odběrová hlavice ve výšce v rozmezí 1,5 metru až 2,5 metru nad povrchem

zařízení musí být umístěno v nerezovém boxu nebo v provedení vylučujícím rezavění a poškození povětrnostními podmínkami s ochranou proti rezavění

podpěrná konstrukce vzorkovače s délkou nohy nebo podstavce v takové délce, aby bylo možné vzorkovače obsluhovat – pokud je odběrová hlavice výše než 1,8 m nad povrchem, součástí dodávky každého vzorkovače musí být schůdky/podstavec/štafle pro přístup k odběrové hlavici pro její čištění

vzorkovač musí umožňovat bezpečný a spolehlivý provoz ve venkovním prostředí po celý rok, musí spolehlivě pracovat při teplotách v rozmezí od −30 do +40 °C, při dešti i sněžení, tj. v nížinách i na horách

Další požadavky zadavatele

1 ks kalibrovaného průtokoměru plynu s rozsahem průtoků od 0 l/min do pracovního průtoku dodávaného vzorkovače +15 % (alespoň 8 kalibračních bodů)

## Sada citlivých analyzátorů SO2 a NO-NOx, pro pozaďové stanice a stanice EMEP

Technické podmínky společné pro všechny analyzátory

Analyzátory SO2 a NO-NOx tvoří typovou sadu od jednoho výrobce

Typové schválení:

V souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008

Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem renomované laboratoře

Splňuje normy:

Podle ČSN EN 14211 pro NO-NOx, ČSN EN 14212 pro SO2

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru

Nejistota laboratorní:

Rozšířená nejistota měření (k=2) testovaných analyzátorů v laboratorních podmínkách při koncentracích dle norem

Nejistota polní:

Rozšířená nejistota měření (k=2) testovaných analyzátorů v polních podmínkách při koncentracích dle norem

Referenční úroveň:

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislá pouze na vlastním měřícím systému, příp.

na měření temného proudu fotonásobičů, nesmí být korigována pomocí interních referenčních nebo kalibračních zdrojů

Provozní podmínky:

minimálně měsíční bezobslužný provoz, bez nutnosti přívodu chladícího nebo jiného média

Výstupy:

Hodnota měřené koncentrace v nmol/mol (ppb) nebo pmol/mol (ppt)

Úplná kompatibilita sběru dat a ovládání s analyzátory SSIM.

Display:

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace

Menu zobrazené v angličtině s možností výpisu a nastavení všech základních parametrů majících vliv na kalibraci měřidla

Diagnostika:

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně týdenních naměřených dat v non-volatilní paměti měřidla

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru kompatibilní s analyzátory SSIM

Nastavení limitů pro alarmy, diagnostika

Software pro PC:

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry:

montáž do standardního stojanu 19", montážní pojezdy (rack-mount) musí být součástí každého analyzátoru

Vstupní filtr:

Interní nebo externí PTFE (teflon) držák pro filtr o průměru 47 mm

Připojení:

Swagelok 1/4" nebo 6 mm z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky

Vstup vzorku:

Přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Pracovní teplota:

15-35 °C

Napájecí napětí:

230 V / 50 Hz, euro PC kabel

Automatické spuštění analyzátoru po výpadku napájecího napětí

Dokumentace:

Odborně přeložená dokumentace v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor

včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů

Servis:

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů podle ISO 9001 nejméně po dobu 10ti let

Reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den

Oprava závad a uvedení měřidla do bezvadného stavu do tří pracovních dní v místě dodávky.

Spotřební materiál:

Seznam spotřebního materiálu potřebného pro dvouletý provoz (mimo vstupních filtrů)

Technické podmínky analyzátoru SO2

Analyzátor je součástí sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2 a NO-NOx musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidu siřičitého v ovzduší:

Měřící metoda:		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah:		≥ 0÷200 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		≤  10 pmol/mol Nejistota měření:		30 pmol/mol (ppt) nebo 5 % (k=2)

Šum nulové hodnoty:	≤  25 pmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  50pmol/mol

Drift nuly (24 hod):		≤  200 pmol/mol

Drift zesílení (24 hod):	≤  +/- 01 % z rozsahu 100 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  1,5 l/min

Čerpadlo:			Interní

Technické podmínky analyzátoru NO-NO2-NOx

Analyzátor je součástí typové sady a mimo splnění společných technických podmínek analyzátorů SO2, NO-NOx musí plnit i tyto TP pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidů dusíku v ovzduší:

Měřící metoda NO:		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící metoda NO2:	konverze NO2 > NO pomocí selektivního konvertoru PLC/BLC

Měřící rozsah:		≥ 0÷500 nmol/mol

Rozsahy interní:		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje:		≤  10 pmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Nejistota měření NO:	30 pmol/mol (ppt) nebo 3 % (k=2)

Nejistota měření NO2:	50 pmol/mol (ppt) nebo 5 % (k=2)

Šum nulové hodnoty:	≤  NO: 25 pmol/mol RMS, NO2: 25 pmol/mol RMS

Detekční limit:		≤  NO: 50 pmol/mol, NO2: 100 pmol/mol

Drift nuly (24 hod):		≤  NO:  100 pmol/mol, NO2: 100 pmol/mol

Drift zesílení (24 hod):	≤  +/- 1 % z rozsahu 100 nmol/mol

Přesnost:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Linearita:			≤  +/- 1% z rozsahu 100 nmol/mol

Průtok vzorku:		≤  2,2 l/min

Vysoušeč pro zdroj ozónu:	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač ozónu:	katalytický (bezobslužný)

Čerpadlo:			Interní nebo externí.

## Analyzátory pro měření za pohybu

Analyzátory musí plnit uvedené parametry pro kontinuální měření jednotlivých polutantů ve vnějším ovzduší v klimatických podmínkách odpovídajících území České republiky.

Analyzátory plynných polutantů musí být z jedné typové řady jednoho výrobce.

Kombinovaný analyzátor oxidů dusíku NO, NO2, NOX a troposférického ozónu O3

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21.5.2008.

Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy ČSN EN 14211:2013, nebo US EPA FNA-1194-099 pro NO, NO2, NOX a ČSN EN 14625:2013 nebo US EPA EQOA-0514-214 pro O3.

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část pro oxidy dusíku

Měřící metoda		chemiluminiscence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 10 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	≤ 0,30 nmol/mol RMS

Detekční limit		≤ 0,50 nmol/mol NOX

Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol NOX

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku		≤ 0,8 l/min

Vysoušeč pro zdroj O3	permeační (bezobslužný)

Odstraňovač O3		katalytický (bezobslužný)

Měřicí část pro ozón

Měřící metoda		ultrafialová absorpční fotometrie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 1 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Nejistota laboratorní	rel. nejistota do 6 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

Nejistota polní		rel. nejistota do 12 % (k = 2) při koncentraci O3 120 nmol/mol

Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	≤ 1,00 nmol/mol RMS

Detekční limit		≤ 2 nmol/mol

Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Přesnost			≤ ± 0,5 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 1000 nmol/mol

Průtok vzorku		≤ 1,6 l/min

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů (neplatí pro analyzátor O3).

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériové rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení naměřených dat ve vnitřní paměti alespoň pro uplynulých 24 hodin.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

- 15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu pro každou měřenou látku.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost jednotlivého přístroje je ≤ 25 kg včetně případného externího čerpadla.

S analyzátorem bude dodáno externí čerpadlo vzorku dostatečného výkonu plus jedno záložní identické.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor oxidu siřičitého SO2

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21. 5. 2008.

Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy ČSN EN 14212:2013 nebo US EPA EQSA-0495-100.

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část

Měřící metoda		ultrafialová fluorescence s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 5 000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový pro 0 ÷ 500 nmol/mol

Rozlišení displeje		≤ 0,1 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	≤ 0,30 nmol/mol RMS

Detekční limit		≤ 0,5 nmol/mol

Drift nuly (24 hod)		≤ 1,0 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 1 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 500 nmol/mol

Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 500 nmol/mol

Průtok vzorku		≤ 0,8 l/min

Interní čerpadlo vzorku

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat ve vnitřní paměti.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

- Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí.

- Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla.

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost přístroje je ≤ 25 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor oxidu uhelnatého CO

Typové schválení v souladu se směrnicí evropského parlamentu a rady EU 2008/50/ES z 21.5.2008.	Plnění směrnice musí být doloženo certifikátem akreditované laboratoře.

Splnění normy ČSN EN 14626:2013, nebo US EPA RFCA-1093-093.

Parametry norem musí být splněny při odečtu měřených hodnot na displeji analyzátoru.

Požadovaná stabilita referenčních hodnot a citlivosti analyzátorů musí být závislé pouze na vlastním měřícím systému. Nesmí být vázána nebo korigována pomocí referenčních nebo kalibračních zdrojů.

Měřicí část

Měřící metoda 		nedisperzní infračervená spektroskopie s úplnou kompenzací teploty a tlaku vzorku

Měřící rozsah		0 ÷ 50000 nmol/mol

Rozsahy interní		interně jednorozsahový

Rozlišení displeje		≤ 10 nmol/mol nebo 0,5 % měřené hodnoty

Šum nulové hodnoty	≤ 30 nmol/mol RMS

Detekční limit		≤ 40 nmol/mol RMS

Drift nuly (24 hod)		≤ 100 nmol/mol

Drift zesílení (24 hod)	≤ ± 1 % z rozsahu

Odezva			≤ 40 s pro 90 % rozsahu

Přesnost			≤ ± 1 % z rozsahu nebo 100 nmol/mol

Opakovatelnost		≤ 0,5 % z rozsahu 10000 nmol/mol

Linearita			≤ ± 1 % z rozsahu 10000 nmol/mol

Průtok vzorku		≤ 1,0 l/min

Interní čerpadlo vzorku

Vstup vzorku

Připojení vzorku přes swagelok 1/4” z elektrolyticky leštěného nerezu nebo teflonu pro připojení trubky.

Vstupní filtr interní nebo externí PTFE (teflon). Držák pro filtr o průměru 47 mm.

Vstup vzorku přímo na filtr a/nebo do měřícího systému analyzátoru bez přepínacích ventilů.

Výstupy

Hodnota měřené koncentrace v jednotkách nmol/mol nebo ppb.

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Display

V základní obrazovce minimálně měřená hodnota koncentrace v požadovaném rozlišení a indikace alarmů.

Při překročení kompenzace nulové hodnoty analyzátorů musí být indikována záporná koncentrace.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Diagnostika

Komplexní řízení parametrů analyzátoru, možnost manuálního nastavení kalibračních parametrů měřidla.

Výpočet minutových průměrů a uložení nejméně jednodenních naměřených dat ve vnitřní paměti.

Možnost ukládání a zobrazení RAW dat.

Plná vnitřní a dálková diagnostika pro všechny podstatné funkce analyzátoru.

Nastavení limitů pro alarmy.

Software pro PC

Zobrazení všech základních hodnot a diagnostiky na obrazovce PC a dálkové řízení všech funkcí.

Dálkové ovládání základních funkcí a možností dálkového sběru dat i dodatečného přenesení dat z paměti měřidla.

Rozměry

Montáž do standardního stojanu 19”.

Výška jednotlivého přístroje maximálně 10,5“.

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Příkon ≤ 300 W náběh, ≤ 150 W střední příkon při provozu.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření ≤ 30 min od zapnutí.

Hmotnost přístroje je ≤ 25 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Analyzátor suspendovaných částic PMX

Přístroj musí být v souladu se standardem VDI 4202-1, VDI 4203-3.

Přístroj musí mít prokázánou ekvivalenci s referenční metodou (ČSN EN 12341) pro frakce aerosolových částic PM10 a PM2,5 podle návodu na prokázání ekvivalence (ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/equivalence.pdf) a být v souladu s normovanou metodou pro automatické měření aerosolových částic (ČSN P CEN/TS 16450).

Certifikován v souladu s EN 15267-1 a 2 (type approval).

Splnění podmínek musí být doloženo certifikáty akreditované laboratoře.

Měřicí část

Měřicí metoda			Optická aerosolová spektrometrie

Měřicí rozsah (velikost)		≤ 0,20 ÷ 100 μm

Měřicí rozsah (počet částic)		0 ÷ 20 000 částic/cm3 a vyšší

Měřicí rozsah (hmotnost)		0 ÷ 10 000 μg/m3 a vyšší

Průtok vzorku			3 ÷ 5 l/min

Kontinuální měření

Interval zobrazení a ukládání výsledků volitelný	≤ 5 s ÷ 1 h nebo delší

Výstupy

Digitální výstup přes síťové rozhraní LAN/Ethernet a sériově rozhraní RS232.

Možnost interního ukládání RAW dat minimálně 24 hodin měření.

Display

Dotyková obrazovka se zobrazením provozních a alarmových stavů a okamžitých výsledků měření, umožňující nastavení přístroje.

Menu zobrazené v angličtině nebo češtině s možností výpisu všech základních parametrů, které mají vliv na kalibraci měřidla.

Software pro PC

Software umožňující ukládání, prohlížení a základní editaci dat na externím počítači a plné dálkové ovládání přístroje.

Rozměry

Stolní provedení umožňující variantně montáž do standardního stojanu 19” a vnějšího housingu.

Výška přístroje maximálně 10,5“ (ovládací část bez měřicí sondy).

Součástí každého přístroje bude příslušenství pro fixaci přístroje k přednímu rámu stojanu.

Pracovní teplota

15 ÷ 35 °C

Napájení

Napětí AC 230 V / 50 Hz

Kabel s vidlicí CEE 7/7 či CEE 7/5

Střední příkon při provozu ≤ 200 W.

Dokumentace

Odborně přeložená dokumentace v českém jazyce v tištěném i digitalizovaném tvaru pro každý analyzátor, včetně pneumatických i elektrických schémat a seznamu základních komponentů a náhradních dílů.

Servis

Garance zajištění potřebných náhradních dílů a servisních zásahů nejméně po dobu 10ti let.

Ostatní

Součást dodávky je sonda s TSP hlavicí určená do běžných atmosférických podmínek střední Evropy pro celoroční měření.

Variantně oddělitelná měřicí část přístroje pro umístění mimo přístroj, dodávka včetně boxu „housingu“ měřicí části je-li výrobcem předepsán nebo doporučen a ohebného propojení měřicí a ovládací části v minimální délce 3 m.

Oddělení a propojení měřicí části nevylučuje úplnou kontrolu a ovládání přístroje, není požadován autonomní provoz měřicí části.

Provoz nevyžaduje, kromě napájení a případně filtru vzorku, externí zdroje nebo příslušenství, pokud není výslovně uvedeno jinak a interní sestava neobsahuje spotřební části a díly s životností kratší než 1 rok. Vyjma filtrů vzorku, pokud je filtr součástí vnitřní sestavy. Tyto filtry musí být vyměnitelné bez demontáže přístroje.

Doba uvedení přístroje do plného provozního stavu, tj. stabilní a připravený k měření. Je ≤ 10 min od zapnutí.

Přístroj umožní minimálně 30ti denní provoz bez zásahu obsluhy včetně sběru a interního ukládání naměřených dat v desetiminutových intervalech.

Přístroj umožní uživatelskou kontrolu funkce a nastavení pomocí externího média.

Přístroj umožní připojení soupravy čidel pro kontrolu podmínek vnějšího prostředí v minimální sestavě teplota, relativní vlhkost, tlak a tyto údaje bude zobrazovat a ukládat. Provoz přístroje nebude podmíněn připojením těchto čidel.

Hmotnost přístroje je ≤ 10 kg.

Provoz přístroje nebude podmíněn ani omezen periodickými kontrolami u výrobce nebo servisem.

Součástí dodávky je venkovní skříň „housing“ uzpůsobená pro montáž přístroje ve složeném stavu (sonda a měřicí část není oddělena od ovládací) včetně prostupů pro napájení s ochranou materiálu proti účinkům vnějšího prostředí a výstrojí, která umožní udržet podmínky vnitřního prostředí skříně v mezích předepsaných pro provoz přístroje za jakýchkoli vnějších atmosférických podmínek běžných pro Českou republiku. Maximální velikost 2 000 × 700 × 500 mm (v-š-h). Maximální hmotnost včetně příslušenství a přístroje 70 kg. Nejnižší požadované elektrické krytí sestavy je IP 65 dle ČSN EN 60 529. Skříň musí být uzamykatelná.

Součástí dodávky je souprava meteočidel ke sledování podmínek vnějšího prostředí včetně propojení s přístrojem v minimální sestavě t, h, p. Údaje zobrazitelné, ukládané. Čidla musí mít možnost uživatelského nastavení a kontroly.

Součástí dodávky je souprava pro uživatelskou kontrolu funkce přístroje pomocí vnějšího média včetně tohoto média.

Přenosný počítač (notebook)

Odolné chassis a víko displeje.

Odolný vůči vibracím.

Displej antireflexní, 15” ÷ 16” s rozlišením 1920 × 1080 a vyšší.

Síťové rozhraní LAN (konektor RJ-45).

Česká klávesnice včetně numerické.

Nainstalovaný operační systém.

Nainstalovaný software k obsluze a dálkovému řízení všech analyzátorů a ukládání on-line naměřených hodnot z analyzátorů.

Adaptér pro napájení ze sítě 230 V / 50 Hz.

Switch

Přenosová rychlost 100/1000 Mb/s.

8 a více portů RJ-45.

Odolné pouzdro.

Napájení ze sítě 230 V / 50 Hz.

Ostatní

Dodávka bude obsahovat propojovací kabeláž pro komunikaci přes LAN (Ethernet).

Nutnou součástí dodávky bude osazení aparatury do stojanu odběratele, zapojení kompletní sestavy, zprovoznění a předvedení funkčnosti.

Konfigurace a výkon hardwaru bude umožňovat současný běh systémů pro správu a řízení všech analyzátorů.

# Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace, uvedení do provozu v místě instalace

- seznámení obsluhy s přístrojovou technikou

- záruční doba minimálně 24 měsíců

- reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení, pokud se strany nedohodnou jinak

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s  § 103, odst. 4 zákona následující požadavky:

- Účastník prokáže splnění požadavků zadavatele na technickou specifikaci dodávky prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky.

- Účastník musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Účastník musí předložit doklady (certifikát, osvědčení apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).