Příloha č. 8 ZD

Technická specifikace a požadavky na předmět plnění

| Veřejná zakázka: | Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj (SIMIR) |
| --- | --- |
| Část: | 2. Laboratorní technika pro stanovování znečištění ovzduší |

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	2

2.	Místo plnění	2

3.	Technická specifikace	2

3.1.	Analyzátor GC-FID pro analýzy BTX	2

3.2.	Analyzátor HR ICP MS  (High Resolution ICP-MS)	4

3.3.	Spektrofotometr pro analýzy NH3 a NH4+	5

4.	Další požadavky zadavatele	6

5.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	6

6.	Příloha  – Seznam prekurzorů ozonu podle směrnice 2002/3/EC	6

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analyzátor GC-FID pro analýzy BTX (plynový chromatograf s plamenově ionizačními detektory (FID) a prekoncentrátoru s příslušenstvím včetně hardwaru) | 1 | 38432210-7 |
| 2 | Analyzátor HR ICP MS (High Resolution ICP-MS) | 1 | 38433100-0 |
| 3 | Spektrofotometr pro analýzy NH3 a NH4+ | 1 | 38433000-9 |

# Místo plnění

| Číslo | Název | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analyzátor GC-FID pro analýzy BTX (plynový chromatograf s plamenově ionizačními detektory (FID) a prekoncentrátoru s příslušenstvím včetně hardwaru) | KLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |
| 2 | Analyzátor HR ICP MS (High Resolution ICP-MS) | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |
| 3 | Spektrofotometr pro analýzy NH3 a NH4+ | CLI ČHMÚ, Generála Šišky 942/1, 14300 Praha 4 |

# Technická specifikace

## Analyzátor GC-FID pro analýzy BTX

Plynový chromatograf

- vytvoření teplotních programů (minimálně 4 teplotní rampy, přírůstek 1 °C)

- rychlost ochlazení ze 200 °C na 40 °C maximálně 300 sekund

- rychlost nárůstu teploty až 120 °C/min

- injektor split/splitless s automatickou kontrolou průtoku a tlaku

- elektronické pneumatické řízení a kontrola tlaku nosného plynu

- dvoukolonový systém kapilárních kolon pro stanovení a dokonalé rozdělení (doba analýzy maximálně 50 minut) prekurzorů ozonů (uvedené ve směrnici 2002/3/EC)

- možnost paralelní analýzy (jedna kolona s rozsahem stanovovaných látek ethan-isopren, druhá kolona s rozsahem stanovovaných látek heptan-1,2,3 trimethylbenzen, nepožadujeme separaci m-xylen a p-xylen)

- požadovaná životnost kolon minimálně 1000 analýz

- 2x plamenově ionizační detektor (FID)

- analýza vzorku v koncentračním rozsahu pmol∙mol−1 – µmol∙mol−1 (ppt a ppm) v jedné sekvenci a stanovení různě těkavých organických látek

- možnost externího startu a výstupu „ GC ready“ pro požadavky termálního desorbéru

- funkce testování netěsnosti spojení tepelného desorbéru a plynového chromatografu

- možnost ovládání přístroje pomocí software PC a zároveň přímo z panelu přístroje

- základní sada spotřebního materiálu pro provoz přístroje na dobu 5 let

Prekoncentrátor

- zařízení pro minimálně dvoustupňovou termální desorpci

- zakoncentrování desorbovaného vzorku s použitím kapalného dusíku

- kryofokusická past s teplotním rozsahem −190 °C – +100°C (s přírůstkem minimálně 10 °C/min)

- v průběhu zakoncentrování vzorku odstranění vody, kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého

- možnost přenosu desorbovaných par vzorku proudem inertního plynu do plynového chromatografu vyhřívanou trubicí (teplota přechodové trubice 50 – 200 °C)

- přímé zavedení vzorku do prekoncentrátoru

- objem dávkovaného vzorku minimálně 100ml

- možnost dávkování vzorku o různé koncentraci bez nutnosti provádět ruční ředění

- hmotnostní průtokoměr v rozsahu 20 – 180 ml/min

- opakovatelnost nástřiku vzorku minimálně ± 0,5 %

- analýza vzorku v koncentračním rozsahu pmol∙mol-1 – µmol∙mol-1 (ppt a ppm) v jedné sekvenci a stanovení různě těkavých organických látek

- zamezení kontaminace a ztrátě těkavých organických látek před a po analýze

Hardware

- PC vhodný pro GC/FID software a software pro termální desorpci (min. Core i5, min. 4 GB RAM, značkový – nikoliv OEM zdroj)

- nejméně 22“ LED LCD monitor

- nejméně 2x HDD 1TB RAID 1

- DVD RW mechanika

Software

- operační systém kompatibilní s MS Windows Profesional v poslední aktuální verzi, kompatibilní s Microsoft Office Profesional v nejaktuálnější distribuované verzi

- SW umožňující kompletní programování a ovládání plynového chromatografu,

- SW umožňující kompletní programování a ovládání termálního desorbéru

- SW pro sběr, vyhodnocení a analýzu dat s popisem manuální a automatické detekce (možnost převést výsledky do Microsoft Office Excel)

- SW pro kontrolu QA/QC parametrů

- ke každému individuálnímu softwaru validační protokol a manuál v českém jazyce

Příslušenství:

- na dobu provozu 5let:  1 x náhradní kolona od každého typu

Provozní podmínky

- Přístroj bude umístěn v laboratoři za provozních podmínek (15 – 30 °C).

- Požadujeme zařízení od jednoho výrobce.

- Požadujeme uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, odzkoušení a odladění metody pro analýzu prekurzorů ozonu na opakovaném nástřiku standardu dodaném kalibrační laboratoří imisí  ČHMÚ.

- Mez stanovení metody je minimálně 5 pmol∙mol-1 (ppt) při nástřiku vzorku 200 ml. Seznam stanovovaných prekurzorů ozonu je uveden v příloze této technické specifikace.

Zabezpečení provozu měřícího systému – související služba

- Seznámení pracovníka pro obsluhu GC/FID a termální desorpce se zařízením na pracovišti v laboratoři.

- Seznámení  pracovníka s HW a SW v sídle dodavatele nebo na jiném pracovišti v ČR.

- Délka záruční doby minimálně 2 roky. V případě prodloužené záruky uveďte její délku.

- Záruční a pozáruční servis zařízení.

## Analyzátor HR ICP MS  (High Resolution ICP-MS)

HR ICP-MS analyzátor včetně příslušenství

- analyzátor HR – ICP-MS vyrobený výrobcem s platnou certifikací ISO 9001

- polohovatelná plazmová hlavice (v osách x, y a z) s možností optimalizovat polohu za chodu plazmy a nastavení této polohy uložit

- RF generátor plazmy s maximálním výkonem alespoň 1600 W

- schopnost měřit ročně alespoň 15.000 vzorků

- způsobilost měřit bez dozoru obsluhy (např. přes noc)

- dlouhodobě stabilní na všech hmotách spektra (uveďte příklady pro Ni, As, Cd, Pb)

- možnost automatického i ručního ladění parametrů

- možnost uložení výsledku ladění parametrů do profilu nastavení

- manuálně nastavitelné napětí detektoru

- ochrana proti poškození přístroje při poklesu tlaku chladicí vody nebo poklesu tlaku argonu

- možnost změny vlastnosti vzorků po doměření experimentu (např. co je kalibrační standard a jaká je jeho koncentrace, změna názvů vzorků, faktory ředění…)

- možnost vyřadit vzorky z kalibrace po doměření experimentu (např. špatná poloha v dávkovači)

- exportování dat do formátu přijatelného Microsoft Excelem

- možnost „semi-kvantitativní kalibrace“

- automatický dávkovač vzorků s kapacitami alespoň 200 vzorků (zkumavky o objemu 13 až 14 ml –průměr přibl. 16 mm) a 80 vzorků (nádobky o průměru 25 mm) s ochranou analyzovaných vzorků proti prachu (např. formou zakrytí dávkovače)

- vhodný chladící okruhu (chiller)

- náhradní sadu konusů, plazmovou hlavici, mlžnou komoru a zmlžovač

- obslužné PC s vhodným SW pro zpracování naměřených výsledků (např. MS Excel)

- SW pro vedení regulačních diagramů (např. EffiValidation)

- síťová laserová tiskárna s oboustranným tiskem do formátu A3

- síťový router s GLAN rozhraním

- externí 2,5“ HDD pro zálohování technologických dat o kapacitě alespoň 1 TB s rozhraním alespoň USB 3.0 a vyšším

záložní zdroj UPS:

- napěťově a frekvenčně nezávislá

- výkon alespoň 20 kVA

- 3-fázový vstup, výstup podle dodaného HR ICP-MS analyzátoru

- možnost připojení více zařízení (HR ICP-MS, dávkovač, pumpa, PC, router,…)

- s web-managementem (LAN kartou)

- schopná poslat signál pro vypnutí více zařízení po LAN

- schopnost self-testů a odeslání jejich výsledků automaticky po e-mailu

## Spektrofotometr pro analýzy NH3 a NH4+

Automatický průtokový spektrofotometrický analyzátor pro stanovení amonných iontů ve srážkách a v ovzduší včetně příslušenství:

- jednokanálová systémová jednotka s analytickým modulem pro měření amonných iontů ve vodném prostředí

- automatický podavač vzorků, autosampler pro minimální počet 100 vzorků

- MD 0,01 mg/l NH4+

- rozsah měření 0,01 – 4 mg/l NH4+ bez objemové úpravy vzorků

- dilutor on-line pro ředění vzorků ležících mimo rozsah kalibrace

- množství vzorku na 1 nasátí: do 5ml

- doba trvání 1 analýzy: do 5 minut

- čerpadlo

- použití netoxických chemikálií (bez fenolová metoda)

- externí řídící počítač s monitorem, myší, klávesnicí a laserovou tiskárnou

- uživatelský software pracující pod MS Windows nejméně 7

- exportování dat do formátu Microsoft Excel

- operační příručka k použití v českém jazyce

- instalace a seznámení obsluhy s přístrojovou technikou

# Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace a uvedení do provozu v místě dodání

- seznámení  obsluhy s přístrojovou technikou na pracovišti

- záruční doba minimálně 24 měsíců (v případě prodloužené záruky uveďte její délku)

- reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení, pokud se strany nedohodnou jinak.

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 103, odst. 4 zákona následující požadavky:

- Uchazeč prokáže splnění požadavků zadavatele na technické podmínky plnění prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky. V nabídce předloží oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace výrobce. Pokud to tímto způsobem není možné, předloží zájemce v nabídce vyjádření výrobce o splnění těchto požadavků zadavatele.

- Uchazeč musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Uchazeč musí předložit doklady (platný certifikát, osvědčení apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni výrobcem na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).

# Příloha  – Seznam prekurzorů ozonu podle směrnice 2002/3/EC

etan

eten

propan

propen

2-methylpropan

butan

trans-but-2-en

but-1-en

cis-but-2-en

2-methylbutan

pentan

1,3-butadien

trans-pent-2-en

pent-1-en

2-methylpentan

hexan

isopren

heptan

benzen

2,2,4-trimethylpentan

oktan

toluen

ethylbenzen

m,p-xylen

o-xylen

1,3,5-trimetylbenzen

1,2,4-trimetylbenzen

1,2,3-trimetylbenzen