Příloha č. 8 ZD

Technická specifikace a požadavky na předmět plnění

| Veřejná zakázka: | Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj (SIMIR) |
| --- | --- |
| Část: | 3. Speciální meteorologická technika |

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	2

2.	Místo plnění	2

3.	Technická specifikace	2

3.1.	SODAR s rozšířením RASS	2

3.2.	Doppler lidar	5

3.3.	Klimatická ochrana pro automatický aerosolový lidar	6

3.4.	Eddy covariance measurement systém	7

4.	Další požadavky zadavatele	9

5.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	9

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SODAR s rozšířením RASS | 1 | 38100000-6 |
| 2 | Doppler lidar | 1 | 38100000-6 |
| 3 | Klimatická ochrana pro automatický aerosolový lidar | 1 | 38100000-6 |
| 4 | Eddy covariance measurement system | 1 | 38100000-6 |

# Místo plnění

| Číslo | Název | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | SODAR s rozšířením RASS | Pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava – Poruba |
| 2 | Doppler lidar | Observatoř Tušimice, ČHMÚ, Tušimice 6, 13201 Kadaň |
| 3 | Klimatická ochrana pro automatický aerosolový lidar | Observatoř Tušimice, ČHMÚ, Tušimice 6, 13201 Kadaň |
| 4 | Eddy covariance measurement system | Observatoř Tušimice, ČHMÚ, Tušimice 6, 13201 Kadaň |

# Technická specifikace

## SODAR s rozšířením RASS

SODAR

- akustický kmitočet	: 			2000 – 2200 Hz

- rozsah horizontálních složek větru: 		± 50 m/s

- rozsah směru větru	: 			0 – 360 úhlových stupňů

- rozsah vertikální složky větru: 		± 10 m/s

- provozní podmínky venkovní prostředí

  - teplota: 				-30 ° C – + 55°C

  - relativní vlhkost: 			5 – 100 %

  - max náraz větru:	 		55 m/s

- vyhřívaná anténa, odstranění sněhu

- provozní podmínky vnitřní prostředí (pro vyhodnocovací jednotku)

  - teplota: 				+5° C až + 45°C

  - relativní vlhkost: 			10 – 95 %

- integrační (průměrovací) interval: 		typický 600 – 1800 s, minimum 10 sec, pro kompletní cyklus, zahrnující všechny anténní svazky

- počet intervalů (gates) pro výškové průměrování	 nastavitelný v intervalu: 1 – 40

- minimální výška měření:			 nastavitelná, od 10 m,  přírůstek ≥ 5m

- vertikální rozlišení (∆H): 			nastavitelné, 5 m ≤ ∆H ≤ 100 m, přírůstek ≥ 5m

- výškový dosah měření: 			500 m, 70 % dostupnost dat pro směr a rychlost větru

- maximální výškový dosah měření: 		> 1000 m (za meteorologických podmínek, které nejsou nepříznivé pro akustickou sondáž – např. intenzivní srážky, velmi silný přízemní vítr )

- typická šířka anténního paprsku: 		7° – 12°, v závislosti na frekvenci

- výkon signálu: 				max. 1000 W (elektrický), automaticky nastavovaný

- zisk antény	: 				20 dB

- citlivost přijímače (akustický tlak): 		10-6 N/m²

- přesnost:

  - horizontální složky rychlosti větru:	0.1 – 0.3 m/s, nebo 5 %

  - směr větru:				1 – 3°, pro rychlost větru nad 5 m/s

3 – 5°, pro rychlost větru do 5 m/s

  - vertikální složka rychlosti větru:		0.03 – 0.1 m/s, nebo 5 %

  - směrodatná odchylka vertikální složky větru: 	0.10 m/s, nebo 5 %

- nastavitelné provozní parametry:

  - datum, čas, časové pásmo

  - počet výškových hladin pro měření

  - nejnižší výšková hladina

  - nejvyšší výšková hladina

  - rozlišení ve výšce

  - průměrovací interval a/nebo okamžitá data (bez půměrování)

  - intenzita signálu nastavitelná pro každý směr paprsku, 1 – 100 %

  - vysílaná frekvence

  - vertikální šířka svazku

  - orientace antény v azimutu: 		0 – 360°

  - orientace anténa v horizontu:		10 – 25 °

  - datový protokol

  - datový výstup: synchronní, asynchronní nebo na externí vyžádání

- výstupní parametry – proměnné (průměrované pro každou výškovou hladinu):

  - výška hladiny

  - intenzita signálu

  - odrazivost

  - teplota vzduchu (RASS)

  - radiální složky větru

  - rychlost větru, vektorový průměr

  - rychlost větru, skalární průměr

  - směr větru

  - směrodatné odchylky radiálních složek větru

  - směrodatné odchylky horizontálních složek větru

  - směrodatná odchylka směru složky větru ve vertikále

  - směrodatná odchylka směru složky větru v horizontále

  - třída stability (Pasquill-Gifford)

  - výška směšovací vrstva

  - poměr signál/šum

  - počet platných vzorků měření

  - strukturní parametr

  - test věrohodnosti dat

- řídící software – požadavky:

  - umožňuje přístup do systému a nastavení všech systémových parametrů, proměnných a výstupních portů

  - ovládání vstupního seznamu parametrů technikou oken

  - ukládání dat a ovládání souborů automaticky, stromová struktura souborů, uživatelsky přátelská archivace a prohlížení dat, možnost off-line režimu

  - ASCII kódované datové soubory s jednoznačnou strukturou

- vizualizační software – požadavky:

  - vyhodnocení dat pro dlouhé intervaly v dávkovém režimu, možnost několika znázornění současně

  - znázornění profilů, časových řad, izolinií, časových/prostorových řezů pro všechny měřené proměnné (primární nebo hlazená data)

  - statistiky dostupnosti dat

  - znázornění větrných růžic pro výškové hladiny, nastavitelné třídy rychlosti a sektory směru větru

  - histogramy

  - znázornění věrohodnosti dat, nastavitelné prahy akceptace

  - funkce zoom a hlazení pro všechna data

  - nastavitelné funkce hlazení dat

  - stupnice grafů automatické nebo zadané uživatelem

  - indikace numerických hodnot v grafech v pozici ukazatele

  - možnost manuálního zneplatnění dat

  - tiskové rutiny s podporou MS WINDOWS

  - různé exportní formáty pro grafiku (MS Windows bitmap, MS Windows metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Postscript, CGM…)

  - export dat v CSV formátu

RASS

- anténní systém:

  - 2 parabolické reflektory

  - napaječe v ohnisku

  - šířka paprsku ±3.5°

  - orientace paprsku vertikální

  - polarizace lineární

- vysílač

  - frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikováno v závislosti na povolených frekvencích v ČR)

  - modulace – spojitá vlna

  - šířka pásma cca 10-5

- přijímač

  - frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikováno v závislosti na povolených frekvencích v ČR)

  - šumové číslo (Noise Figure) < 1 dB

- přesnost stanovení virtuální teploty 	0.3°K

- požadavky na řídící a vizualizační software: viz SODAR.

## Doppler lidar

Automatický aerosolový lidar

Použití pro automatické monitorování vertikálního rozložení aerosolu v automatickém operativním režimu a pro experimentální měřicí kampaně, ve venkovních podmínkách.

Umožňuje

- Měření aerosolu až do výšky minimálně 7 km

- Měření optických vlastností aerosolových částic

- Měření lidarového poměru (lidar ratio)

- Automatickou detekci referenčních zón (bez aerosolu) pro automatickou kalibraci extinkčního koeficientu pomocí molekulárního rozptylu

- Automatickou kalibraci extinkce

- Automatickou detekci šumu a jeho korekci

- Automatickou korekci na překrytí svazků (overlap correction)

- Automatickou korekci na sférickou divergenci svazku (korekce na R2, případně ln R2, R je vzdálenost)

- Možnost rozšíření (upgrade) o

- Zjištění informací o tvaru aerosolových částic

- Zjištění informací o vertikálním rozložení velikosti aerosolových částic

- Měření depolarizačního poměru

- Automatickou kalibraci koncentrací aerosolových částic

Parametry

- Mrtvá zóna (blind zone) < 100 m

- Úplné překrytí svazků (full overlap) <200 m

- Opakovací frekvence pulsů minimálně 20 Hz, nastavitelná

- Doba akumulace/průměrování nastavitelná od 60s výše

- Výškové rozlišení pod 10m

- Bezpečnost pro zrak (eye safety) podle EN60825-1

- Napájení 240V střídavé 50-60Hz

- Elektrický příkon max. 800W, včetně vytápění

- UPC, automatický restart po výpadku napájení

- Stupeň elektrického krytí IP65

- Kompatibilní a integrovatelný s klimatickou ochranou, zajišťující schopnost provozu v podmínkách vnějšího prostředí v rozmezí teplot -25°C až +45°C, relativní vlhkost 
0 – 100%, padající i usazené srážky

- Kompaktní provedení, přemístitelnost

- Interval technických prohlídek a údržby minimálně 1 rok

Řídicí počítač a programové vybavení

- Standardní PC s operačním systémem Windows

- Software umožňující

- Vzdálený přístup k systému, přenos dat ze systému do PC

- Sběr dat

- Uložení dat do interní databáze

- Analýzu dat v reálném čase nebo offline, vizualizaci

    - Výškové profily nekorigovaných dat

    - Výškové profily korigovaných dat

    - Výškové profily extinkčního koeficientu a koeficientu zpětného rozptylu

    - Výškové profily depolarizačního poměru

    - Výškové rozložení aerosolových vrstev a oblaků

  - Export dat pro použití v jiných softwarových produktech, formát ASCII, binární , případně další

  - Diagnostiku sytému

## Klimatická ochrana pro automatický aerosolový lidar

Parametry

- Kompatibilní a integrovatelná s automatickým aerosolovým lidarem

- Umožňuje provoz v podmínkách venkovního prostředí

  - rozmezí teplot -25°C až +45°C,

  - relativní vlhkost 0 – 100%,

  - vodotěsnost při padajících i usazených srážkách

- Kompaktní provedení, přemístitelnost

- Možnost adjustace do vodorovné polohy

- Napájení 230V/60Hz, příkon 1000 W maximálně

## Eddy covariance measurement systém

Systém pro měření vertikálních turbulentních toků metodou kovariance vírů

Umožňující dva režimy provozu:

- nepřetržitý na výzkumné základně (observatoři) zadavatele

- krátkodobá expediční měření v terénu

Sestava systému

- přesný 3D ultrazvukový anemometr

- analyzátor CO2 a H2O (vodní pára) s rychlou odezvou

- interface a systém sběru a ukládání dat z analyzátorů

- software pro sběr, vyhodnocení a ukládání dat

- přemístitelný nosný systém (platforma pro montáž čidel)

3D ultrazvukový anemometr

- 3 osy, horizontální montáž s minimálním narušením proudění vzduchu

- měření U, V, W složek větru, horizontální rychlost proudění v rozpětí 0 – 45m.s-1, rozlišení 0.01 m.s-1, přesnost 1%

- měření směru větru v rozsahu 0 – 359°, rozlišení 1°, přesnost 1%

- měření rychlosti zvuku, rozpětí 300 - 370m.s-1, rozlišení 0.01 m.s-1, přesnost 0.5% při 20°C

- vzorkovací frekvence 50Hz

- Digitální výstup

- RS422 plný duplex, 8 bitů, 1 stop bit ,no parity

- baud rate 240 – 115200

- frekvence vystavení dat na výstupu nastavitelná 0.4 – 50Hz

- Napájení 9 – 30V stejnosměrné, do 300mA

- odolnost proti vlivům počasí a korozi

  - rozpětí venkovních teplot -40C° až +50°C

  - srážky s intenzitou do 300mm.hod-1

  - elektrické krytí IP65

Analyzátor H2O/CO2

typ „open path“

kanál H2O

- kalibrační rozpětí 0 – 60mmol.mol-1

- přesnost do 2% odečítané hodnoty

- drift zisku maximálně ±0.30% čtené hodnoty na 1°C při 20mmol.mol-1

- drift nuly maximálně ±0.05mmol.mol-1 na 1°C

kanál CO2

- kalibrační rozpětí 0 – 3000µmol.mol-1

- přesnost do 1% odečítané hodnoty

- drift zisku maximálně ±0.1% čtené hodnoty na 1°C při 370ppm

- drift nuly maximálně ±0.3ppm na 1°C

Obecně analyzátor a interface

- kompatibilní s OS Windows a vyhodnocovacím software EddyPro

- napájení 10 až 30V stejnosměrné, do 30W.

- odolnost proti vlivům počasí a korozi

- rozpětí venkovních teplot -40C° až +50°C

- srážky s intenzitou do 300mm.hod-1

- elektrické krytí IP65

- výstupní soubory interface kompatibilní se zpracovatelským software EddyPro®

Software pro sběr, vyhodnocení a ukládání dat

S využitím software EddyPro® zajišťuje v reálném čase

- automatické korekce základních naměřených dat

- časovou synchronizaci dat z jednotlivých čidel

- úplné vyhodnocení vertikálních toků cítěného tepla, latentního tepla, evapotranspirace, toků vodní páry a CO2

- vyhodnocení footprintu

- vyhodnocení chyb měření

- sestavení denních souhrnů pro diagnostiku systému

- synchronizaci času systémových hodin.

Požaduje se kompatibilita s OS Windows

EddyPro®

Zpracovatelský a vizualizační software již používaný zadavatelem, bezplatně možno stáhnout na adrese:

https://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/eddypro.html?form=1

Informace o software EddyPro:

https://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/eddypro.html

https://www.licor.com/env/help/eddypro/topics_eddypro/Introduction.html

Nosný systém – platforma pro montáž čidel

- umožňuje montáž čidel až do výšky 4m nad terénem

- možnost upevnění horizontálního ramene délky alespoň 1.5m, kabelů a interface

- přemístitelný

- adjustovatelný na nerovný terén (svah nejméně 10°)

- nosnost alespoň 130kg

- možnost kotvení

- robustnost, odolnost proti nárazům větru do 45m.s-1 (s namontovanými zařízeními)

- odolnosti proti vlivu počasí a korozi

Požadavky na systém jako celek

- napájení ze sítě 240V/60Hz s odpovídajícím převodem pro napájení jednotlivých komponent

- přenos dat do stávajícího měřicího systému uživatele v režimu měření na observatoři

- uložení dat v režimu expedičního měření pro pozdější off-line zpracování

# Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace a uvedení do provozu v místě dodání

- seznámení pracovníků s přístrojovou technikou v místě instalace zařízení

- záruční doba minimálně 24 měsíců

- reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení

pro RASS:

- dodavatel musí předložit homologaci zařízení platnou pro Evropskou unii

- dodavatel musí poskytnout všechny potřebné dokumenty a potřebnou součinnost při získání všech potřebných oprávnění k provozu zařízení, zejména „Individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů“

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 103, odst. 4 zákona následující požadavky:

- Uchazeč prokáže splnění požadavků zadavatele na technické podmínky plnění prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky. V nabídce předloží oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace výrobce. Pokud to tímto způsobem není možné, předloží zájemce v nabídce vyjádření výrobce o splnění těchto požadavků zadavatele.

- Uchazeč musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Uchazeč musí předložit doklady (platný certifikát, osvědčení apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni výrobcem na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).