Příloha č. 8 ZD

Technická specifikace a požadavky na předmět plnění

| Veřejná zakázka: | Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj (SIMIR), |
| --- | --- |
|  | Speciální meteorologická technika |

Obsah

1.	Vymezení předmětu veřejné zakázky	2

2.	Místo plnění	2

3.	Technická specifikace	2

3.1.	SODAR s rozšířením RASS	2

4.	Další požadavky zadavatele	5

5.	Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	5

# Vymezení předmětu veřejné zakázky

| Číslo | Název | Počet | Klasifikace CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SODAR s rozšířením RASS | 1 | 38100000-6 |

# Místo plnění

| Číslo | Název | Místo plnění |
| --- | --- | --- |
| 1 | SODAR s rozšířením RASS | Pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava – Poruba |

# Technická specifikace

## SODAR s rozšířením RASS

SODAR

- akustický kmitočet	: 			2000 – 2200 Hz

- rozsah horizontálních složek větru: 		± 50 m/s

- rozsah směru větru	: 			0 – 360 úhlových stupňů

- rozsah vertikální složky větru: 		± 10 m/s

- provozní podmínky venkovní prostředí

  - teplota: 				-30 ° C – + 55°C

  - relativní vlhkost: 			5 – 100 %

  - max. náraz větru:	 		55 m/s

- vyhřívaná anténa, odstranění sněhu

- provozní podmínky vnitřní prostředí (pro vyhodnocovací jednotku)

  - teplota: 				+5° C až + 45°C

  - relativní vlhkost: 			10 – 95 %

- integrační (průměrovací) interval: 		typický 600 – 1800 s, minimum 10 sec, pro kompletní cyklus, zahrnující všechny anténní svazky

- počet intervalů (gates) pro výškové průměrování	 nastavitelný v intervalu: 1 – 40

- minimální výška měření:			 nastavitelná, od 15 m,  přírůstek ≥ 5m

- vertikální rozlišení (∆H): 			nastavitelné, 5 m ≤ ∆H ≤ 100 m, přírůstek ≥ 5m

- výškový dosah měření: 			500 m, 70 % dostupnost dat pro směr a rychlost větru

- maximální výškový dosah měření: 		> 1000 m (za meteorologických podmínek, které nejsou nepříznivé pro akustickou sondáž – např. intenzivní srážky, velmi silný přízemní vítr )

- typická šířka anténního paprsku: 		7° – 12°, v závislosti na frekvenci

- výkon signálu: 				max. 1000 W (elektrický), automaticky nastavovaný

- zisk antény	: 				20 dB

- citlivost přijímače (akustický tlak): 		10-6 N/m²

- přesnost:

  - horizontální složky rychlosti větru:	0.1 – 0.3 m/s do rychlosti 5 m/s

nebo 5 % při rychlosti vyšší

  - směr větru:				1 – 3°, pro rychlost větru nad 5 m/s

3 – 5°, pro rychlost větru do 5 m/s

  - vertikální složka rychlosti větru:		0.03 – 0.1 m/s, nebo 5 %

  - směrodatná odchylka vertikální složky větru: 	0.10 m/s, nebo 5 %

- nastavitelné provozní parametry:

  - datum, čas, časové pásmo

  - počet výškových hladin pro měření

  - nejnižší výšková hladina

  - nejvyšší výšková hladina

  - rozlišení ve výšce

  - průměrovací interval a/nebo okamžitá data (bez půměrování)

  - intenzita signálu nastavitelná pro každý směr paprsku, 1 – 100 %

  - vysílaná frekvence

  - vertikální šířka svazku

  - orientace antény v azimutu: 		0 – 360°

  - orientace anténa v horizontu:		10 – 25 °

  - datový protokol

  - datový výstup: synchronní, asynchronní nebo na externí vyžádání

- výstupní parametry – proměnné (průměrované pro každou výškovou hladinu):

  - výška hladiny

  - intenzita signálu

  - odrazivost

  - teplota vzduchu (RASS)

  - radiální složky větru

  - rychlost větru, vektorový průměr

  - rychlost větru, skalární průměr

  - směr větru

  - směrodatné odchylky radiálních složek větru

  - směrodatné odchylky horizontálních složek větru

  - směrodatná odchylka směru složky větru ve vertikále

  - směrodatná odchylka směru složky větru v horizontále

  - třída stability (Pasquill-Gifford)

  - výška směšovací vrstva

  - poměr signál/šum

  - počet platných vzorků měření

  - strukturní parametr

  - test věrohodnosti dat

- řídící software – požadavky:

  - umožňuje přístup do systému a nastavení všech systémových parametrů, proměnných a výstupních portů

  - ovládání vstupního seznamu parametrů technikou oken

  - ukládání dat a ovládání souborů automaticky, stromová struktura souborů, uživatelsky přátelská archivace a prohlížení dat, možnost off-line režimu

  - ASCII kódované datové soubory s jednoznačnou strukturou

- vizualizační software – požadavky:

  - vyhodnocení dat pro dlouhé intervaly v dávkovém režimu, možnost několika znázornění současně

  - znázornění profilů, časových řad, izolinií, časových/prostorových řezů pro všechny měřené proměnné (primární nebo hlazená data)

  - statistiky dostupnosti dat

  - znázornění větrných růžic pro výškové hladiny, nastavitelné třídy rychlosti a sektory směru větru

  - histogramy

  - znázornění věrohodnosti dat, nastavitelné prahy akceptace

  - funkce zoom a hlazení pro všechna data

  - nastavitelné funkce hlazení dat

  - stupnice grafů automatické nebo zadané uživatelem

  - indikace numerických hodnot v grafech v pozici ukazatele

  - možnost manuálního zneplatnění dat

  - tiskové rutiny s podporou MS WINDOWS

  - různé exportní formáty pro grafiku (MS Windows bitmap, MS Windows metafile, HPGL GIF, TIFF, Encapsulated Postscript, CGM…)

  - export dat v CSV formátu

RASS

- anténní systém:

  - 2 parabolické reflektory

  - napaječe v ohnisku

  - šířka paprsku ±3.5°

  - orientace paprsku vertikální

  - polarizace lineární

- vysílač

  - frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikováno v závislosti na povolených frekvencích v ČR)

  - modulace – spojitá vlna

  - šířka pásma cca 10-5

- přijímač

  - frekvence 1290 MHz ± d MHz (d bude specifikováno v závislosti na povolených frekvencích v ČR)

  - šumové číslo (Noise Figure) < 1 dB

- přesnost stanovení virtuální teploty 	0.3°K

- požadavky na řídící a vizualizační software: viz SODAR.

# Další požadavky zadavatele

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

- instalace a uvedení do provozu v místě dodání

- seznámení pracovníků s přístrojovou technikou v místě instalace zařízení

- záruční doba minimálně 24 měsíců

- reakce na oznámenou závadu nejpozději následující pracovní den a zajištění záruční i mimozáruční opravy do tří pracovních dní v místě instalace zařízení

pro RASS:

- dodavatel musí předložit homologaci zařízení platnou pro Evropskou unii

- dodavatel musí poskytnout všechny potřebné dokumenty a potřebnou součinnost při získání všech potřebných oprávnění k provozu zařízení, zejména „Individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů“

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Požadavky jsou uvedeny souhrnně pro všechna dodávaná zařízení.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 103, odst. 4 zákona následující požadavky:

- Uchazeč prokáže splnění požadavků zadavatele na technické podmínky plnění prostřednictvím podrobného technického popisu předmětu nabídky. V nabídce předloží oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace výrobce. Pokud to tímto způsobem není možné, předloží zájemce v nabídce vyjádření výrobce o splnění těchto požadavků zadavatele.

- Uchazeč musí předložit autorizaci výrobce k prodeji a servisu dodávaných zařízení.

- Uchazeč musí předložit doklady (platný certifikát, osvědčení apod.) o tom, že jeho technici byli řádně vyškoleni výrobcem na provádění servisu na dodávaná zařízení (prostá kopie).